一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪 | 1套 | 合同签订后30天内 |

二、技术规格要求：

1、包括主机、电脑、软件及试剂，能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 原理的高成功率 SNP 分析和熔点曲线分析

2、技术规格

2.1热循环系统

2.1.1加热冷却方式为半导体珀耳帖效应系统。

2.1.2 温度范围4℃-100℃，温控模块最高升降温速率： 2.5°C/秒

2.1.3温度精确度： ±0.25°C（温度范围 35°C 至 95°C ）

温度一致性： ±0.50 °C（温度范围 35°C 至 95°C）

2.2样品系统

2.2.1适用单人份管、8联管和96孔板，无需适配器或者辅助器，保证实验结果

2.2.2硬件可以升级至快速模式（30分钟内完成96孔板）或者升级 HRM 模块。

2.2.3机械设计应使样品无需移动，反应后可降温至4℃保存

*2.2.4标准96孔模块，反应体积不少于50ul，样品管为200ul管

*2.3荧光系统

2.3.1通用各种知名品牌荧光染料：FAM™, SYBR®, VIC®, JOE™, Cy3™，TAMRA™, NED™,，Texas Red®，ROX™, Cy5™

2.3.2软件支持Rox荧光校正去除加样误差

*2.4光学系统

2.4.1激发光源为卤钨灯，配备时间监测及自我诊断程序，滤光系统为不少于5色光源滤光片结合荧光滤光片

2.4.2检测系统为CCD摄像机成像，实时动态检测，动态显示，可同时检测不少于5种荧光染料

2.4.3 光源固定且为单一光源，以保持光源和光强稳定

2.5检测性能：能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度99.7%，线性范围在109以上

2.6分析功能

2.6.1能进行绝对和相对定量，可同时对无限个数据进行分析、比对和作柱形图

2.6.2使用多组分算法，用于多色荧光分辨，去除不同荧光之间的干扰

2.7软件系统

2.7.1包括有绝对定量和相对定量软件，并有荧光校正软件

2.7.2有正版primer express引物探针软件，可用于PCR引物，巢式PCR引物，多重PCR引物，RT-PCR引物的设计和自动测试

2.8配套试剂盒

2.8.1 可提供原厂同品牌的基于taqman MGB技术检测microRNA的试剂盒

2.8.2可提供原厂同品牌的基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒

2.8.3 可提供单人份管包装试剂

*2.9  试剂、耗材为开放式，仪器为全部开放检测系统，满足各种试剂要求

2.10  仪器为原装进口设备。

3、资格证明：ISO9001质量认证

4、具有医疗器械注册证，且在国家药品监督管理局认可的有效期之内

三、售后服务：

1、售后服务完善；维修响应时间立即响应，时间≤1小时，到场时间≤8小时

2、年开机率≥97%，整机质保期同合同有效期，保修期内，免费提供维修及配件。

3、质保期内每年免费提供设备校准不少于一次，并提供校准报告；每年免费提供设备大型维护、保养不少于两次。

4、所有产品保修服务方式均为上门保修，即派人员到用户产品使用现场维修。并承担由此产生的一切费用。

5、设备安装、调试完成后，对设备使用相关人员培训合格，并免费培训一名院方工程技术人员，便于设备的日常维护保养。

四、设备合法销售有关文件：

1）有效的营业执照、组织机构代码和税务登记证或新版三证合一营业执照；

2）投标产品须具有相关生产许可证书（适用产品须提供）；

五、其它：

1、设备安装后，医院按国家标准及制造商标准进行质量验收，投标人应向用户提供详细的验收标准及验收手册，用户有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度核实。

2、设备安装调试合格后付设备总额95%，尾款作为质保金，一年后付余下的5%。

3、本项目预算价60万元。

评分标准

| 序号 | 评分内容 | 评分内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技 术 参 数 | 根据招标文件采购需求中的技术参数及要求响应情况进行评分：全部满足招标文件技术参数及要求的，得基本分20分；用“*”标注的为重要技术要求或参数，对这些重要技术要求或参数，每偏离一项，即为废标；未标注*条款的，每有一条负偏离的，扣1分，分数扣完为止； 注：以响应文件的磋商响应表及采购需求中要求提供的证明材料做为评审依据。 | 20分 |
| 2 | 售 后 服 务 | 根据供应商响应文件中提供的售后服务情况，服务响应时间，服务人员配置情况，由评委综合评分：服务响应时间及时、服务人员配置科学合理的得5分；服务响应时间较及时、服务人员配置较科学合理的得3-4分；服务响应时间一般、服务人员配置一般的得1-2分；差或未提供的不得分。 | 5分 |
| 3 | 供货安装 及 调试方案 | 根据各供应商提供的供货安装、调试方案，综合考虑方案完备合理，响应时间，人员配备等按1-2分进行综合评分，未提供的不得分。 | 2分 |
| 4 | 质 保 承 诺 | 供应商承诺的所有设备免费质保时间在满足磋商文件要求的基础上，每增加一年加1分，满分5分（免费质保承诺时间增加不足一年的不加分）。 备注：响应文件中须提供相关承诺函，在成交后成交供应商须按照相关承诺提供服务。 | 5分 |
| 5 | 产 品 业 绩 | 自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准），所投产品（同品牌型号）具有供货业绩的，每提供一个业绩得1分，满分10分。 注：此处供货业绩系指产品业绩，可不限定合同签订主体。 响应文件中须 提供业绩合同或验收报告的扫描件或影印件，如合同或验收报告无法体现项目内容、签订日期、品牌型号等，须另附业主证明材料，否则不得分。 | 10分 |
| 6 | 综 合 评 价 | 根据供应商所投设备的知名度，技术的先进性，性价比，环保节能等情况，由评标小组进行综合评分： 1）所投设备先进，性价比高，环保节能性强的得3分； 2）所投设备较先进，性价比较高，环保节能性较强的得2分； 3）所投设备先进性、性价比一般，环保节能性一般的得1分 | 3分 |
| 7 | 优惠 条款 | 优惠条款（5分）：对投标人提供的其他实质性优惠内容(非报价优惠)的实用性进行综合评价,分5分、3分、1分三档。 | 5分 |
| 8 | 价 格 分 值 值 | 价格分采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50％×100 | 50分 |