- 第五章采购需求

| 序号 | 产品 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高分辨病理切片扫描及远程会诊系统 | 1.整机要求 ★1.1进口产品投标的，须为原装进口。 1.2扫描系统采用一体化封闭式设计，整体性好，为非显微镜改装和拼凑的产品，且扫描仪与产品涉及到的所有软件均为同一品牌，或同一生产厂家，确保最佳的兼容性。 #1.3装载量：单次装载量≥10张玻片，可无人值守，批量自动扫描。 1.4扫描区域：可自动精准识别有效组织形状，并只对有效组织部分进行扫描以节约扫描时间及存储空间，也可人工设定扫描区域。 1.5扫描速度：扫描15mm×15mm组织区域并满足图像分辨率≤0.23μm/pixel条件下，扫描时间≤90秒。 ★1.6扫描分辨率：20倍物镜，扫描图像分辨率≤0.26μm/pixel；40倍物镜，扫描图像分辨率≤0.13μm/pixel。 1.7扫描方式：具有单层扫描、多层扫描（Z-stack）、多层融合扫描（Extended Focus）三种扫描方式，其中多层融合扫描可对组织多层扫描后，将每一层最清楚图像区域融合叠加为一层图像以提高图像质量为远程会诊提供图像质量保障； #1.8物镜：标配高品质平场复消色差物镜，且具有电动转换功能，20×物镜，数值孔径N.A.≥0.8； 1.9条码识别：可自动识别一维和二维码，自动根据条码信息命名切片；自动对玻片标识进行拍照，保存玻片信息； ★1.10荧光拓展功能：预留荧光扫描模块端口，支持原位升级，可拓展≥9通道荧光扫描功能，以应用于FISH分子病理定量分析和荧光样本扫描存储。 1.11扫描计算机配置：相当于Intel六核处理器、≥32G内存、≥2T硬盘；DVD刻录、独立显卡、千兆上网卡、≥27英寸品牌高分辨率液晶显示器（≥1920×1080）；系统win 7专业正版64位。 1.12所投品牌系列产品，国内用户≥200家，投标文件中提供用户名单。 2.图像浏览软件 2.1浏览历史记录：不同放大倍数的已浏览图像区域，可不同颜色区别显示，防止面积较大的组织漏诊； 2.2同屏对比功能：同时显示多张图像，可以同时控制这些图像进行操作，比如放大或者缩小，移动位置等，便于同一标本不同染色的对照； 2.3图像调节功能：可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正和微分干涉差处理，以便于分析； 2.4截图功能：可选择屏幕分辨率≥96dpi和≥300dpi，两种或以上截图模式，以用于发报告或SCI论文。 2.5 标记功能：可以利用软件在图像上添加圈点、箭头、直线、矩形等标记及文字注释。 3.扫描控制软件 3.1扫描预览功能，扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置； 3.2 Z-Stack扫描：对于厚薄不均匀的样本，可进行多层分别保存扫描，即将样本多层扫描后，将每层的图像分别保存，可观察每一层的细胞形态； 3.3多层扫描模式，扫描层数≥30层，层间距范围1-10step，Z轴扫描精度≤0.2μm/ step； 3.4图像色彩：可选线性校准、标准SRGB、类显微镜、自定义等多种色彩方案，用户可根据需要自行设置。 3.5可通过目标参数设定，去除切片上不同大小的杂质，避免无效的扫描。 3.6具备实时预览功能，可在扫描进行前预览指定的标本区域，并对预览图像可以截图保存。 4.数据库及远程会诊模块 4.1系统可与当前运行的安徽省医联体远程病理会诊系统对接； 4.2支持切片免上传功能，省去了切片上传的时间，对于加急病例，可快速出诊断结果。 4.3提供切片查看、管理和分析的平台，可通过用户、密码登录以及设置应用权限管理查看，数据分类管理、审计追踪、数据安全管理、提供数据高级检索； 4.4支持国际、国内远程病理会诊，可直接对接安徽省远程病理医联体系统并提供欧美国际远程会诊专家和平台资源； 4.5针对经典病例，支持收藏操作，方便以后随时查看；诊断报表模块，可随时查看历史诊断情况； 4.6系统对切片的存储量没有限制。 | 1 | 套 |
| 2、 | ▲医学形态学图像处理系统软件 | 一、系统软件配置要求： 1、能将病理诊断工作站和大体标本拍摄工作站组成一个科室局域网，患者数据和采集的影像统一管理，出具既有病理显微镜下图像又有大体标本图像的图文报告。 ★2、系统能与医院现有HIS(PACS)系统连接，能从HIS获取病人信息，并将病理检验结果及报告图像上传到医院HIS（PACS）系统中； ★3、将原有图像处理系统的数据及图像全部无丢失地导入到新系统进行保存，数据库统一管理，不丢失原有数据及图像。 （一）、病理诊断工作站软件： 数量（1套） （1）全部汉化菜单，操作简单，易掌握 （2）高分辨率、高清晰、高保真的实时图像采集和图像传输功能，可接多种型号的显微镜（≥768×576 32位真彩色） （3）具有图像修整、任意分割、平滑及编辑处理功能，可进行多视场多参数测量设计 （4）图像增强软件（可对RGB平衡处理、柔化、锐化、边缘增强等） （5）图像压缩软件（在保证质量的情况下对图像作适当压缩，也可自定义压缩） （6）医用图像平滑放大和标示（能对图像进行局部、任意倍放大和对图像标注说明等） （7）能够自动进行参数测量、DNA倍体分析、AgNoR分析、免疫组化分析、细胞分析等 （8）外包物和内溶物体视学参数测量（可用于淋巴细胞、肿瘤细胞等体视学测量，还可用于电泳等测量） （9）形态参数测量软件（可计算同一视野各组织成分的面积、百分比、平均光密度、质量比及细胞学参数等） （10）测量参数统计分析软件（可出具直方图） ＃（11）病理专家管理模块（系统收集了三千多种病理专家分析，可添加） ＃（12）典型病例图对比（系统收集了六千多幅典型病例图谱，可添加） （13）常用病理学术语数据库管理软件（中、英文术语） （14）病理图文报告输入输出格式自定义软件（可根据用户自定义报告） （15）标准图文报告和图像格式，高清晰度的图片打印质量(可出具三种固定报告单、档案对比报告单等) （16）批处理操作软件（可批量操作提高效率） ＃（17）示教系统软件（可动、静态示教） （18）系统接口及驱动软件（系统本身能自动控制采集卡、数码相机、扫描仪等） （19）完备的图文档案管理功能，具有病理资料详尽、存储量大、调取方便、存储永久、成本低廉的特点、关机不丢失。 （二）、大体标本拍摄系统软件 数量（1套） （1）、与病理系统实现无缝连接，将病理及大体标本资料与图像统一管理起来；统一标准的病理图文报告单及大体标本图文报告单。 （2）、配备大体标本拍摄系统后，可实现大体标本取材全程音视频录像，可录像的同时拍摄特殊的静态图像，可回放动态音视频录像且回放时拍摄特殊的静态图像。方便病理工作的质控管理及教学，并可作为院方取证依据。 （3）、系统接口及驱动（系统本身能自动控制数码相机、扫描仪等） （4）、系统大体标本多幅图像同屏显示及下载 （5）、大体标本图像压缩功能（系统能在保证质量的情况下对图像作适当压缩） （6）、大体标本图像处理（能对图像进行平衡、自动平衡、锐化、柔化、边缘增强等处理） （7）、大体标本图像平滑放大和标示（能对图像进行局部、任意倍放大和图像标注说明等） （8）、大体标本局部裁剪。 （9）、高清晰度大体标本图文报告输出（系统可输出四种漂亮报告单） （10）、大体标本数据存储（系统能自动存储病人信息、不丢失） （11）、大体标本临床查询（系统能按关键字、关键词等模糊查询） （12）、大体标本尺寸参数测量（能对大体标本进行大小测量） （13）、大体标本面积参数测量 （14）、大体标本体视学参数测量 （三）、液基细胞图文分析系统软件 数量（1套） （1）、全部汉化菜单，操作简单，易掌握 （2）、高分辨率、高清晰、高保真的实时图像采集和图像传输功能，可接多种型号的显微镜（≥768×576 32位真彩色） （3）、具有图像修整、任意分割、平滑及编辑处理功能，可进行多视场多参数测量设计 （4）、完备的图文档案管理功能，具有病理资料详尽、存储量大、调取方便、存储永久、成本低廉的特点、关机不丢失 （5）、标准TBS图文报告和图像格式，高清晰度的图片打印质量，高亮加红报告提示 （6）、常用液基细胞学术语数据库管理软件（中、英文术语） （7）、图像增强软件（可对RGB平衡处理、柔化、锐化、边缘增强等） （8）、形态参数测量软件（可计算各组织面积、百分比、平均光密度、质量比及细胞学参数等） （9）、图像压缩软件（在保证质量的情况下对图像作适当压缩，也可自定义压缩） （10）、测量参数统计分析软件（可出具直方图） （11）、批处理操作软件（可批量操作提高效率） （12）、示教系统软件（可动、静态示教） （13）、系统接口及驱动软件（系统本身能自动控制采集卡、数码相机、扫描仪等） （14）、医用图像平滑放大和标示（能对图像进行局部、任意倍放大和对图像标注说明等） （15）、典型液基病例图谱 （16）、医学病例档案对比（同一病人，不同时期、疗程，同一病理，不同病人对比） （17）、病例统计分析（能作每一年段、月段各种病例的发病率等的多种直方图统计） （18）、统计查询功能：可关键字、词模糊查询； 能按病种、送检医生、报告医生等作设定时间段报表统计； 可根据病人不同资料进行查询，同一条件内的分段查询，或复合条件查询并可以自动完成各种查询、统计的报表并可将报表转入EXCEL处理。 （19）、数据备份和数据库维护： 可以方便的进行备份和数据刻录操作；刻录后的资料可以独立保存阅览，支持图片和报告内容同时显示；具有数据备份和会诊功能（能把一个病人的所有资料打包、图像可全屏） （20）、病例存根管理系统（能直接打印出病例存根） | 1 | 套 |
| 3、 | ▲医学形态学图像处理系统病理诊断工作站系统硬件 | （一）、三目显微镜 数量（1套） 1、研究级正置显微镜，可作明场的观察。 ＃2、 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm 3、调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米； 4、观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为≥30° ＃5、 照明装置：内置透射光柯勒照明器，≥12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。 ＃6、物镜：平场半复消色差物镜 4X（N.A.≥ 0.13，W.D. ≥17） 10X（N.A. ≥0.3，W.D. ≥10） 20X（N.A. ≥0.5，W.D.≥ 2.1 spring） 40X（N.A. ≥0.75，W.D. ≥0.51 spring） 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 7、目镜：≥10X宽视野目镜，带屈光度校准。 8、物镜转换器：≥六孔物镜转换器。 ＃9、 聚光镜：相当于阿贝聚光镜，NA≥1.10。 ＃10、 具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。 ＃11、可升级≥八孔位荧光照明器，可配置复眼荧光照明。 （二）、显微数码摄像系统 ≥500万像素 （1套） （三）、高性能计算机（商用机）相当于 G4400/8G/1T/DVD/液晶（1套） （四）、彩色激光打印机（1台） （五）、显微镜配套接口≥ 0.63倍（1套） （六）、大体标本取材专用高清数码拍摄系统（1套） （七）、大体标本拍摄脚踏开关（1套） ★（八）进口产品投标的，须为原装进口。 |  |  |

1．售后服务要求：

（1）投标人应对所提供的货物提供≥3年的免费维修服务。

（2）开机率≥98 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时内形成解决方案。

（3）投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

（4）现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能。

2.“★”及“#”参数，投标文件中须提供有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件或产品彩页或产品技术白皮书或产品官网技术参数截图或产品质量说明书等对参数予以证明，否则视为不满足。

备注：

1、以上的产品技术参数仅作为说明并没有限制性，投标人在投标文件中可以选用替代标准，但这些替代标准须经过评标委员会评审优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3、技术参数：带“★”参数作为重要参数，必须满足，“#”每个参数不满足扣除1.5分,非“★”、“#”参数每有1项不满足，扣1分，扣完30分为止。

4.本项目已经淮南市财政局批准允许采购进口设备。

5.标▲的为本项目核心产品。