# 广西科文招标有限公司

# 医疗设备采购(GXZC2019-G1-    -KWZB)项目预公示

各有关供应商：

我公司受采购人广西国际壮医医院委托，拟对医疗设备采购(GXZC2019-G1-    -KWZB)项目进行公开招标采购，为保障各政府采购当事人的合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目招标文件上述内容存在唯一性（倾向性）或排他性等问题，请于2019年6月3日12时00分前以书面形式（意见函须加盖公章）向我公司反映，以便我公司完善招标文件。如供应商需提交意见函，请携带营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）、授权委托书原件（加盖公章，一份）提交意见函原件(须加盖公章)。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称证等复印件。

对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我公司将不予受理。

联系电话：0771-2023875，联系人：李婷

联系地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

附件：医疗设备采购(GXZC2019-G1-    -KWZB)招标文件预公示内容

广西科文招标有限公司

2019年5月30日

广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

公开招标文件

项目编号：GXZC2019-G1-     -KWZB

项目名称：医疗设备采购

采购单位：广西国际壮医医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2019年 月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	84

第四章  评标办法及标准	97

# 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准的政府采购计划（编号：201904220044）批准，现就采购人广西国际壮医医院的医疗设备采购项目进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：医疗设备采购

二、项目编号：GXZC2019-G1-     -KWZB

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：自动组织切片机（石蜡切片机）1台、病理标本冷藏柜3台、玻片柜2台、蜡块柜3台、晾片柜1台、载玻片书写仪1台、多源治疗仪2台、仿生气囊助产仪1台、微波治疗仪（理疗专用）2台、空气压力波治疗仪1台、紫外线光疗仪1台、耳鼻喉内镜清洗工作站（含水处理）1套、高频电刀1台、立式无影灯1台、口腔高频电刀1台、根管预备机1台、双目放大镜2台、双目放大镜1台、无痛口腔推麻仪2台、充气式升温仪1台、电动吸引器2台、呼吸机1台、吊塔5台、输液工作站（一拖六）5套、便携式除颤仪1台、便携式转运呼吸机1台、充气升温装置1套、电动吸引器2台、多功能电刀（高频电刀）1台、骨髓腔穿刺输液枪1台、红外线治疗仪4台、空气消毒机1台、豪华抢救车1台、输血加压泵1台、医用创口冲洗机（壁挂式）1台、医用创口冲洗机（床式）1台、移动无菌储物柜1台、辐射抢救台（婴儿辐射保暖台）2台、婴儿保暖箱6台、空气压力波治疗仪1台、软式单门储镜柜1台、纤支镜清洗工作站（含水处理）1台、不锈钢三层治疗车2台、胰岛素泵10台、输液泵2台、妇科检查床2台、口腔检查椅1台、特定电磁波治疗仪（TDP治疗仪）15台、医用臭氧治疗仪1台、电针治疗仪25台、三节万向抽气罩4台、湿热敷装置1套、输液泵1台、中药熏蒸仪2台、bobath球2台、CPM（膝关节）1台、OT桌2台、保护腰带5条、抽屉式阶梯2个、弹力带4条、电脑中频治疗仪2台、仿真水果蔬菜1套、辅助步行训练器2台、辅助餐具2套、感应直流电疗机2台、关节松动带2条、滚筒5个、踝关节矫正板1个、空气压力波治疗仪1台、平衡垫3张、认知匹配板1套、体操棒与抛接球1套、图形认知组件1套、微波治疗仪1台、系列沙袋（可捆绑）1套、楔形垫5张、斜板2块、言语训练卡片3套、支撑器2个、中频电疗仪1台、助行器（双轮）1套、组织皮软垫6张、全自动免疫组化染色仪1台、全自动染色封片机1台、组织盒激光书写仪1台、能量平台1套、神经外科导航系统1套、骨科手术床1台、红外中低频治疗仪1台、气压喷液仪	1台、持续性血液净化系统（CRRT）1套、呼吸机2台、多道生理记录仪（含心脏射频消融仪）1台、连续性血液净化设备1套、内脏脂肪测量装置1套、臭氧治疗仪1台、射频控温热凝器1台、超声波治疗仪1台。具体内容详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：1672.4912万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号），《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），强制采购、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）。

六、合格投标人的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且在参加政府采购活动期间未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（2）投标人具备医疗产品经营许可证（或医疗器械生产许可证）。

（3）本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的发售：

1.发售时间：2019年 月 日至2019年 月 日（工作日）上午8：00-12：00；下午14：30-17：30。

2.发售地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司财务部。

3.售价：招标文件工本费每套250元，售后不退。

4.购买招标文件联系人：朱瑜萍  电话：0771-2023962  传真：0771-2023829

八、投标保证金：

投标保证金（人民币）：10万元。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以汇票、电汇、转帐等非现金形式交至广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行营业部，银行账号：0101012090615689。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年 月 日14时前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2019年 月 日14时在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十一、联系事项：

1.采购人名称：广西国际壮医医院

地址：南宁市五象新区秋月路8号

联系人：黎自耕；联系电话：0771-3376599

2.采购代理机构：广西科文招标有限公司

地址：南宁市民族大道路141号中鼎万象东方大厦D区五层

联系人：李婷；联系电话：0771-2023875  传真：0771-2023997

3.监督部门：广西区财政厅政府采购监督管理处；

联系电话：0771-5331810

十二、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十三、网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.ccgp-guangxi.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxzbtb.cn（广西公共资源交易中心网）

广西科文招标有限公司

2019年 月 日

# 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

4、带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。不带▲号条款最多允许5项负偏离技术指标，超出允许范围则投标无效。

| 一、招标技术要求 |
| --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术参数及其性能（配置）要求 |
| 1 | 自动组织切片机（石蜡切片机） | 1台 | 1、切片方式：半自动轮转。 2、切片厚度：0.5～100μm。 3、修块厚度：1～600µm。 4、水平进样幅度：24mm。 ▲5、垂直样品行程：70mm。 6、静音样品回缩：5～100μm，可关闭。 7、粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s。 8、两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式。 ▲9、手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑。 ▲10、二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片。 ▲11、最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm。 12、独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作。 ▲13、个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向。 ▲14、带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本。 ▲15、废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能，方便清洁废屑。 ▲16、具备储物盘功能（选配），方便放置常用工具。 ▲17、刀架带有红色护手，确保操作者安全。 ▲18、具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长。 ▲19、手轮有2个独立的安全锁定系统。 20、快速转换样本夹，可单手操作。 21、粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片。 22、具开启/关闭功能的可编程样本回缩功能。 ▲23、两种小手轮运行模式：步进和连续。 24、可归零的切片以及厚度计数功能。 ▲25、可视信号和声音信号提示剩余进样距离。 |
| 2 | 病理标本冷藏柜 | 3台 | 1、标本冷藏柜温度：-5℃～10℃。 2、标准外型尺寸：1200*680*1860mm 3、带四层网架。 4、上置进口压缩机冷凝机组技术。 5、外売、内胆均选用SU5304拉丝不锈钢制作。 6、柜体、门体均为硬质聚氨酯高压发泡，整机保温性良好，强度大。 7、门体采用自动复位装置，开启灵活，关闭严密。 8、门体玻璃内置电热丝，防止玻璃门内外温差大而导致门上大量结水。 9、柜内温度自动控制并数码显示 10、蒸发器内藏式TP2无氧铜管。 11、电压：220V50Hz，功率：≤4008 |
| 3 | 玻片柜 | 2台 | 1、规格及容量 规格：600×450×1640（mm），每14层，约放载玻片6.5万张。 2、工艺标准： 2.1柜体采用点焊焊接技术，顶包侧工艺，表面达到平整光亮无尖角凸起。 2.2每抽均附带间隙垫、且在自动归位时有减震垫作为缓冲。 2.3每节（件）病理蜡块柜或切片柜规格相同，可自由组合。 2.4蜡块柜与切片柜抽屉均附带高强度连体式滑道，柜体与抽屉并配置小型轴承，使抽屉在使用时轻松顺畅。 2.5切片柜拉手采用ABS卧式拉手，表面平整。 3、制造要求： 柜体及抽屉均采用0.8mm优质冷轧钢板，钢板热焊接整体成形，抽屉自动归位功能，柜体经防锈处理，静电喷塑工艺。蜡块柜和切片柜均使用最新式连体滑轨，起始点配高强度滑轮，抽屉推拉顺畅，同时防止抽屉拉出来过长造成意外跌落。另配高弹性减震垫，可使抽屉关闭时减轻与柜体的碰撞，同时使噪音减少至最低限度，喷塑塑粉为环氧树脂，经热固化后附着力强，耐磨损，抗腐蚀力强。 4、产品执行标准 4.1储片柜通用技术条件：GB/T13667.3-2003 4.2工件涂装前磷化处理技术条件：GB/T1720 4.3涂膜硬度测定法：GB1730 4.4涂膜耐冲击处理法：GB1732 4.5涂膜耐冲击测定法：GB1732 4.6优质碳素结构技术条件：GB699 5、表面处理工艺： 表面磷化处理工艺及质量水平符合GB/T6807钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准。柜体外观、内部为亚光乳白色。 表面处理采用乳化剂和碱性组洗剂脱脂、磷酸除锈、镀锌处理，经过磷化、钝化，最后粉末喷涂，颜色由用户选定，装饰防护性好，附着力强。表面处理工艺过程如下：热水脱脂—冷水清洗—防锈——冷水清洗—中和—表调—热钝化—喷粉—温度固化—检验。表面处理达到如下标准：光泽度大于85%按GB-1734-79，硬度≥0.4，耐冲击力60kg/ｃ㎡，按GB-1732-79.凃腊厚度60-70ｕｍ，按磁性侧厚仪，附着力：2级按GB-1720-79，盐雾试验48小时无涂膜脱落现象。各零部件在经过表面喷涂处理后，光滑、平整、无尖角，漆面均匀光亮，无划痕。 |
| 4 | 蜡块柜 | 3台 | 1、规格及容量 规格：600×450×1640（mm），每组24个抽屉，约放蜡块2万块。 2、工艺标准： 2.1柜体采用点焊焊接技术，顶包侧工艺，表面达到平整光亮无尖角凸起。 2.2每抽均附带间隙垫、且在自动归位时有减震垫作为缓冲。 2.3每节（件）病理蜡块柜或切片柜规格相同，可自由组合。 2.4蜡块柜与切片柜抽屉均附带高强度连体式滑道，柜体与抽屉并配置小型轴承，使抽屉在使用时轻松顺畅。 2.5切片柜拉手采用ABS卧式拉手，表面平整。 3、制造要求： 柜体及抽屉均采用0.8mm优质冷轧钢板，钢板热焊接整体成形，抽屉自动归位功能，柜体经防锈处理，静电喷塑工艺。蜡块柜和切片柜均使用最新式连体滑轨，起始点配高强度滑轮，抽屉推拉顺畅，同时防止抽屉拉出来过长造成意外跌落。另配高弹性减震垫，可使抽屉关闭时减轻与柜体的碰撞，同时使噪音减少至最低限度，喷塑塑粉为环氧树脂，经热固化后附着力强，耐磨损，抗腐蚀力强。 4、产品执行标准 4.1储片柜通用技术条件：GB/T13667.3-2003 4.2工件涂装前磷化处理技术条件：GB/T1720 4.3涂膜硬度测定法：GB1730 4.4涂膜耐冲击处理法：GB1732 4.5涂膜耐冲击测定法：GB1732 4.6优质碳素结构技术条件：GB699 5、表面处理工艺： 表面磷化处理工艺及质量水平符合GB/T6807钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准。柜体外观、内部为亚光乳白色。 表面处理采用乳化剂和碱性组洗剂脱脂、磷酸除锈、镀锌处理，经过磷化、钝化，最后粉末喷涂，颜色由用户选定，装饰防护性好，附着力强。表面处理工艺过程如下：热水脱脂—冷水清洗—防锈——冷水清洗—中和—表调—热钝化—喷粉—温度固化—检验。表面处理达到如下标准：光泽度大于85%按GB-1734-79，硬度≥0.4，耐冲击力60kg/ｃ㎡，按GB-1732-79.凃腊厚度60-70ｕｍ，按磁性侧厚仪，附着力：2级按GB-1720-79，盐雾试验48小时无涂膜脱落现象。各零部件在经过表面喷涂处理后，光滑、平整、无尖角，漆面均匀光亮，无划痕。 |
| 5 | 晾片柜 | 1台 | 1、规格及容量 规格：600×450×1640（mm），每组24个抽屉，约放载玻片8000张。 2、工艺标准： 2.1柜体采用点焊焊接技术，顶包侧工艺，表面达到平整光亮无尖角凸起。 2.2每抽均附带间隙垫、且在自动归位时有减震垫作为缓冲。 2.3每节（件）病理蜡块柜或切片柜规格相同，可自由组合。 2.4蜡块柜与切片柜抽屉均附带高强度连体式滑道，柜体与抽屉并配置小型轴承，使抽屉在使用时轻松顺畅。 2.5切片柜拉手采用ABS卧式拉手，表面平整。 3、制造要求： 柜体及抽屉均采用0.8mm优质冷轧钢板，钢板热焊接整体成形，抽屉自动归位功能，柜体经防锈处理，静电喷塑工艺。蜡块柜和切片柜均使用最新式连体滑轨，起始点配高强度滑轮，抽屉推拉顺畅，同时防止抽屉拉出来过长造成意外跌落。另配高弹性减震垫，可使抽屉关闭时减轻与柜体的碰撞，同时使噪音减少至最低限度，喷塑塑粉为环氧树脂，经热固化后附着力强，耐磨损，抗腐蚀力强。 4、产品执行标准 4.1储片柜通用技术条件：GB/T13667.3-2003 4.2工件涂装前磷化处理技术条件：GB/T1720 4.3涂膜硬度测定法：GB1730 4.4涂膜耐冲击处理法：GB1732 4.5涂膜耐冲击测定法：GB1732 4.6优质碳素结构技术条件：GB699 5、表面处理工艺： 表面磷化处理工艺及质量水平符合GB/T6807钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准。柜体外观、内部为亚光乳白色。 表面处理采用乳化剂和碱性组洗剂脱脂、磷酸除锈、镀锌处理，经过磷化、钝化，最后粉末喷涂，颜色由用户选定，装饰防护性好，附着力强。表面处理工艺过程如下：热水脱脂—冷水清洗—防锈——冷水清洗—中和—表调—热钝化—喷粉—温度固化—检验。表面处理达到如下标准：光泽度大于85%按GB-1734-79，硬度≥0.4，耐冲击力60kg/ｃ㎡，按GB-1732-79.凃腊厚度60-70ｕｍ，按磁性侧厚仪，附着力：2级按GB-1720-79，盐雾试验48小时无涂膜脱落现象。各零部件在经过表面喷涂处理后，光滑、平整、无尖角，漆面均匀光亮，无划痕。 |
| 6 | 载玻片书写仪 | 1台 | 1、采用激光标刻技术，无需任何打印耗材 2、可打印各种油漆面玻片 3、对玻片漆面平整度无严格要求。 4、打印精度高，打印出的二维码可轻松扫描。 5、可打印各种符号，字符和汉字。 6、可连接医院HIS和LIS系统。 7、整机集成8寸彩色触摸屏。 8、一次可装载72张载玻片。 9、具有WIFI功能，可实现无线连接。 11、打印速度大于每分钟15张载玻片。 12、具有RJ45接口，可有线联接网络。 13、本机集成扫描枪。 14、windows操作系统。 15、整机长宽高385×200×360，可置于切片机旁，实现即时打印。 16、可扩展蓝牙功能。 17、具有USB接口。 18、可扩展指纹、人脸识别，密码登陆，方便统计操作人员工作量。 |
| 7 | 多源治疗仪 | 2台 | 1、电源条件：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz 2、环境温度：5℃～40℃。相对湿度：45％～85％。 3、输入功率：≤250VA。熔断器规格型号：RF1-20，F3A. 4、辐射片 4.1、在正常工作条件下，单位表面积上的功率强度≤10mW/mm2。 4.2、辐射片组件：辐射片组件表面平均温度为120℃～250℃。 4.3、产生能量波长为2μm～25μm，峰值能量波长为7μm～10μm。 4.4、辐射片不含放射性物质、不发出对人体有害的射线。 4.5、辐射片寿命：在正常使用的条件下，辐射片可使用10000小时至12000小时。 4.6、辐射片尺寸约为：长×宽×厚（256±2.0）×（20±1）×（6±0.5）。 5、控制器 5.1、工作时间控制范围为20、40、60分钟和长通（可定制）四档。 5.2、功率控制高、中、低三档。 6、定时装置：电子定时装置定时相对误差为-1％～1％。 7、机械性能：活动臂旋转角度，垂直方向均：≥70° 8、气压式升降杆行程为：≤200mm。 |
| 8 | 仿生气囊助产仪 | 1台 | 1、功能要求 1.1操作模式：具有自动、手动、脚动三种模式； 1.2显示功能：彩色触摸液晶显示屏，多达8个显示窗口可同时显示设置参数和实时参数； 1.3暂停功能：可以暂停当前工作状态； 1.4放气保护功能：运用智能缓慢放气技术，彻底杜绝了因气囊放气过快造成的羊水喷溅或脐带脱垂问题，且无需手动即可根据临床需要自由选择缓慢放气或快速放气； 1.5过压保护功能：当气囊内部压力≥设定值时，仪器会自动启动过压保护功能并自动放气； 1.6漏气保护功能：当手柄气囊或其它管路漏气时，仪器会自动启动漏气保护功能并自动放气。 2、技术参数 2.1气囊直径范围：50～100mm，毫米级可调； 2.2充气速度范围：3～9分钟，7种速度可选； 2.3保持时间：范围0～9分钟可调； 2.4可在上述范围内任意预置开机默认参数（如气囊直径80mm、充气速度6分钟、保持时间4分钟，或其它任意参数）。 2.5手动或脚动模式下，可自动计时并显示每次手动或脚动充气的间隔时间及保持时间； 2.6手柄表面具有刻度和数值显示，以便于判断气囊置入产道的深度和位置； 3、检测参数 3.1测量气囊直径精度：≤±5mm； 3.2测量气压精度：≤±0.1fs； 3.3定时精度：≤±1s； 3.4工作气压：≤160kPa（即0.16MPa）； 4、整机性能 4.1电源：交流220±22V、50±1Hz； 4.2整机电源消耗：200VA； 5、使用条件 5.1环境温度：5～40℃。 5.2湿度范围：30%～80%。 5.3大气压力范围：86kPa～106 kPa。 6、免费保修两年，终身维修。 7、设备具有自主知识产权。 |
| 9 | 微波治疗仪（理疗专用） | 2台 | 1、电源要求：AC220V±10%，50Hz 2、微波频率：2450MHz±20MHz 3、输出功率：0～150W（连续可调） 4、工作方式：连续输出和脉冲输出 5、脉冲：0～150W（可调） 6、治疗时间：0～99分钟/秒（可调） 7、微波泄漏：小于10mW/cm2 8、安全等级：国家医用电器3类标准 9、微波发射管：进口无需预热型 |
| 10 | 空气压力波治疗仪 | 1台 | ▲1、配备6英寸彩色高分辨触控屏，平铺式4通道显示设计，可以根据不同病灶区域选择不同探头的组合及选择适当的治疗模式。单独可控； ▲2、微电脑控制，有二十七种不同模式的治疗处方，治疗处方中的导入频率，刺激间隔时间等多项参数可根据临床需要自行调整； ▲3、内部预置多种低频电和中频电，可实现间动电疗法、低频脉冲电疗法、感应电疗法、经皮神经电刺激、音乐电疗法和动态干扰电疗法。 4、在模式26、27中多组电极间按程序规定的频率及方式切换输出，四个电极具有不同的组合配对； 5、罩式治疗头红外线波长（峰值）：1.35-2.55um；输出频率：1-8000Hz；脉冲频率：最大脉冲持续时间误差应不大于±20%。 ▲6、配备有四种输出治疗头，罩式治疗头、硅胶治疗头、电极片治疗及手持式治疗头。其中罩式治疗头为专利设计，每个治疗头有四个金属电极，可根据乳房大小调整位置，与人体接触部分为医用不锈钢。可使药物充分离子化直接导入病灶局部，实现绿色无创治疗。 7、当开启需要双通道的治疗模式时，如果其中有一个通道正被占用，会提示。治疗中，触摸屏被不小心触碰到，造成通道复位时，会复位； 8、具有输出强度调节、红外调节功能及错误提示、音乐播放功能。 9、具有治疗定时范围为1～60min，步长1 min连续可调；其精度不大于额定标称值的±1%； ▲10、音乐波疗法，可独立启动或停止音乐播放，电疗输出幅值随音乐改变。人性化操作系统，内置MP3，200首经典轻音乐，使病人的治疗过程轻松惬意； ▲11、配有专用的乳腺熏蒸床和熏蒸机，可做药物熏蒸治疗。 12、配有乳灸仪，可根据病人病情需要进行乳房艾灸治疗。 |
| 11 | 紫外线光疗仪 | 1台 | 1、安全分类、运行模式：I类、连续运行 2、工作电压/额定功率：AC220V 50Hz /1000VA ▲3、受照面积：14420 cm2 4、灯管品牌及数量：8支医用PHILIPS UVB灯管 100W/01 5、灯管尺寸：长1800mm，直径37mm 6、输出波长范围：输出波长（NB-UVB）310～313nm，峰值波长311nm， 7、灯管寿命：1000小时 ▲8、辐照强度：1～99mW/cm2 9、辐照强度均匀性：≤25%； 10、辐照强度稳定性：≤5% 11、最大照射剂量：5J/cm2 12、设备特性 12.1 3.2寸彩色液晶屏，使显示界面更加清晰，操作便捷； 12.2 采用进口特种紫外线灯管作为治疗光源； ▲12.3 控制方法及主要功能：微电脑自动控制辐射剂量和照射时间，中英文菜单，一键操作，具有自动报警功能，语音提示功能，使治疗过程更加人性化；更便于医务人员掌握； 12.4 具有抗干扰技术，确保设备在强磁场下可以正常工作； 12.5 患者可在站立姿势下接受全身照射治疗，治疗面积更广； 12.6 高效率反光板设计和科学的灯管排列方式，保证高辐射强度输出，辐射均匀； ▲12.7 采用低压灯管及快速启动电路，有效保护灯管，延长灯管的使用寿命，灯管工作寿命达1000小时； ▲12.8 机身采用高强度铝合金材质一体成型打造，烤漆工艺； 12.9 底部装有滑轮，方便用户移动，并配有固定支撑架，不移动时，可以保持仪器的平稳。 |
| 12 | 耳鼻喉内镜清洗工作站（含水处理） | 1套 | 1、预处理（1套） 1.1、软化过滤器 1.1.1、过滤器外壳 规格： 225×440×635（mm） 材质：工程塑料 1.1.2、自动软化机头 功率：10W 1.1.3、滤料 材质：001×7阳离子树脂 1.2、保安过滤器 1.2.1、过滤器外壳 规格：10×1 1.2.2、熔喷滤芯 材质：PP，过滤精度：5um 2、反渗透装置（1套） 出力：100L/h 水利用率：70% 脱盐率：99% 2.1、主电磁阀 规格：AC220V 1/2″ 材质：黄铜 2.2、高压水泵 流量：300L/h 功率：220V/550W 2.3、反渗透膜元件 2.4、压力容器 材质：不锈钢 耐压：2.1MPa 2.5、电导率仪 2.6、纯水流量计 形式：面板式流量计 2.7、浓水流量计 形式：面板式流量计 2.8、原水压力差 2.9、冲洗电磁阀 规格：AC220V 1/2″ 材质：黄铜 2.10、压力表 量程：0-1MPa 3、纯水供水系统（1套） 3.1、纯水泵 功率：220v 3.2、压力储水桶 耐压：0.7Mpa 3.3、纯水压力差 3.4、纯水压力表 量程：0-1MPa 4、消毒系统（1套） 4.1、消毒计计量泵 4.2、紫外线 4.3、折叠滤芯 孔径：≤0.1um 4.4、精密过滤器10寸 5、碳钢喷塑机架（1套） 规格：880×700×1370（mm） 6、电控系统（1套） 控制方式：继电器自动控制 7、系统管道（配套）：UPVC卫生级管材 8、配置清单： 8.1高倍板主体3.5米 8.2全自动灌流器5套 8.3水处理器1套 8.4高压供水器1套 8.5医用无由空压机1套 8.6中心气体处理系统1套 8.7管路自动清洁系统1套 8.8气体解稀系统1套 8.9高压气枪3把 8.10高压水枪3把 8.11给排水系统5套 8.12方槽盖1个 |
| 13 | 高频电刀 | 1台 | 1、最大功率输出：300W，单极功能，声音可调，实时负极板监测，可与内窥镜连接使用。 2、输出功率可显示最大功率水平，以W为单位，精确到1W可调。 3、具备C&C（Center and Circle）数字智能化平台，为各类手术提供最优化的临床整体解决方案。 4、有两种操作方式可供选择：双脚踏开关、手笔控制开关。 5、前面板功率调节为防水轻触式按键设计，易于清洁消毒。 6、声音大小可调节，人性化设计。 ▲7、功率自动补偿系统：针对不同人体组织自动调节输出功率达到最佳切割和凝血效果。 8、工作频率：330KHz.430KHz .1MHz。 9、工作电压：220V/50HZ。 10、开机系统自动检测功能。 ▲11、自动检测极板与病员皮肤的接触阻抗并以数字形式显示与操作面板上精度可达1%，若接触质量低于50%并有声光报警并切断电刀输出确保安全。 12、脚踏误操作报警。 13、刀笔误操作报警。 14、电压电流超差报警。 15、设备在运行中出现故障能能立刻停止功率输出并显示相应错误代码，及时提醒使用者。 ▲16、具备SAIRONG CUT 切割模式，切凝自动交替转换，分段式切割功能。 17、各模式下最大输出功率： 纯切： 0-300W，负载300Ω SAIRONGCUT：0-40W，（精确到1W可调）负载300Ω 混切1：0-100W，负载300Ω 柔凝：0-50W，负载500Ω 强凝：0-100W，负载500Ω 喷凝：0-120W，负载500Ω 自动双极：0-100W，负载100Ω 脚踏双极：0-100W，负载100Ω 18、自动优化，自动化电路，整机功率输出可实现软件自动化控制。 ▲19、可以水下电切。 ▲20、采用微电子单片机芯片控制。 ▲21、通过EMC电磁兼容。 ▲22、可以腔镜开放兼容。 23、有电极，双极功能。 |
| 14 | 立式无影灯 | 1台 | 1、灯头：500个 2、照度：≥80000 Lux 3、色温：3000-6700 K 4、显色指数Ra：≥85 5、光斑直径（d50）：120 mm 6、光斑直径（d10）：200 mm 7、照明深度：≥800 mm 8、亮度调节：十档连续调光 9、主副灯泡自动切换：具有 10、波长小400nm辐照度：≤0.006 W/m2 11、电源：220V 50Hz 12、多镜面数：2150片 13、输入功率：200W |
| 15 | 口腔高频电刀 | 1台 | 一、设备用途：临床快速止血，切除增生牙龈组织，暴露龈下龋齿和埋伏牙，牙冠延长术，系带手术，翻瓣术，脓肿切开等多种软组织手术。 二、技术参数要求 1、工作原理：利用高密度的高频电流对局部生物组织的集中热效应，使组织或组织成分汽化或爆裂，从而达到凝固或切割等医疗手术目的。 2、设备符合下列安全标准 MDD/93/42/EEC 安全标准：IEC 60601-1/1988， A1和A2 IEC 60601-2-2/2001 EMC标准：IEC 60601-1-2 3、电气要求 最大功率消耗：135瓦 AC电压 S8100：100VAC±10%，50/60Hz S8115：115VAC±10%，50/60Hz S8230CE，S8230UK：230VAC±10%，50/60Hz S8240：240VAC±10%，50/60Hz 切割最大输出功率：55瓦，±10% 凝血最大输出功率：33瓦，±10% 输出阻抗：600 Ohms 标称运行频率：3.68MHz 凝血模式频率：120Hz 凝血模式波形：方波 4、配件组成： 4.1、球形电刀手柄 4.2、45°柄直型形电刀手柄 4.3、45°柄锥型电刀手柄 4.4、直柄圆圈型电刀手柄 4.5、45°长圈型电刀手柄 4.6、直柄长圈型电刀手柄 4.7、45°柄钻石圈型电刀手柄 4.8、90°柄AP11/2型电刀手柄 4.9、手柄连线 4.10、回流板 4.11、脚踏板 5、运行环境条件 5.1、温度：-10℃～+40℃（14℉～104℉） 5.2、相对湿度：30%~75% 5.3、大气压力：700hPa～1060hPa（10.2psi～15.4psi） |
| 16 | 根管预备机 | 1台 | 一、功能简介 本仪器适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的预备和清理。 二、特点 1、采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针。 2、无线手柄，无线通信，使用不受束缚。 3、无线充电，智能充电模式，底座内置电池作为充电电源。 4、全触摸按键。 5、连续模式：三种智能反转模式。 6、往复模式。匹配市面上所有单支锉。 三、设备安全分类 1、按运行模式分类：连续运行设备。 2、按防电击类型分类：带内部电源的川类设备。 3、按防电击程度分类：B型应用部分。 4、对进液防护程度：普通器材（IPX0）。 四、主要技术参数 1、电源输入：AC100-240V，50/60Hz，800 MA Max 2、电源输出：15.0V/1.6A 3、手柄电池：3.7V/750mh可充电锂电池 4、底座电池：11.1V/2600mAh可充电锂电池 5、速度：200～650pm 6、扭矩：0.6～4.0N.cem 五、主要配置：底座、手树、弯手机、USB线、注油嘴、电源适配器 |
| 17 | 双目放大镜 | 2台 | 1、420mm处照明光斑（可变光栏）20-80mm； 2、200mm工作距离处物面照度≥ 75000 lx； 3、头灯（不包括头箍）69g； 4、增强均匀白光5W LED，色温6000K，灯泡工作寿命20000小时，无需更换灯泡； 5、锂电池组工作时间，单电池充满时, 工作时间不少于2.5小时；电池耗尽后充电时间约6小时； 6、充电器（智能保护锂电池功能）输入电压220V，10W； 7、放大倍率：2.5倍。 |
| 18 | 双目放大镜 | 1台 | 1、420mm处照明光斑（可变光栏）20-80mm； 2、200mm工作距离处物面照度≥ 75000 lx； 3、头灯（不包括头箍）69g； 4、增强均匀白光5W LED，色温6000K，灯泡工作寿命20000小时，无需更换灯泡； 5、锂电池组工作时间，单电池充满时, 工作时间不少于2.5小时；电池耗尽后充电时间约6小时； 6、充电器（智能保护锂电池功能）输入电压220V，10W； 7、放大倍率：3.5倍。 |
| 19 | 无痛口腔推麻仪 | 2台 | 1、三种国产配管型号：0.3×13mm；0.3×25mm；0.4×32mm 2、规格配置：① 注射速度： 慢速：1.7ml/4 分30秒 0.007ml/s 中速：1.7ml/2分30秒 0.011ml/s 快速：1.7ml/59秒 0.028ml/s ② 两种给药模式 A：人工给药 B：自动变速给药 ③ 脚踏控制器给药，自动回吸 ④ 三种国产注射手柄可供选择，且兼容性强 ⑤ 电源：220V；50Hz ⑥ 功率：15VA±1.5VA 3、执笔式操作+脚踏开关 4、缓慢匀速注射，注射流速低于患者疼痛阈值，手柄轻巧、执笔式注射易找支点，导管兼容：导管可适用于多款麻醉仪针头多选，根据临床需求选择及更换不同型号针头 |
| 20 | 充气式升温仪 | 1台 | 一、用途：用于预防和治疗低温症和减少病人因寒冷引起的不适。 二、技术参数： 1、采用充气式加温方式 ▲2、运行温度≥4档：室温档，低档，中档，高档 2.1、室温档：可作为病人降温策略的有益补充。 2.2、低档：32℃（+/-1.5℃） 2.3、中档：38℃（+/-1.5℃） 2.4、高档43℃（+/-1.5℃） 3、风速：具备两档气流（高速≤37CFM.低速≥32CFM） ▲4、过滤器：高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米 5、温度感应器≥三个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度 ▲6、保温毯采用排水孔的液体处理方式，收集术中液体装置，能预防压疮。 ▲7、保温毯采用中央汇管技术保证毯子热量分布均匀. ▲8、多种保温毯毯型，满足不同类型手术的需求。包括全身毯，上身毯，下身毯，儿科毯，专科及心脏外科毯等，配置型号≥25种。 ▲9、垫毯：垫毯系列产品的独特设计不会对医护人员的操作造成任何阻碍，可提供适用于所有手术类型的毯子。有特殊设计的截石位毯型、并有无菌垫毯可用于心脏外科手术或更高级的无菌手术。 10、升温毯不含乳胶，符合美国消费者产品安全委员会（CPSC）阻燃性要求I类标准，材质柔软可透X射线。 11、加温毯设计：部分毯型头部位置可拆卸以便各种体位摆放；两侧配有预切线，方便病人固定。部分毯型提供2个加温软管通道进气，可根据临床要求随意调整设备摆放位置。垫毯提供透明布帘，用于捕集热量，提升加温效果。 12、噪音：高速运行≤53分贝，低速运行≤48分贝 13、具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护 14、安全： 14.1、过热测试：使用检测包直接在前面板调节 14.2、校准：使用检测包直接在前面板调节 14.3、安全系统：图示及报警提示音功能。 ▲14.4、能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，可将所有这些信息都能直观的在主面板上显示。 三、配置：包含充气式动力升温仪主机 （包括机身，软管，数据线） 一套，光盘一张，说明书一本，小推车。 |
| 21 | 电动吸引器 | 2台 | 1、工作原理：采用无油润滑负压泵制造而成的可移动式吸引装置 2、主要材料：塑料 3、电源电压：~220V±22V，50Hz±1Hz 4、电机功率：120VA 5、吸引泵：活塞泵 6、极限负压值：≥0.085MPa 7、噪音：≤60dB（A） 8、抽吸速率：≥20L/min 9、储液瓶：250ml/只，两只 10、配置：腹腔吸引管1只，空气过滤器2只，吸引软导管（长2米）1根，电源线1根，熔丝管2只，脚踏开关1只 |
| 22 | 呼吸机 | 1台 | 一、基本性能 1、适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 ▲2、采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280×800。 3、屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 4、自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 5、≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥240分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 6、电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 7、具有有创通气模式、可选无创通气模式 8、病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。 9、呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 ▲10、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 11、呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 12、可选配旁流CO2监测。 ▲13、可选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-CO2环图 14、呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提移动。 二、呼吸模式及功能 1、标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式 2、可选高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）。 3、其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选），监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。 4、可选配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。 5、可选配自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 ▲6、具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 ▲7、可选配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳 8、具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能 三、设置参数 ▲1、潮气量：20ml～2000ml 2、呼吸频率：1～100次/min 3、SIMV频率：1～60次/min 4、吸/呼比：4：1～1：10 5、最大峰值流速：≥210L/min 6、吸气压力：5～80 cmH2O 7、压力支持：0～80cmH2O 8、PEEP：OFF，1～45 cmH2O 9、压力触发灵敏度：-10～0.5cmH2O 10、流速触发灵敏度：0.5～15L/min 11、氧浓度：21～100% 12、叹息功能：有 四、监测参数 1、气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 2、每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测 3、潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测 4、呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 5、波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间 6、吸入的氧浓度的监测 7、趋势图和趋势表显示 ▲8、具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 9、肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。 五、其他功能 1、便利的锁屏功能 2、漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 3、提供直流（12V）和交流两种供电方式 4、提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式 |
| 23 | 吊塔 | 5台 | 一、吊桥整体要求 1、吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 适合医用洁净环境。 2、吊塔表面采用静电喷涂环保粉末材料工艺，抗菌、耐腐蚀、易消毒和清洗；亚光无眩目感；禁止采用油漆，烤漆等非环保材料工艺、喷涂材料材质检测报告。 二、吊桥技术配置要求 1、吊桥为干湿分离设计，专为ICU监护室、抢救室提供专业的气电及设备解决方案。 2、吊桥插座电源为交流电220V并有单独接地线，带等电位接地端子。 3、可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。 4、可以在不浪费原有配置基础上可以根据用户要求升级（比如加装仪器平台，气源，电源等配件） 5、吊桥桥架长度2600mm。 6、电插座*15个，接地端子*2个, LED照明灯*2个，开关*1个，LED小夜灯*1个。 7、采用原装进口线性滑轨，低噪音，高承载。 8、吊桥干边功能箱一组： 1)旋转角度≥340°,可滑动≥500mm。 2)干边设计承重量≥150KG ，通过省级或以上级别质量监督检验中心评测。 3)功能箱长度≥1100mm。 4)为确保长期使用的安全性，所有支撑件的安全系数应不低于4。 5)大置物平台≥2个，单个承重应不少于80KG，长时间使用不变形。 6)其它配置：电插座*5个, 接地端子*2个,吸合抽屉*1， 网络接口*2个。 9、吊桥湿边基座一组： 1)旋转角度≥340°,可滑动≥500mm。 2)湿边设计承重量≥160KG, 通过省级或以上级别质量监督检验中心评测。 3)基座长度≥1000mm。 4)为确保长期使用的安全性，所有支撑件的安全系数应不低于4。 5)大置物平台≥2个，单个承重应不少于80KG，长时间使用不变形。 6)其它配置：电插座*10个, 接地端子*2个,吸合抽屉*1个，双杆输液泵架*1个, 网篮*1个, 网络接口*2个。 10、气体出口插座6个，（有通、断、拔三种状态，能带气维修，无故障插拔二万次以上）：气体出口的种类可根据最终实际需求来确定。 11、5套吊桥总共配15根氧气及15根负压吸引延长管（含软管1.5米长和接头）。 |
| 24 | 输液工作站（一拖六） | 5套 | 1、概述 1.1、输注工作站配置1台输液泵和5台注射泵，以及一台推车； 1.2、输注工作站具有输液管路和延长管路管理夹，能够按顺序排列各种管路，避免缠绕。 1.3、输注工作站电源：100～240V，50/60Hz，站内输注模块供电采用DC 12V； 1.4、输注工作站在使用一条电源线即能满足整个工作站的电源的要求。 2、输注模块：输液泵 2.1、安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP23、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； 2.2、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； ▲2.3、压力报警阈值至少11档可调； 2.4、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 2.5、精度要求：精度≤±3%； 2.6、速率范围：0.1～1500ml/h， 递增：0.01ml 2.7、不小于3英寸TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前输液状态、预置量、累计量、剩余时间 2.8、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 2.9、至少具有3种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式 2.10、电池工作时间≥5小时@25ml/h； ▲2.11、信息储存：自动储存1200条以上的操作信息； 3、输注模块：注射泵 3.1、安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP23、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； 3.2、压力报警阈值至少6档可调； 3.3、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 3.4、注射精度≤±2%； ▲3.5、速率范围：0.1～1200ml/h， 递增：0.01ml 3.6、预置总量范围：0.1～9999.99ml，递增：0.01ml； 3.7、KVO：0.1～5ml/h，递增0.1ml/h； ▲3.8、自动识别注射器规格：10ml、20ml、30ml、50ml； 3.9、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.10、具有至少1种注射模式可选：速度模式； 3.11、电池工作时间＞6小时@5ml/h。 |
| 25 | 便携式除颤仪 | 1台 | 1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2、整机重量不超过6kg。 3、除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。除颤能量为360J，提高除颤成功率和有效性。 4、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 ▲5、除颤充电迅速，充电至200J＜5s，360J＜8s。 6、体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 7、CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 8、心电波形扫描时间＞10s，扫描长度＜100mm。 ▲9、可升级监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 10、可升级两块外置锂电池，1块电池可支持200J除颤100次以上。 11、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 12、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 13、支持中文操作界面、AED中文语音提示。 ▲14、彩色TFT显示屏＜8″，分辨率640×480，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 15、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间＜10s。 16、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 ▲17、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 18、可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 19、符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4：2002。 20、具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 21、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |
| 26 | 便携式转运呼吸机 | 1台 | 1、适用于成人和儿童的急救转运呼吸机 2、驱动方式：气动电控 3、控制方式：容量控制、压力控制，时间切换 4、显示方式：不小于5寸彩色显示屏 5、电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池（续航不少于4.5小时） 6、具备海拔补偿功能 7、具备窒息后备通气功能 8、具备手动通气和吸气保持功能 ▲9、具备以下通气方式： VCV，PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP， Manual 10、参数设置： 10.1潮气量设置范围不小于：0～2000ml 10.2呼吸频率设置范围不小于：1～120bpm ▲10.3可设置屏气时间：0～5s 10.4压力控制水平：5～50cmH2O ▲10.5呼气末正压：0～30cmH2O 10.6具有流速触发和压力触发功能： 压力触发灵敏度：-20cmH2O～0cmH2O 流速触发灵敏度：2～30L/min 10.7氧浓度：40%～100% 连续可调 11、监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测 12、呼吸波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形 13、报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等 14、多种供电方式：车载、适配器、内部电池、外接备用电池 15、多种安装方式：车载、携带、箱式3种固定安装方式 |
| 27 | 充气升温装置 | 1套 | 一、主要技术参数 1、相对噪音水平：＜55调整分贝 2、软管：有弹性，限位式风管接头，方便灵活，密封性好并与体表加温系统兼容 3、过滤系统：双重过滤系统：初效过滤器；0.2μm高效过滤器 4、操作方式：独立式按键操作，简单快捷，不会误操作。 5、温度传感器：三个控温传感器，分别在设备加热模块处、设备出风弯管处、风管出风口处。高精度控温，无热量滞后性。 6、安装/固定：可以固定在静脉输液架、IOB专用滚轮移动支架，或放置在硬质表面上 二、温度参数 1、推荐使用操作环境：15℃～25℃ 2、温度控制：电子控制 3、温度档位：四档调温：室温、32℃、38℃、43℃ 4、室温：环境温度 高温档：43℃±3℃ 中温档：38℃±3℃ 低温档：32℃±3℃ 三、安全系统参数 1、加热模块：PTC陶瓷加热模块 2、恒温器：独立电路，当软管末端的温度达到预设的53℃+/-3℃时，热熔断器将关闭加热器；备用温度过高探测位于软管进口处。 3、超温/低温报警：当温度超出设定温度的±3℃时报警停止加热，同时发出报警声，面板红色指示灯闪烁及屏幕显示“温度超过上限” 4、故障：液晶面板出现“系统错误”信息提示，并发出警报声 5、过电流保护：双输入带保险丝的电路 四、电器性能参数 1、加热模块：1000W 2、泄露电流：符合IEC60601-1及GB9706.1的要求 3、风机电机：运行速度2900转/分钟，气流50CFM 或 23L/S 4、功率消耗：峰值1500W，平均750W |
| 28 | 电动吸引器 | 2台 | 1、高负压、高流量 2、电源：220V±22V，50Hz±1Hz 3、输入功率：180VA 4、吸引泵：活塞泵 5、极限负压值：≥006MPa（760mmHg 6、负压调节范围：0.02MPa至极限负压值 7、抽气速率：≥20Lmin（760mmHg） 8、贮液瓶容量：2500m只，2只一组 9、噪声：≤65dB（A） 10、熔丝管：F2AL250V，中5×20 11、安全使用期跟：自使用之日起为5年 12、运行模式：间歇加载连续运行，最长连续工作时间30分钟，持续率50%。 13、电气安全要求：生类设备，B型应用部分 14、防进液等级：1Px0 15、配置清单： 腹腔吸引管：一支，熔丝管（F2AL250V，∮5×20）二只 吸引软导管（长度2m，中7x中12）：一根 空气过滤器：二只 脚踏开关：一只 说明书、保修卡（合格证）：各一份 |
| 29 | 多功能电刀（高频电刀） | 1台 | 1、最大功率输出：300W，单极功能，声音可调，实时负极板监测，可与内窥镜连接使用。 2、输出功率可显示最大功率水平，以W为单位，精确到1W可调。 3、具备C&C（Center and Circle）数字智能化平台，为各类手术提供最优化的临床整体解决方案。 4、有两种操作方式可供选择：双脚踏开关、手笔控制开关。 5、前面板功率调节为防水轻触式按键设计，易于清洁消毒。 6、声音大小可调节，人性化设计。 ▲7、功率自动补偿系统：针对不同人体组织自动调节输出功率达到最佳切割和凝血效果。 8、工作频率：330KHz.430KHz .1MHz。 9、工作电压：220V/50HZ。 10、开机系统自动检测功能。 ▲11、自动检测极板与病员皮肤的接触阻抗并以数字形式显示与操作面板上精度可达1%，若接触质量低于50%并有声光报警并切断电刀输出确保安全。 12、脚踏误操作报警。 13、刀笔误操作报警。 14、电压电流超差报警。 15、设备在运行中出现故障能能立刻停止功率输出并显示相应错误代码，及时提醒使用者。 ▲16、具备SAIRONG CUT 切割模式，切凝自动交替转换，分段式切割功能。 17、各模式下最大输出功率： 纯切： 0～300W，负载300Ω SAIRONGCUT：0～40W，（精确到1W可调）负载300Ω 混切1：0～100W，负载300Ω 柔凝：0～50W，负载500Ω 强凝：0～100W，负载500Ω 喷凝：0～120W，负载500Ω 自动双极：0～100W，负载100Ω 脚踏双极：0～100W，负载100Ω 18、自动优化，自动化电路，整机功率输出可实现软件自动化控制。 ▲19、可以水下电切。 ▲20、采用微电子单片机芯片控制。 ▲21、通过EMC电磁兼容。 ▲22、可以腔镜开放兼容。 23、有电极，双极功能。 |
| 30 | 骨髓腔穿刺输液枪 | 1台 | 一、电钻： 1、电钻外观为封闭式结构，无裂纹。 2、操作方式：按钮操作 3、转速范围：空载时，1300rpm～2000rpm 4、工作噪音：距离3英尺处，≤70dB（A） 5、工作指示灯：在运转工作时，指示灯亮 6、穿刺针与电钻连接：磁吸力连接 7、电池类型：直流密封锂电池 8、供电电压：15V 9、电量指示：电量约为10%时，指示灯为红色 10、在紧急情况下，当患者建立血管通路困难时配合一次性使用穿刺针快速建立稳定可靠安全的骨髓血管通路，可以通过这个通路快速给药和输液，且不干扰抢救。电钻可以保证完成至少500次穿刺操作。 二、穿刺针套件： 1、三种穿刺针套件：穿刺针长25mm，宽15Ga； 穿刺针长15mm，宽15Ga； 穿刺针长45mm，宽15Ga。 |
| 31 | 红外线治疗仪 | 4台 | 1、电源电压：交流220V 频率：50Hz； 2、额定功率：250W； 3、波长范围：2μm～25μm（微米）； 4、辐射板面温度≥280℃～360℃； 5、辐射板使用寿命：1000小时； 6、加热器使用寿命≥2000小时 7、辐射板直径：124mm； 8、治疗头热响应时间≤20分钟； 9、定时器：机械定时； 10、定时范围：0～60分钟； 11、治疗器配置有防倾倒装置。 |
| 32 | 空气消毒机 | 1台 | 1、正常工作环境：温度范围：-10℃～40℃，湿度：≤90%，大气压力范围：86kPa～106kPa 2、工作电压：220V 50Hz 3、熔断器：F1.5AL250V 4、输入功率：≤55W 5、噪音：≤50 dB（A） 6、循环风量（m³/h）：≥640 7、适用范围（m³）：≤80 8、臭氧残留量：＜0.05（mg/m³） 9、等离子体密度分布（m-3）：4.98×1017～7.4×1017-3，5.05×1017～7.71×1017m-3。 10、安装方式：壁挂式 |
| 33 | 豪华抢救车 | 1台 | 六抽、CPR心肺复苏板、配一次性锁卡环、台面米色+整车红色 规格：620×490×1050/1400 |
| 34 | 输血加压泵 | 1台 | 1、尺寸（mm）：控制器：≤136（L）×80（W） ×39（H）；加压袋：350×150mm 2、设备重量：≤450 g 3、内置电池：动力电池，二节并联可充电锂电池，电压3.7V，置于内置式电池仓内，是自动加压的动力电源，可更换。充满电后，运行耗电300mA时，可持续工作20小时以上。系统电池，一节可充电锂电池电压3.7V，至于系统内部，不可拆卸，是控制及保持数据的能量源。仅供显示用时，充满电后，运行耗电150mA时，可连续工作18小时以上。 4、电源适配器：输入AC100～220V，50/60Hz（±1Hz）；0.6A； 输出5V/2.0A； 5、工作温度0℃±60℃；运输和储存温度-40℃±70℃ 6、基本功能：自动检测加压袋压力、自动/手动模式、工作状态指示、声提示、超压泄气。 7、提示功能：开机自检、液路异常、气路异常、外电欠压（即动力电池欠压）、内电欠压（即系统电池欠压）、内电耗尽（即系统电池耗尽）、待机等声光提示。 8、IP等级：IP54 9、工作环境要求： a）环境温度：-20℃±60℃； b）相对湿度：≤93%RH（无凝露）； c）大气压力：650hpa～1060hpa 10、运输和储存环境要求： a）环境温度：-40℃±70℃； b）相对湿度：≤93%RH（无凝露）； c）储存场所：室内通风良好，无腐蚀、无污染性气体。 11、按防电击类型分类：CF型 12、充气压强（力）范围：40～300mmHg，步长：10mmHg。使用时依据医嘱设定压强。 13、充气压强（力）精度：±5% 14、适用输液袋规格：符合YY0611-2007的一次性使用软性静脉输液袋，容量有：100ml、250ml、500ml。 15、建议输液管路： a）符合GB18671-2009的一次性使用静脉输液针9#。 b）符合GB8368-2005的一次性使用，并含有自动排气泡功能的精密过滤输液器。 c）符合GB8369-2005的一次性使用输血器。 |
| 35 | 医用创口冲洗机（壁挂式） | 1台 | 1、输入功率：20～3200（VA） 2、电源：a.c.220V，50Hz 3、进水温度：≥ 8 ℃ 4、进水压力：0.15～0.75（MPa） 5、环境温度：10～40（℃） 6、相对湿度：≤80% 7、清水扬程范围：10～160（cm） 8、洗液扬程：80（cm） 9、清水流量：在350 ml/min～1000 ml/min范围内可调 10、洗液流量：105 mL/10 s 11、出水温度：26～36（℃） 12、清洗管长度：≥150cm 13、工作模式：自动、清水、洗液、自洁、打印 14、噪声：≤65 dB（A） 15、清洗液容积：250ml 16、专用喷头：水液分离 |
| 36 | 医用创口冲洗机（床式） | 1台 | 1、输入功率：20～3200（VA） 2、电源：a.c.220V，50Hz 3、进水温度：≥ 8 ℃ 4、进水压力：0.15～0.75（MPa） 5、环境温度：10～40（℃） 6、相对湿度：≤80% 7、清水扬程范围：10～160（cm） 8、洗液扬程：80（cm） 9、清水流量：在350 ml/min～1000 ml/min范围内可调 10、洗液流量：105 mL/10 s 11、出水温度：26～36（℃） 12、清洗管长度：≥150cm 13、工作模式：自动、清水、洗液、自洁、打印 14、噪声：≤65 dB（A） 15、清洗液容积：250ml 16、专用喷头：水液分离 |
| 37 | 移动无菌储物柜 | 1台 | 1、尺寸：1200×500×1800（mm） 2、规格：四门，四层，内部两块不锈钢板可任意调节高度，除上两门外，其余均为全不锈钢 3、材质：国标SUS304不锈钢 4、主材规格：柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm |
| 38 | 辐射抢救台（婴儿辐射保暖台） | 2台 | 1、工作电源：AC220V/ 50HZ 2、输入功率：≤750VA 3、控温方式：预热、手控、肤温三种控制 4、肤温控温范围：32℃～37.5℃ 5、肤温显示范围：5℃～65℃ 6、控温精度：≤0.5℃ 7、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 ▲8、床面温度均匀性：≤2℃ 9、辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动 10、婴儿床倾斜角度：无级可调 11、APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 12、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 13、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm² 14、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm² 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 |
| 39 | 婴儿保暖箱 | 6台 | 1、工作电源：AC220V/ 50HZ 2、输入功率：≤1000VA 3、控温方式：箱温和肤温两种温度控制 4、箱温控制范围：25℃～37℃（跨越模式37～39℃） 5、皮肤温度控制范围：34℃～37℃（跨越模式37～38℃） 6、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃ 7、升温时间：≤30min 8、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃ 9、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃ 10、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃ 11、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ 12、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 13、婴儿床倾斜角度：±12°无级可调 14、婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下） 15、故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等 16、湿度显示范围：0%RH～99%RH 17、湿度控制范围：0%RH～90%RH 18、湿度控制精度：±5%RH内 19、湿度显示精度：±5%RH内 20、氧浓度显示范围：0%～99% 21、氧浓度设定范围：20%～60% 22、氧浓度显示精度：±2%O2（设置值为25%及以下），±3%O2（设置值为25%以上） 23、氧浓度控制精度：±4%O2 体积浓度内 24、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm² （光源为灯管） 25、≥1.7mW/cm² （光源为LED） 26、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm² （光源为灯管） 27、≥1.3mW/cm² （光源为LED） 28、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 29、光源工作时间的计时范围：0～9999小时59分，配置黄疸治疗装置。 30、重量显示精度：±1%内，配置称重装置。 |
| 40 | 空气压力波治疗仪 | 1台 | 1、连续可调：10mmHg～200mmHg 2、时间调节：0～99min内可调 3、加压模式：≥4种 4、气囊腔数：4腔，可以同时治疗两个肢体 5、每档加压：5mmHg 6、显示方式：彩色中文液晶显示 |
| 41 | 软式单门储镜柜 | 1台 | 1、单门内胆1个 2、变压器组1套 3、顶灯1个 4、储存柜面板1套：半成品 5、单门柜外壳1个：软式 6、紫光板1个 7、内镜储存柜面贴1张：115＊180MM 8、内镜挂件A 6套：纤支镜专用 9、内镜挂件B 6套：纤支镜专用 10、内镜挂件C 6套 14、双联底座4个 15、单联底座4个 16、电源插座1个：三孔250V15A 17、电源线1根：3M 18、风机2个：12V 19、风机罩1个：12V 8025 20、船型开关1个 21、船型开关罩子1个 22、保险座2个：5＊28FUSE十字 23、四芯对插7套：3.96MM 24、镇流器1个：PAK－EN140，40W 25、紫光灯1支 26、紫光灯座1个 27、插芯门锁1把：806－501 28、单衣钩2个：J 01 29、长合页1.125条：1.8M 30、尼龙万向轮2个：1.5寸带刹车 31、尼龙万向轮2个：1.5寸不带刹车 |
| 42 | 纤支镜清洗工作站（含水处理） | 1台 | 1、预处理（1套） 1.1、软化过滤器 1.1.1、过滤器外壳 规格： 225×440×635（mm） 材质：工程塑料 1.1.2、自动软化机头 功率：10W 1.1.3、滤料 材质：001×7阳离子树脂 1.2、保安过滤器 1.2.1、过滤器外壳 规格：10×1 1.2.2、熔喷滤芯 材质：PP，过滤精度：5um 2、反渗透装置（1套） 出力：100L/h 水利用率：70% 脱盐率：99% 2.1、主电磁阀 规格：AC220V 1/2″ 材质：黄铜 2.2、高压水泵 流量：300L/h 功率：220V/550W 2.3、反渗透膜元件 2.4、压力容器 材质：不锈钢 耐压：2.1MPa 2.5、电导率仪 2.6、纯水流量计 形式：面板式流量计 2.7、浓水流量计 形式：面板式流量计 2.8、原水压力差 2.9、冲洗电磁阀 规格：AC220V 1/2″ 材质：黄铜 2.10、压力表 量程：0～1MPa 3、纯水供水系统（1套） 3.1、纯水泵 功率：220v 3.2、压力储水桶 耐压：0.7Mpa 3.3、纯水压力差 3.4、纯水压力表 量程：0～1MPa 4、消毒系统（1套） 4.1、消毒计计量泵 4.2、紫外线 4.3、折叠滤芯 孔径：≤0.1um 4.4、精密过滤器10寸 5、碳钢喷塑机架（1套） 规格：880×700×1370（mm） 6、电控系统（1套） 控制方式：继电器自动控制 7、系统管道（配套）：UPVC卫生级管材 8、配置清单： 8.1高倍板主体3.5米 8.2全自动灌流器5套 8.3水处理器1套 8.4高压供水器1套 8.5医用无由空压机1套 8.6中心气体处理系统1套 8.7管路自动清洁系统1套 8.8气体解稀系统1套 8.9高压气枪3把 8.10高压水枪3把 8.11给排水系统5套 8.12方槽盖1个 |
| 43 | 不锈钢三层治疗车 | 2台 | 1、690×450×840/960 2、三层不锈钢制作 |
| 44 | 胰岛素泵 | 10台 | 一、主要技术参数： ▲1、胰岛素泵控制芯片≥4 ▲2、原装进口马达组：包含合金材质齿轮箱，编码器及马达复位开关 ▲3、阻塞传感器：有，评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量 ▲4、屏幕显示：1.8寸双屏液晶屏 ▲5、电池：7号电池1节 ▲6、基础率：48段 7、系统要求：原装进口 8、功能相关： （1）背景灯：LED（液晶显示） （2）键盘锁定功能：有 （3）报警方式：声音和震动 （4）可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期，电池报警5种 （5）药物输注耗材：多种耗材供选择，皮下软针-有快速分离器便于病人检查，运动，洗澡 （6）储药器容量3ml （7）安全检查：每10秒诊断系统自检1次，50多种独立的安全系统程序监视，每天数百万次。 9、精度相关： （1）马达位移精确度，误差在正负2%以内， （2）胰岛素输注精度：＜±5% （3）基础率步长最小0.05u/h （4）临时基础率为0.5～24H ±1% 可调整 10、大剂量相关： （1）大剂量调节范围：0.1～25U （2）大剂量历史：最多24个 11、防水等级：IPX-7 二、配置清单 1、主机：一个 2、腰带夹：一个 3、活动保护帽：一个 4、真皮皮套：一个 5、使用说明光盘/治疗方法简介/剂量的精细调节：各一本 6、保修单：一张 |
| 45 | 输液泵 | 2台 | 1、泵工作系统：指状蠕动式 2、输液速度范围：l～1000ml/h（增量0.1ml/h） 3、输液量设置范围：1ml～9999ml 4、输液量累计显示范围：0～9999ml 5、输液时间累计显示范围：00：00～99：00h 6、点滴感应器使用范围： 6.1、空瓶报警：1ml/h～1000ml/h 6.2、滴落异常报警：1ml/h～500ml/h（20dp/ml输液器） 1ml/h～200ml/h（60dp/ml输液器） 7、报警功能：管路气泡、管路阻塞、门开、输液完成、电池欠压、系统故障、暂停超时、滴落异常、空瓶、环境温度偏低、市电中断、电池耗尽 8、性能参数要求 ▲8.1、大LCD液晶屏不少于128mm×64mm的显示，大开门方式方便输液器装卡，全中文菜单， 适用国内各种输液器。 8.2、输液精度： l ml/h～1000ml/h：±5% 8.3、软件可以设定储存十种以上普通输液器参数。 8.4、输液流速模式：dp/m ml/h h三种选择；可自动换算。 8.5、输液累计有量和时间的累计。 8.6、抢救病人中改变输液速度无须停机，为临床赢得时间。 8.7、有独立的低速高速精度补偿菜单。 8.8、采用文字显示、声、光报警方法，全部报警功能必须在液晶屏上以中文方式清晰提示。 8.9、清除已输液量功能：按下清零“C”键约0.5秒便可清除输入液量的读数。 8.10、有红外点滴感应器，必须具有相应知识产权。 8.11、环境温度偏低报警功能，应用环境温度偏低，影响到使用输液器的弹性，因此降低了输液精度，及时提醒临床医护人员，确保输液的精确与安全。 8.12、速度在1～100ml/h时，液体滴数均匀。 8.13、内置电池应急自动切换；充足电可连续使用三小时以上。 8.14、输液器软卡固定槽，让输液器稳固可靠，避免出现偏移。 8.15、输液速度从微量1ml/h至高速1000ml/h任意设定。 8.16、阻塞压力值根据使用科室的需要进行0～25档调节，独立菜单界面操作。 8.17、静脉开通（KVO）功能：当输液量到达预先设定的输液限度时，保持静脉开通的功能使输液泵以1m1/h～3ml/h的低流量持续输液。 9、操作条件：温度：+5～40℃，相对湿度20%～90% 10、电源供应：交流：165VAC～245VAC，50Hz；直流：12Vdc 11、功率：≤20VA |
| 46 | 妇科检查床 | 2台 | 1、采用电机控制各种动作。 2、手持控制器及脚踏控制器、相互独立，方便操作。 3、托腿架可电动上下折。 4、配有隐藏式污物盆。 5、床面采用高密度海绵一次发泡成型，无缝隙。 6、超静音脚轮配有刹车装置。 7、配置检查灯及踏凳各一个。 8、主要规格：约1250mm×550mm×650～950mm。 |
| 47 | 口腔检查椅 | 1台 | 一、配置清单 1、LED口腔冷光灯1组 2、高级可调位防护枕头1套 3、24伏静音直流电机1套 4、冲盂自动控制系统：自动恒温漱口给水系统1套 5、低压LED观片灯1套 6、三用喷枪（冷、热）2支 7、内/外置漏电保护地箱1套 8、手机净水系统1套 9、气压式吸唾器1套 10、水压式吸唾器1套 11、脚控开关1套 12、医生转椅1张 二、技术参数 1、牙科综合治疗台 1.1、最低椅位小于430mm，最高椅位大于720mm； 椅位载重量135kg（不含治疗机）； 椅位升降速度≥15mm\s，升降稳定； 座垫后倾角度≤10度； 靠背运动0度至70度。 1.2、头枕可调整，头靠伸缩长度小于120mm，头枕前倾角度20度，后倾角度40度。 1.3、噪音≤45分贝，转动电机采用静音直流电机。 1.4、有手控及脚控四个方向椅位操作方式，具有微机控制系统，设有复位及PLC（可编程控制器：根据用户要求和用已经编程的逻辑来对电路等进行控制）功能。 1.5、符合人体功能学的原理，座垫设计舒适。皮垫采用人造皮，无缝一次压制成型。 2、治疗机 2.1、全电脑控制、平面操作开关面板，方便医生观摩和操作，不易造成错误操作。 2.1.1椅位控制：分别有上升、下降、后仰、前倾、复位及记忆位功能。 2.1.2无影灯控制：拔动操控无影灯的强弱光开关。 2.1.3热水器控制：点动操作开、关。 2.1.4漱口给水控制：点动操作开、关，可定量给水设定功能及自动给水器给水功能。 2.1.5痰盂冲水控制：点动操作开、关及自动定时关闭功能，关闭时间可自行设定。 2.1.6低压观片灯控制：拔动操作开、关。 2.2、器械盘 配置：二套四孔标准高速手机。 配置：一套四孔标准低速手机（含直、弯手机）。 配置：两套三用喷枪（冷）。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）。 配置易清洁器械盘一套及24V观片灯。 2.3、助手侧置 2.3.1一支强吸，一支弱吸。 2.3.2吸唾管能轻易取下清洁消毒。 2.3.3配置一套三用枪（热）。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒） 2.4、口腔冷光灯 口腔冷光灯分二档，可调试，低档≥15000Lx，高档≥20000Lx，在距光源700mm照明区内温升小于8℃，色温5000°kelvin。 2.5、钢化玻璃活动痰盂（90度旋转） 2.5.1易清洗、易消毒。 2.5.2痰盂下水速度≥4.5L\ min。 2.6、配置可调试医生转椅一把，可调节高度，移动灵活。 2.6.1医师椅升降范围130mm。 2.6.2医师椅最大载重量为135kg。 零部件 （1）24V静音直流电机，噪音小，工作可靠。 （2）手机硅胶管及隔水PU内管，耐用而不老化、发硬。 （3）椅面人造皮，经久而不易老化。 |
| 48 | 特定电磁波治疗仪（TDP治疗仪） | 15台 | 1、辐射板直径：124mm 2、电压、功率、频率：220V、230W×2、50Hz 3、支臂提升范围：30～135cm 4、支臂伸缩范围：20～73cm 5、立柱调节范围：0 6、仰角：90～180度 7、方位角：0～360度 |
| 49 | 医用臭氧治疗仪 | 1台 | 1、工作条件： 1.1温度范围：20～40℃。 1.2环境相对湿度≤70%。 1.3电压：AC220V±10%，50HZ±2%。 1.4输入功率：≤300VA；（加热时1300VA） 1.5微电脑一键式操作系统，产品治疗过程实现全自动化。 1.6实现人机对话，液晶显示，全中文菜单操作，智能化治疗系统。对臭氧浓度、治疗时间、治疗温度、水位控制、气体雾化等实现微电脑控制。 2、技术要求 ： 2.1臭氧液浓度：4mg～20 mg /L。 2.2臭氧气浓度：10mg～40 mg /L。 2.3臭氧水流量：300ml～3500ml/min。 2.4臭氧产量：1200mg～3000mg/H 2.5雾化臭氧量：3500μl/H 2.6臭氧气雾化率：≥5ml/min 2.7雾化超声波频率1．7MHZ 2.8内置加温系统，臭氧水温度可调并实时显视 2.9水温可调范围：10～40℃、显示误差：±3℃ 2.10治疗定时：1min～30min可调。精度1min。 2.11即开即用，人机对话中文显示。 2.12连续工作时间：≥4h |
| 50 | 电针治疗仪 | 25台 | 1、输入功率：100VA 2、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 3、呼出脉冲路数：6路输出 4、最大输出功率：0.3VA 5、输出脉冲频率：1-100HZ可调，允差为±15% 6、工作模式： 连续波工作模式：连续 断续波工作模式：疏波频率与密波频率之比是1:5 疏波工作5S，密波工作10S（断续波、疏密波时间允差为±15%） 7、输出电流的限制：≤100mA 8、输出直流分量：0 9、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能） |
| 51 | 三节万向抽气罩 | 4台 | 1、罩子类型：51方罩 2、流量：300m3/h 3、进风口：75mm 4、功率：200W 5、外形尺寸：425*250*410mm 6、吸烟范围：51*35cm 7、材质：防腐蚀 镀锌钣筋 8、质保范围：主机8年质保 |
| 52 | 湿热敷装置 | 1套 | 一、适用范围：适用于软组织扭挫伤恢复期，肢纤维组织炎，肩关节周围炎，慢性关节炎，关节纤维强直，坐骨神经痛等各种物理治疗和手法治疗前的预先治疗。 二、技术参数要求 1、触摸控制面板，操作简单，显示直观； ▲2、恒温控制，温度设定范围50～95℃可调； 3、加热温度实时显示； 4、工作状态指示灯实时显示：加热、保温、故障。 ▲5、自动、手动两种模式可选择； 自动模式：每天6时自动开机加热，17时自动关机停止加热； 手动模式：闭合电源开关，仪器开始加热；断开电源开关，仪器停止加热； 6、加热水箱容积：70L； 7、加热水箱功率：1200W； 8、加热时间：从室温25℃加热到75℃不超过200min； 9、冷却时间：室温下从75℃开始冷却到25℃不低于200min，高保温性能； ▲10、双重温度保护：设定温度恒温保护和超温断电保护； 11、低水位报警保护，保证装置安全运行。 |
| 53 | 输液泵 | 1台 | 1、安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； 2、压力报警阈值至少3档可调； 3、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 4、精度要求：精度≤±5%； ▲5、速率范围：0.1-1200ml/h，递增：0.1ml； 6、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 7、快推“bolus”：0.1-1200ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 8、KVO：0.1-5.0ml/h可调，步进0.1ml/h； ▲9、整机重量不超过1.8kg 10、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 11、具有3种以上输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式； ▲12、电池工作时间≥3.5小时@25ml/h |
| 54 | 中药熏蒸仪 | 2台 | ▲1、预热及治疗功率1、2、3、4档可调 2、预热设定温度为40℃～90℃ 3、加热时间≤15分钟 4、治疗时间1-35分钟可调 5、智能倒计时功能，真正做到喷汽时间与治疗时间完全相符 6、具有缺液报警及缺液自动停止加热功能 7、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示 8、当熏蒸机药罐中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压 ▲9、喷杆动作角度：75±5度；喷头动作角度：万向 10、设备输出功率：1600VA 11、额定容量：1.8L 12、通道数：单通道（一个喷头）。 ▲13、喷头采用双腔隔热设计，具有主容器和副容器，保证喷汽均匀，不喷水不滴水，治疗更舒适。 14、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离。 15、采用气路、液路防阻塞设计及工艺。 16、采用直径达23mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护。 17、喷杆上下关节位采用304不锈钢材料。 18、外置气路过滤器，方便清洁维护。 19、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器，使用寿命较常规加热器长一倍以上。 20、配置清单 20.1、主机1台 20.2、水桶1个，4000mL 20.3、量杯1个，2000mL 20.4、过滤网1个 20.5、喷头保护罩1个 20.6、熔断器（保险丝）2个，F10AL250V 20.7、星型把手2个，M6*40 |
| 55 | bobath球 | 2台 | 1、规格：Φ65Φ74Φ100； 2、用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛。 |
| 56 | CPM（膝关节） | 1台 | 1、LCD液晶屏显示，双路显示和控制 2、直流电机和行星齿轮箱，安全性和效率高 3、膝关节传感器控制角度，并有力矩保护功能 4、角度、速度、正常三种模式功能，可根据临床需要进行调节 5、立体支架，符合生理曲线 6、采用滚珠丝杆，运行距离60cm， 适用于1.9米以下的成人使用 7、27套模具化生产，机身净重≤11.5kg 8、角度范围：-5°～120° 9、时间：0～240分钟 |
| 57 | OT桌 | 2台 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：139cm×80cm×（61～85）cm，桌面升降范围：61cm～85cm，桌面额定承载：750N 2、用途：作业训练用桌，桌面高度可按需进行调节，配模拟作业工具一套。特点和功能：桌面高度可调，适合不同身高人群使用。 |
| 58 | 保护腰带 | 5条 | 各种步态训练、平衡训练时治疗师保护患者的用具 |
| 59 | 抽屉式阶梯 | 2个 | 1、规格：60×34×42cm； 2、台阶高度：10cm，最大承重：200kg； 3、用途：进行不同高度坐凳训练，也可当简易的训练阶梯用。 |
| 60 | 弹力带 | 4条 | 1、规格：72（L）cm； 2、用途：改善上肢肌力抗阻 |
| 61 | 电脑中频治疗仪 | 2台 | 1、电疗仪由台式机、治疗线、电极板及随机文件组成。 2、外形尺寸：486mm×330mm×72mm，重量：6kg 3、主要技术参数 3.1 中频载波频率：（1000、2000、3000、4000、5000、6000、8000、10000）Hz，误差为±10% 3.2 低频调制频率：（0.5～150）Hz，误差为±10% 3.3 调制波形：方波、三角波、指数波、正弦波、锯齿波、尖波 3.4 调幅度：电疗仪的调幅度在0～99%范围内分为23%、60%、99%三级。调幅度允差±5% 3.5 输出电流：在基准负载500Ω时，输出电流在0mA～100mA之间连续可调。 3.6 在负载阻抗为500Ω±5%时，对输出的脉冲宽度、脉冲重复频率、大幅度无影响；对输出电压或电流的直流分量有比较小的影响，可通过调节大小的操作来解决。 3.7 连续工作时间：不小于4h 3.8 抗短路能力：在输出时，将电极开路10min，短路5min，电疗仪应保持工作正常。 3.9 正常工作条件： 电源条件：交流220V、50Hz 使用环境：温度5～40℃，相对湿度≤80% 输入功率：80VA 3.11 分类： 产品分类：Ⅱ类 安全分类： 应用部分防电击程度为Ⅰ类、BF型 |
| 62 | 仿真水果蔬菜 | 1套 | 重量：0.9kg，适用于儿童进行感知/认知功能训练。 |
| 63 | 辅助步行训练器 | 2台 | 1、规格：78×80×97～135cm 2、台面垫高度调节范围83～113cm，手柄间距调节范围0～55cm，台面垫额定承载质量80kg。增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。 3、神经、骨关节系统疾病功能损坏者室内外的辅助代步用具，高度可调节。 |
| 64 | 辅助餐具 | 2套 | 1、规格：￠12×8； 2、材质：ABS塑料； 3、功能：使食物不会洒出，适用于偏瘫、脑瘫或上肢截瘫等单手操作者使用。 |
| 65 | 感应直流电疗机 | 2台 | 1、输出功率：50W±20% 2、工作频率：43MHz 3、治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，各档误差+10% 4、使用电源：a.c.220V， 50Hz 5、输入功率：150VA 6、工作制：连续工作4h 7、环境温度：5℃～40℃，相对湿度≤80% 8、配置清单： 8.1治疗臂2支。 8.2大、中、小号圆电极各1对： 大：φ110mm；中：φ80mm；小：φ50mm 8.3输出线2条。 8.4电源线1条。 8.5调节扳手1支。 |
| 66 | 关节松动带 | 2条 | 1、规格：76×50×90㎝； 2、用途：通过震动按摩放松腰部肌肉，缓解肌肉疲劳紧 |
| 67 | 滚筒 | 5个 | 1、外形尺寸（直径×长度）/cm：φ40×80外形尺寸（直径×长度）/cm：φ30×80外形尺寸（直径×长度）/cm：φ25×80外形尺寸（直径×长度）/cm：φ35×80外形尺寸（直径×长度）/cm：φ22×80外形尺寸（直径×长度）/cm：φ16×80额定承载：2000N。 2、适用于进行平衡功能及协调功能训练。 |
| 68 | 踝关节矫正板 | 1个 | 1、规格：39×39×25cm； 2、材质：钢架木板面； 3、搁脚面0°～45°可调，可六角度调节，调节角度分别为0°、7°、18°、30°、40°、45°表面贴防滑橡胶，材质：钢制，表面喷塑。 4、重量：3.5kg。 5、矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 |
| 69 | 空气压力波治疗仪 | 1台 | ▲1、采用7寸大屏幕彩色液晶显示屏，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书； ▲2、具有icontrol智能控制系统（intelligent control system），可以快速的选择参数及操作； 3、充气泵噪声低，充气速度快； ▲4、叠加套筒设计，压力均匀，无体液滞流，每腔压力可自由关闭，每腔压力可调； 5、压力设置范围在10mmHg～200mmHg内可调，精度±22.5mmHg；且超过2kPa的持续时间应不大于3min； 6、定时范围0～99min内（以1min为单位的设置），误差应不大于±20s； 7、具有紧急停止产品能够卸压，输入的压力下降到30mmHg以下的时间应在4秒钟内； 8、 输出通道及模式：具有6个输出通道且模式≥6种，模式之间可自由组合； 9、工作时，其噪声应不大于60dB（A）； 10、具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊（或压力舱）的连接管路中产生的最大压强，不大于设备标称最大输出压强的1.2倍； 11、可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。该措施应只需一个动作就能完成，且患者压强由最大压强降至2kPa（负压降至-1kPa）的时间应不大于10s； 12、气囊和连接管路具有良好的气密性，在设备标称最大输出压强保持1min，压降应不大于10%； 13、气囊和连接管路能承受设备标志最大输出压强1.5倍的压强，保持1min，应不破裂，也不永久（塑型）变型； 14、连接管路具有防止接错的装置和标识； 15、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h； 16、额定电压和频率：AC220V 50Hz。 |
| 70 | 平衡垫 | 3张 | 1、尺寸：33×33×6cm 2、帮助背部肌肉和脊椎损伤者减轻压力和疼痛。 |
| 71 | 认知匹配板 | 1套 | 1、尺寸：14×14×12cm 2、由一个带几盒孔洞的木盒及对应的几何木块组成。认识各种几盒形状并会配对。 |
| 72 | 体操棒与抛接球 | 1套 | 1、尺寸：40×40×102cm； 2、参考质量：14.0Kg； 3、结构型式：体操棒、抛接球、木架； 4、材质：木制； 5、体操棒规格：Φ3×100cm，抛接球直径：25cm，抛接球数量：3个，操棒侧向可承受最大荷载：≥100n； 6、通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 |
| 73 | 图形认知组件 | 1套 | 1、尺寸：50×37×3cm； 2、组件：木制配件8种，每种5件，橡皮泥1套，认知拼装积木1套，认知拼装图片6盒/套，儿童图形认知组件4张/套。适用于2～5岁儿童进行认知功能训练。 |
| 74 | 微波治疗仪 | 1台 | 1、面板采用数码显示； 2、理疗功能：连续输出 3、电源适应范围：AC：电压220V±10% 频率：50Hz±5% 4、输出功率：理疗0～60W，治疗0～100W； 5、时间控制： 5.1治疗时：0—99秒，以1秒步进； 5.2理疗时：0—30分，以1分步进； 5.3以上范围内可调；且二者都有报警声响提示； 6、微波频率：2450MHz±50 MHz； 7、整机功率：580W； 8、辐射器驻波比：S≤3； 9、传输线驻波比：S≤1.5； 10、外壳泄露：≤10mw/cm²； 11、无用辐射：≤10mw/cm²； 12、具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全； 13、开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。 14、配置清单： 14.1推车式主机：1台； 14.2包装箱：1个； 14.3探头线（理疗和治疗）：2根； 14.4理疗探头：2个； 14.5治疗探头：7个； 14.6脚踏开关：1个； 14.7电源线：1根； 14.8支架：1个。 |
| 75 | 系列沙袋（可捆绑） | 1套 | 1、外形尺寸/cm ：66×43×76（不含沙袋）沙袋质量及数量：2kg/2个、3kg/2个、4kg/2个、5kg/2个，6kg/2个； 2、通过负重进行上下肢肌力训练。 |
| 76 | 楔形垫 | 5张 | 1、包括四种角度：15°、20°、30°、45°； 1.1、15°尺寸：60×51×15cm； 1.2、20°尺寸：60×51×20cm； 1.3、30°尺寸：60×51×30cm； 1.4、45°尺寸：60×42×42cm。 2、适用于卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松驰的训练。 |
| 77 | 斜板 | 2块 | 1、尺寸：（201～324）×85×34cm，斜板的倾斜度（与水平夹角）：15º，阶梯相邻台阶距离：8.5cm，踏板额定承载：2000N。 2、用于步态训练及平衡功能训练。 |
| 78 | 言语训练卡片 | 3套 | 1、规格：53×21×36； 2、用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练。 |
| 79 | 支撑器 | 2个 | 1、规格：16×15×15cm； 2、重量：9.0kg； 3、承重：100kg； 4、材质：不锈钢板； 5、用途：用于截瘫患者垫上移动，双手支撑后有利于臀部抬起作垫上移动。 |
| 80 | 中频电疗仪 | 1台 | ▲1、大屏幕中文液晶显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能； ▲2、具有icontrol智能控制系统（intelligent control system），可以快速的选择参数及操作； ▲3、输出通道：含四路中频电疗法，含四路离子导入，含二组干扰电疗法. 4、具有透热功能，导电橡胶最大透热温度≤60℃，六档可调； 5、内存99个处方； 6、中频频率：2～10KHz； 7、调制频率：0～150Hz； 8、调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定 9、调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制； 10、输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 11、调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。 12、差频频率范围：四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内。 13、动态节律：四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s～10s范围内。 14、差频变化周期：四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s～30s。 15、定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%。 16、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h。 17、噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB。 18、输入功率：160VA ； 19、输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100 mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA； 20、输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）； 21、工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz。 |
| 81 | 助行器（双轮） | 1套 | 1、规格：60×50×80～96cm； 2、用途：辅助代步功能； 3、高度可调节。 |
| 82 | 组织皮软垫 | 6张 | 1、尺寸：180×120×5cm； 2、适用于各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位体操及卧位肌力训练。 |
| 83 | 全自动免疫组化染色仪 | 1台 | 1、应用试剂：一抗开放，可以提供和应用标准化的检测试剂系统。 ▲2、切片数量：每个工作平台可以同时染色48张切片。 ▲3、试剂数量：可以同时使用至少42种试剂。 4、适用标本范围：含但不限于石蜡切片，冰冻切片，细胞涂片，骨髓片等。 5、适用染色范围：含但不限于免疫组化，免疫荧光，特殊染色, HE染色等。 ▲6、加样位置：可调节加样区域。 7、加样头：Teflon包被。 ▲8、自动清洗功能：自动记录切片染色数，具有自动清洗程序， 9、运行模板：预设常用染色程序模版，可以自行设计和存储模版，可以同时运行几种不同的染色程序模板。 10、环保排流系统：有毒废水分开排放。 11、文件打印系统：标准印机，可以打印实验记录和文件报告。 12、标签打印系统：标签打印机，可以打印防潮耐腐蚀抗有机溶剂的标签。 13、液面探测系统：具备自动试剂液面检测功能。 14、二维码阅读系统：软件支持切片二维码的识别，可以同时对切片和试剂进行条码识别。 15、医院与实验室信息管理系统连接：可以与医院信息系统（HIS）和实验室信息管理系统（LIS）连接，实现数据共享。可实现实验室信息共享。 16、本地局域网连接和远程管理：可以与本地局域网连接，实现远程在线管理和监视染色程序。 17、与其他仪器的系统兼容性： 可以与同一供应商的其他相关仪器共享管理软件和平台，实现系统管理。 18、电脑主机：主机配置为系统标配，一台主机可以同时操控3个以上（含3个）工作平台。 ▲19、抗原自动修复系统：系统包括抗原自动修复工作功能或平台，可同时进行低PH和高PH修复。 20、临床注册：相关仪器具有FDA注册或豁免证明。 ▲21、染色程序：仪器运行软件中提供国际统一的标准化染色流程, 配套试剂需获得FDA认证或豁免；可用于体外诊断。使其用户的免疫组化技术达到国际标准水平。 ▲22、仪器厂商需要具备生产免疫组化染色配套PharmDx试剂盒的能力，PharmDx必须经过FDA认证，且仪器软件系统带有PharmDx使用流程，满足临床研究需要。 23、强大的软件功能：软件可实现试剂管理、切片管理以及病例管理。 24、PD-L1检测：仪器可直接进行PD-L1（非小细胞肺癌）检测，并配合临床靶向用药。 |
| 84 | 全自动染色封片机 | 1台 | ▲1、智能型全自动一体式设计多功能染色封片机。 ▲2、在同一台仪器内全自动连续完成烤片、脱蜡、H＆E染色、封片和干片全过程，无需连接任何装置，全程无人工干预。 3、适用于细胞切片和组织切片等多种染色处理。 4、每小时切片处理量：≥240张切片。 5、切片上载单元：可一次上载4个切片架，40张切片，并具有连续上载功能。 ▲6、切片架采用平铺式设计，在染色过程中只有切片浸在染液中，切片架置于染缸外，减少液体携带量。 7、染色程序：可同时配备19种细胞核染色方案和19种细胞浆染色方案，每种染色方案可设置40个染色步骤。 8、触控屏幕单元：彩色触屏，染色过程实时监控。 ▲9、配备全自动液路上载及排流系统，无需人工添加染色液。 ▲10、染色方式为循环浸染，染色试剂处于循环状态，避免不均匀染色。染色缸：≥18个。 11、试剂储存：配有≥20个储存瓶。试剂瓶容量≥1000ml。 ▲12、烤片模块和封片模块可以单独使用。仪器轮转时间短，每一轮运行从烤片到干片时间≤46分钟。 13、烤片：可同时烤片120张。烤片温度：50～70摄氏度。 14、使用玻璃盖玻片进行盖片，盖玻片大小：24mm×50mm。 15、封固剂容量：≥100ml。 16、染色完毕切片架具备自动传输至封片单元，自动封片，适用于湿性封片。 17、设置有切片输出口，切片完成染色可从出口取出。 18、试剂更换频率：3000张。 19、仪器软件可以与本地局域网和医院信息管理系统连接。 ▲20、仪器运转时静音：产生声音≤39分贝。 21、染色站：≥36个染色站点。 22、过夜处理切片量：≥120张。 ▲23、仪器高度≤130cm。 ▲24、仪器自带通风系统，落地式设计无需安放在通风橱内。 |
| 85 | 组织盒激光书写仪 | 1台 | 1、采用激光打印，无需专用打印耗材。 2、6个上载槽，可同时装载6条包埋盒。 3、可装载的包埋盒条每条不少于100个包埋盒，一次可最多装载不少于600个包埋盒。 4、可同时装载6种不同规格的包埋盒。 ▲5、待打印的包埋盒需呈水平放置，与包埋盒槽四边有安全间隙。 6、可自动对打印好的包埋盒进行整齐排序。 7、一次性可装载收集盘数不少于9个。 8、单个收集盘可收集包埋盒数量不少于30个。 9、可一次性收集不少于250个打印好的包埋盒。 10、打印清晰度高，可确保打印出的二维码能可靠扫描 11、长期提供预先装填好的包埋盒条，节省用户手动装填的麻烦，保证打印质量 12、具有可开闭的半透明观察窗。 ▲13、观察窗位于打号机正面，方便观察打印过程， 14、可通过半透明窗随时手动添加包埋盒进行特殊打印 15、除去二维码外，可打印8个以上字段的数字和字符信息 16、每分钟可打印不少于15个包埋盒 17、可与医院的HIS或LIS系统联接。 18、可实现零边距打印，最大限度地利用包埋盒前斜面面积。 19、可在包埋盒上平面台阶上打印医院名称、日期等相关信息。 20、可自由实现多级灰度打印。 21、打印软件可实现批量打印和单独打印。 22、打印软件可自定义打印字段名称。 23、打印软件包含的打印字段数不少于8个。 24、打印在包埋盒上的字迹要耐刮擦。 25、打印出来的二维码尺寸不小于6x6毫米。 26、打印软件需同时包含打印编辑窗、待打印窗和已打印窗。 27、可实现按自定义的条件自动选择不同颜色或规格的包埋盒进行打印（自动选择打印槽）。 28、整机宽度不超过570mm。 29、待打印列表具有断电自动数据恢复，不会丢失数据。 30、可将已打印信息导出为文件，方便进行统计分析。 ▲31、可按照包埋盒颜色或类型对6个包埋盒料槽进行分组，打印过程中每组包埋盒自动衔接，确保打印不中断。 |
| 86 | 能量平台 | 1套 | 一、性能要求： 1、可视指示：触摸显示屏/单双极触摸屏/LIGASURE触摸屏/系统控制触摸屏/REM报警指示灯/显示屏亮度调节。 2、工作电源：适合中国区域的220V交流电。 ▲3、具备组织感应技术：3333次/秒监测组织阻抗，实时调整输出，实时调控。 4、功率有效率（PER值）：97～99。 ▲5、Valleylab分离组织模式：将单极切割和凝血完美结合，通过采用更低的功率设置，实现更低的热损伤、更少的焦痂、更少的电弧，比传统电凝更平滑的穿过组织。 6、演示模式：具有演示模式。 ▲7、双输出闭合大血管功能：阻抗监控，并实时调整功率输出，对不超过7mm的血管、淋巴管和组织束进行闭合及切割，并且有美国FDA认证或更高认证。 8、自动双极功能：在使用双极功能时可以通过设置时间和阻抗来控制双极输出。 9、双极电流表：显示双极电流输出参数。 10、手控功率调节刀笔：刀笔插入主机后，自动显示功率设定，可以在无菌区内自主调节主机功率输出。 ▲11、智能插座：通过四维识别码自动识别手持器械，并自动设置相应的主机参数。 12、三个独立显示屏：独立控制相对应的功能及模式。 13、触摸屏：使用者只要用手指轻轻地触碰主机显示屏上的图符或文字就能实现对主机的操作，这样摆脱了按键操作，使人机交互更为直截了当。 14、语言调控：有多达27种语言进行选择，可以设置中文菜单。 ▲15、具备REM病人回路电极板接触质量监测系统接触质量监测声光报警，同时检测接触电阻变化，变化范围大于40％时自动停止输出，保证负极板安全使用。 16、系统设置：在系统设置下可以设置时间、语言，查询工作记录和系统报警内容（最近1000次）。 ▲17、USB接口、以太网接口：方便主机升级和维修，能为未来提供更多的能量型器械，无需硬件升级只需软件升级（完全免费，包括差旅费、人工费等）。并软件升级后能实现与一体化手术室的中控匹配（可匹配史赛克，）以及水下等离子切割功能，且能实现与达芬奇S机器人的连接。 18、RS-232串口：可与计算机相连，采集电刀有关信息，方便维护保养。 ▲19、扩充口：能够通过USB接口和以太网连接免费原地进行软件升级；能够通过串联接口连接达芬奇S机器人使用机械臂进行手术；能够通过接口连接氩气发生器升级为氩气刀；能够通过接口连接超声外科吸引器连接CUSA手机。 20、射频启动口：能使与之相连的设备在电刀启动期间接收信息，从而在设备中产生响应。 二、技术参数： 1、单极切割模式：具备纯切、混切，电切功率0～300W，可调。 2、单极凝血模式：电灼、喷凝，电凝功率0～120W，可调。 3、双极模式：精确、标准、宏双极，双极功率0～95W，可调。 4、双输出闭合切割模式：功率300W，器械插入后自动设置功率光棒，也可以手动调整功率光棒输出。 三、配置要求： 1、能量平台主机1台。 2、LF1212 4把。 3、单极脚踏1个。 4、转换接头1个。 |
| 87 | 神经外科导航系统 | 1套 | 1、机型设计： 1.1导航系统为最新分体式设计，红外镜头和主机显示系统可分开放置于手术室。 2、计算机计划/导航工作站： 2.1导航工作站/术前计划系统。 2.2操作系统为Windows，触摸控制。 2.3导航工作站系统配置： 2.3.1主频≥2.4G，双核CPU。 2.3.2内存≥4GB。 2.3.3硬盘≥160 GB。 2.4导航显示和连接系统： 2.4.1具有DICOM3.0接口，符合DICOM3.0协议，与医院PACS/RIS等网络兼容。 2.4.2具有SERIAL I/O卡，具备显微镜，C型臂，超声，脑室镜等接口，具有远程会诊，在线技术服务等功能。 2.4.3可将影像直接调入导航系统，而无需扫描或其他介质。 2.5术前计划工作站系统，安装术前计划软件，放置于病房与医院的PACS相连接： 2.5.1 ≥27寸专业彩色液晶，触摸控制。 2.5.2像素分辨率≥2500x1400。 2.5.3内存≥15GB。 2.5.4 ≥2TB HDD with 32GB mSATA SSD cache。 2.5.5操作系统为Windows ， 64 Bit。 2.5.6和医院PACS快速同步，可以达到1Gbit/s each。 3、导航定位系统： 3.1导航系统跟踪系统： 3.1.1为红外线光学跟踪定位方式。 3.1.2导航定位仪：具备主动发射和被动接受功能。 3.1.2红外追踪定位装置在术中可随时进行X\Y\Z三向移动和原位转动，可随时自由移动至适宜位置，不影响手术安全和系统坐标的精度。 3.2导航系统跟踪定位方式（包括下述3.2.1/3.2.2）： 3.2.1无线红外被动式。 3.2.2被跟踪器械与追踪器间无需电线及电池，即可实现手术器械导航。 3.3定位参考系统： 3.3.1术中手术床或病人位置的变化不影响注册精度和手术导航进程。 3.4红外相机的导航精确度≤±0.1mm。 3.5主刀医生术中操作导航为全触摸屏式操作控制导航。 3.6无需键盘、鼠标及脚踏开关。 3.7隔离变压器500VA。 4、注册技术： 4.1注册方式：免标记贴的激光注册方式及自动识别标记贴注册方式，标记贴注册方式无需事先标定标记贴编号顺序而系统可自动识别。 4.2无线激光注册仪： 4.2.1无线激光注册方式， 无须接触皮肤表面，无须面膜以及标记贴，即可采集数据进行注册。 4.2.2工作距离不小于40厘米。 4.2.3系统注册时间≤60秒。 5、数据传输： 5.1 USB媒介存储。 5.2网络接口10/100M DICOM3.0接口。 5.3 DVD 光驱。 5.4具有专业视频接口。 5.4内窥镜接口/显微镜接口。 5.6具有与医院现有的MRI，CT图像资料进行导航定位的一切导航相关配件。 5.7导航图像来源：CT、MRI、CTA、MRA、DSA、MRS、PET、SPET等。 5.8可将DSA影像的血管像及骨窗像与CT、MR、DTI、PET等影像进行融合，标记颅骨、肿瘤，血管神经纤维束等重要信息，并重建为导航地图，可在术中作为术中导航地图，临床医生可根据阈值来调整血管的分级程度，以满足不同的手术需求。 6、导航工作站专用软件系统： 6.1外科导航软件： 6.1.1导航软件（利用CT／MRI影像资料）可以供神外手术导航。 6.1.2具有高级3D自动成像软件。 6.1.3软件系统可调节窗宽、窗位、测量图像灰阶值。 6.1.4导航软件功能： 6.1.4.1输入病人资料后能够自动根据临床需要进行三维重建，自动重建病人的三维模型，并可将皮肤“玻璃状”透明化处理，以免影响临床医生术中对三维影像内部图像的观测。 6.1.4.2具备手术靶点实时指示功能。 6.1.4.3软件具有图像各种测量功能 测量长度、角度，根据需要，灵活显示冠状、矢状、轴状、三维、局部组织的影像资料和标记重要的解剖位置用容积三维模型导航清晰显示肿瘤在皮肤表面投影及手术入路到靶点之间血管、脑组织等三维空间分布。 6.1.4.4根据组织不同阈值分别显示组织结构。 6.1.4.5手术工具的虚拟延长功能。屏幕冻结功能。任意选择设定导航图象种类。 6.1.4.6术中导航影像资料可一键储存。 6.1.5无标记激光注册仪导航软件。 6.1.6神经纤维束示踪功能软件：应用导航计划工作站，独立使用MR DTI原始数据，自行计算Fractional Anisotropy（FA）MAP，重建白质纤维束图像时可应用≥56编码方向DTI数据，白质纤维束轮廓可以在导航屏幕和显微镜镜下以不同彩色轮廓显示。 6.1.7可连接显微镜完成镜下导航，其不仅可以显示肿瘤浅表层次的外轮廓，而且可以显示肿瘤深层次的最大轮廓。 7、导航专用器械： 7.1神经外科： 7.1.1具有专用的神经外科手术导航探针，为无线式设计，无需电池及电线连接（可进行高温高压消毒）。探针工具在轴向转动角度≥270度的范围均可被实时定位。 7.1.2无线激光注册仪，重量不大于200克。 7.1.3定位参考架： 7.1.3.1可与多种手术头架相连接的专用参考架适配器。 7.1.3.2定位参考架为无线式。 7.1.3.3定位参考架体积小、可变换角度不阻挡手术空间。 7.1.4具有经蝶手术专用头带及定位参考架。 7.2通用工具适配器：导航工具可多次重复使用，可与现有的神经外科手术器械适配，不受形状大小限制。需无线式适配。任一导航模式可同时跟踪≥4个带适配器的手术工具或器械，同时在2D或3D图象中自动探测手术工具。 7.3可注册医院现有非专用工具，具有以下功能： 7.3.1可注册医院常用个性化手术器械，适用于神经外科、全骨科、ENT可注册个性化器械的尖端及轴向。 7.3.2通用工具适配器：可以适配任何工具（脑室镜、气钻，电凝，吸引器等），无须额外的注册配件即可注册、导航。 7.4配有万能工具注册器：可以在红外相机下全自动注册任何工具（脑室镜、气钻，电凝，吸引器等），可注册弯曲手术工具，注册时间小于3秒。并有跟踪级别识别，优先识别最重要的手术导航器械。可注册手术器械的直径及长度，并于导航屏幕中实时显示。工具注册器为无线式。 7.5无框架立体定向系统（包含下述7.5.1/7.5.2/7.5.3）： 7.5.1在导航引导下，工作站根据入路，自动计算出定向装置各轴向角度，并自动用绿灯提示医生定向系统各轴向已达到入路要求，无须医生手动摸索各轴向固定角度。 7.5.2使用立体定向装置引导脑室镜入路后，无须将脑室镜从颅内取出，即可分解定向装置，使得脑室镜可以单独工作。 7.5.3在不需要更换零件的情況下，可以用于无框架立体定向导航的器械直径从1.8mm至8mm（例如脑室镜、穿刺针等）。 |
| 88 | 骨科手术床 | 1台 | 一、技术要求： 2.1结构及材质：手术床由床面、床柱和底座三部分构成： 2.1.1床面由头板、背板、坐板及两片式双关节腿板构成。 2.1.2头板、腿板及臀部段均采用弹簧锁连接于床体上，易拆卸。 2.1.3头板与腿板可以交换位置。臀部段可拆卸，可配骨科牵引架 2.1.4床板采用可透X线材质，为5段式设计，头板与腿板可交换位置，达到100%无阻挡透X光效果。 ▲2.1.5采用偏心床柱设计—即床柱位于头板的下方或腿板的下方，床面无需任何平移，即可达到无阻挡透X光区域≥175cm。血管介入、ERCP、骨科手术等不需要平移就满足透视的需要。 ▲2.1.6采用“L”形底座设计。床体自重：≥290kg。 2.1.7手术床的框架、床体支柱及底座全部采用高品质镍铬合金制造。立柱无风箱式结构，满足百级层流手术室净化要求。 2.1.8采用防水式镍铬不锈钢双轴承轮设计，采用传感式液压柱技术，锁定时使轴承轮悬浮于地面。同时床体移动方向性设计，使用万向舵设计控制移动的前进方向。 2.1.9牵引架采用悬空式设计；可根据手术需要摆放出各种患者体位。牵引靴可牢固固定患者足部。 ▲2.1.10手术床最高高度大于1150mm，升降调节范围大于520mm，便于术中C臂使用。在肩部等坐姿手术体位中，臀部段最低端距地面的高度≤30cm。 ▲2.1.11碳纤维延长背板长度可达1.4米。 2.2液压驱动系统和控制系统： ▲2.2.1液压驱动系统由A、B两套电机、两套油压泵、两套蓄电池组构成，A套作为正常使用、B套作为备用。确保手术床100%无停机率。 2.2.2控制系统由A、B两套控制电路、两套控制器构成，A套作为正常使用、B套作为备用。 2.3供电方式：采用蓄电池组和交流电源两种方式供电，蓄电池组充满电后，可支持80～100例手术。 ▲2.4体位调节方式：以下体位采用电动液压调节并且在控制器上具有相应的功能键：手术床面的升降、头脚倾斜、左右倾斜、背板倾斜、胸桥、肾桥、坐姿、水平位。床体的左倾、右倾、上升、下降均是无极变速。 2.5控制器：控制器必须具备以下功能：调节体位、显示故障代码、显示电池电量、显示手术床所处的体位状态。 2.6地面锁定方式：采用4个液压柱将手术床顶起，实现电动地面锁定。 2.7技术参数： 2.7.1床身长度：1994mm。 2.7.2床身宽度（不含边轨）：520mm。 2.7.3床高（含床垫）：620～1150mm。 2.7.4头脚倾斜（头高脚低/头低脚高）：28°/28°。 2.7.5侧倾斜（左/右）：18°/18°。 2.7.6头部段（上/下）：30°/30°。 2.7.7背部段（上/下）：80°/40°。 2.7.8臀部段（上/下）： 28°/28°。 2.7.9腿部段（上/下/张开）：15°/45°/180°。 2.7.10最大承载重量：220kg。 2.7.11电池充电时间：6～8小时。 2.7.12电池工作时间：约80～100次手术。 3、下肢牵引架技术要求： 3.1可提供平卧位及侧卧位下肢牵引，适用于所有髋部及髋部以下的手术体位摆放，保证颈部以下100%术野透光区。 3.2牵引架采用悬空式设计，方便术中拍片；具有灵活的外展、内收、内旋及外旋体位摆放功能，可根据手术需要摆放出各种患者体位。牵引靴可牢固固定患者足部，保证术中牵引的稳定与牢固 3.3可使手术部位充分暴露在C臂或G臂之下，提供最大的扫描空间，牵引架的各部件完全可以偏置在扫描区外，保证不会影响成像。 3.4臀部托板与手术床背板相连接。 3.5提供胫腓骨手术的专用部件小腿牵引杆。 3.6带垫整形腿架在股骨髓内针内固定等手术中。 二、配置清单： 序号 名称 数量 1 手术床 1套 2 头板 1个 3 背板 1个 4 臀板 1个 5 分片式双关节腿板 2个 6 手控盒 1个 7 电源线 1个 8 麻醉幕帘架含锁 1个 9 手板（含绑带、固定锁） 2个 10 身体绑带 1个 11 高手架 1个 12 高手架固定锁 1个 13 侧身托 1个 14 背部、臀部托 1个 15 侧身托固定锁 2个 三、标准配置单： 序号 品名 数量 1 股骨牵引杆 1对 2 臀部托板（可作为肩关节背板） 1个 3 末端支架 1套 4 牵引靴 1双 5 侧卧位抗拉支架 1个 6 牵引装置 2个 7 整形腿架带垫 1个 8 腿部支架固定器 1个 9 会阴支撑柱 1个 |
| 89 | 红外中低频治疗仪 | 1台 | ▲1、配备6英寸彩色高分辨触控屏，平铺式4通道显示设计，可以根据不同病灶区域选择不同探头的组合及选择适当的治疗模式。单独可控； ▲2、微电脑控制，有二十七种不同模式的治疗处方，治疗处方中的导入频率，刺激间隔时间等多项参数可根据临床需要自行调整； ▲3、内部预置多种低频电和中频电，可实现间动电疗法、低频脉冲电疗法、感应电疗法、经皮神经电刺激、音乐电疗法和动态干扰电疗法。 4、在模式26、27中多组电极间按程序规定的频率及方式切换输出，四个电极具有不同的组合配对； 5、罩式治疗头红外线波长（峰值）：1.35～2.55um；输出频率：1～8000Hz；脉冲频率：最大脉冲持续时间误差应不大于±20%。 ▲6、配备有四种输出治疗头，罩式治疗头、硅胶治疗头、电极片治疗及手持式治疗头。 7、当开启需要双通道的治疗模式时，如果其中有一个通道正被占用，会提示。治疗中，触摸屏被不小心触碰到，造成通道复位时，会复位； 8、具有输出强度调节、红外调节功能及错误提示、音乐播放功能。 9、具有治疗定时范围为1～60min ，步长1 min连续可调；其精度不大于额定标称值的±1%； ▲10、音乐波疗法，可独立启动或停止音乐播放，电疗输出幅值随音乐改变。人性化操作系统，内置MP3，200首经典轻音乐，使病人的治疗过程轻松惬意； ▲11、配有专用的乳腺熏蒸床和熏蒸机，可做药物熏蒸治疗。 12、配有乳灸仪，可根据病人病情需要进行乳房艾灸治疗。 |
| 90 | 气压喷液仪 | 1台 | 一、用途及要求： 1、多功能类注射平台是进行皮肤治疗、医疗美容的专业辅助设备。 2、利用多功能平台将各类小分子药物、营养物质、液体类注射入皮下组织，达到淋巴按摩、深层清洁、营养导入、皮肤治疗、皮肤美容的功能。 3、该设备从设计和生产必须具备安全等级高、精确度高、操作简便、实用性和耐用性好、并根据临床需要进行软硬件升级。 4、符合医疗环保及现代灭菌消毒等要求。 5、该设备适用于面部真皮层喷注透明质酸钠。 二、技术参数要求： 1、喷射量：2ml/min 2、治疗时间：10～15min/次 3、喷射压力：707kpa 4、喷射速度：220m/s 6、穿透深度：0.4～1.4mm 7、整机配置要求：主机+脚踏开关+连接导管+三头喷嘴套装+喷嘴套装+电源线。 8、提供中文《技术资料》和《使用说明书》及专用工具，提供设备操作规程。 |
| 91 | 持续性血液净化系统（CRRT） | 1套 | 一、治疗模式： 1、连续性血液净化治疗： （1）缓慢连续超滤（SCUF）； （2）连续静脉静脉血液滤过（CVVH）； （3）连续静脉静脉血液透析（CVVHD）； （4）连续静脉静脉高通量透析（CVVHFD）。 2、间断性血液净化治疗： （1）血液滤过（HF）； （2）血液透析（HD）； （3）高通量透析（HFD）。 3、血浆治疗： （1）血浆置换（PEX）； （2）血浆吸附/灌注（PAP）。 二、治疗参数： 1、血液参数： 血流量范围：0～480ml/min。 2、液体参数： （1）透析液流量：0～18000ml/h； （2）置换液流量：0～12000ml/h； （3）净超滤量：0～2000ml/h； （4）称重范围：0～25kg； （5）液体平衡精确度：±30g（在置换液流量2000ml/h、超滤率500ml/h、CVVH连续治疗8h情况下）； （6）温度范围：25～40℃。 3、血浆治疗参数： （1）可置换血浆量：100～12000ml/cyc； （2）血浆流速：0～60ml/min。 三、监测系统： 1、压力监测： （1）动脉压范围：-400～+300mmHg； （2）静脉压范围：0～+400mmHg； （3）滤器前压范围：0～+500mmHg； （4）滤器下降压范围：100～+350mmHg。 2、超滤量/血流量比监测，防止过度超滤。 3、静脉压报警范围自动跟踪设定。 4、可设置、预告换袋时间。 5、自动判断、提示和报警滤器的血凝情况。 6、有报警代码，能提示产生报警的原因及故障排除建议。 四、系统结构： 1、8″以上液晶屏幕。 2、具有中文软件界面。 3、具备控制和监测双电脑系统。 4、一体化大功率平板式加热装置，加热范围25～40℃可调。 5、单称称重系统：一体化称重系统，精度为30g内。 五、耗材： 1、管路和滤器可分离。 2、配套管路（包括透析液管、超滤管）带接头，以便与各种滤器连接。 3、再循环模式：透析时，透析液可循环使用，可减少无菌透析液的消耗。 六、其它功能： 1、完全自动的预冲及自检程序。 2、治疗中无需更换管路和重新自检，即可改变治疗模式。 3、管路和滤器自动排气功能。 4、可自动调节动脉壶、静脉壶、超滤壶液面。 5、滤器可上下反转，便于排气。 6、准备阶段，关机记忆4小时；治疗阶段，关机和断电后保留数据30分钟。 |
| 92 | 呼吸机 | 2台 | 一、通气模式： 1、辅助/控制（A/C）： （1）容量控制（VCV）； （2）压力控制（PCV）。 2、同步间歇强制通气 （SIMV）：容控型SIMV，压控型SIMV。 3.自主呼吸（SPONT）： （1）压力支持（PSV）； （2）持续气道正压通气（CPAP），持续气道正压通气+压力支持（CPAP+ PSV）。 4、无创通气（NIV）。 ▲5、双水平气道正压通气（Bi-Level或BIPAP）和压力释放通气（APRV）。 二、参数设置： ▲1、潮气量：25～2200ml（容控时）。 2、呼吸频率：1～100/min（A/C和SIMV模式）。 3、吸气压力：5～85cmH2O。 4、支持压力：0～65cmH2O。 5、呼气末正压：0～40cmH2O。 6、峰值流速：3～150L/min。 7、压力触发：0.1～20cmH2O。 8、流速触发：0.5～20 L/min。 9、吸气时间：0.2～30s。 10、平台时间：0.0～2.0s。 11、呼气时间：0.2～10.0s。 12、吸呼比：1：299～149：1。 13、氧气浓度：21%～100%。 14、容控时可调流量波形：方波、递减波。 15、压控时可设定呼吸定时光柱条：可选择固定吸气时间、呼气时间或吸呼比。 16、窒息报警时间间隔：10～60s，窒息后备通气双向自动转换。 17、流量加速百分比：1～90%，可避免压力过冲，或加速气体弥散。 18、脱管灵敏度：20～95%，适合于无创通气（鼻、面罩）和无气囊气管插管。 ▲19、呼气灵敏度：1～80%。 三、监测项目： ▲1、15″以上中文彩色触摸显示屏，设置与监测界面分屏显示，互不冲突、不覆盖，屏幕可上下左右不同角度转动，方便各个角度观察，显示屏可与主机分离，可上吊塔。 2、具有压力、流速、容量波形，向量环等的监测和实时显示，呼吸波形中吸气、呼气、自主呼吸、吸气暂停以4种不同颜色标记。 3、压力、容量和时间参数：自主呼出潮气量、自主分钟通气量，浅快呼吸指数，Ti/Ttotal等。 4、肺力学参数：肺顺应性、气道阻力、内源性PEEP。 四、其它功能： ▲1、吸入、呼出端都有可重复消毒式细菌过滤器，呼出端还有加热功能，防止交叉感染。 2、智能分级警报系统，能提示报警信息、产生报警的原因并提供故障排除建议。 3、吸气阀：比例电磁阀。 4、呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗。 ▲5、流量传感器：内置高精度晶体热膜式，非外置式，非消耗品，无需消毒和经常定标。 ▲6、供气方式：非涡轮供气系统，可选配压缩机或连接中心供气。 7、具备系统顺应性补偿。 8、具有自动漏气补偿功能，最大可补偿65L/Min。 9、有后备电源。 |
| 93 | 多道生理记录仪（含心脏射频消融仪） | 1台 | 一、多道生理记录仪技术参数： 1、计算机系统：CPU：≥双核3.5、内存≥4G、硬盘≥1000G。 2、计算机操作系统平台： Windows7操作系统； 3、前置放大器：总通道数≥64个通道 4、心内增益控制：1、10、20、40、100、200、400mm/mv多档可选 5、前置放大器到计算机的信号传输：光纤传输； ▲6、多道生理记录仪的软件能控制心脏射频消融仪的参数设置及控制能量输出和停止。 7、多道生理记录仪的操作界面能显示心脏射频消融仪的实时面板界面，面板应与消融仪实物面扳一致. ▲8、单个心内插板的电极插孔数达到≥32个。 9、具有靶点分析显示功能。 10、具有波形相似度对比功能。 11、显示系统的控制屏和实时屏由一台计算机控制。 12、具有内置程控刺激仪。 13、具有单道对比功能。 ▲14、前置放大器任意心内插孔通过软件可实现任意心内单极标测。 15、产品的扩展升级：多导电生理仪能升级为心脏三维标测系统。 16、具有体表12选一（ECG OUT）模拟输出接口。 17、具有外置式刺激仪接口，内、外刺激软件可选。 18、具有生成设置程序的电极导管尾线连接到心内插板的示意图提示功能，防止导管尾线连接错误而导致误诊。 二、心脏射频消融仪技术参数： 1、功率输出≥100W， 步进为1W。 ▲2、最小功率输出可以设置到1W。 3、导管进入病人后实时阻抗检测并显示病人实时阻抗。 ▲4、负载阻抗检（监）测范围：0Ω～300Ω。 5、射频仪应具有高低阻抗保护设置窗口。 6、在阻抗检（监）测范围内低阻保护设置范围： 20Ω～80Ω。 7、在阻抗检（监）测范围内高阻保护设置范围：100Ω～300Ω。 8、具有两个实时温度显示窗口。 9、温度传感器自动识别。 10、具有故障自动检测故障代码报错提示功能。 11、数据双向通讯将显示参数传给多道生理记录仪显示的同时，能被多道生理记录仪所控制。 12、射频仪具备盐水灌注模式并配备能联动消融的灌注泵。 ▲三、多道生理记录仪、心脏射频消融仪为同一生产厂家生产。 |
| 94 | 连续性血液净化设备 | 1套 | 一、治疗模式： ▲1、具有多功能的五泵设计，可独立实行以下6种治疗模式： （1）SCUF（缓慢连续性超滤）； （2）CVVH（连续性静脉-静脉血液滤过）； （3）CVVHD（连续性静脉-静脉血液透析）； （4）CVVHDF（连续性静脉-静脉血液透析滤过）； （5）TPE（血浆置换）； （6）HP（血液灌流治疗）。 2、可做高容量血液滤过（HVHF），血流速能达到450ml/min，置换液流速率能达到10000ml/h。 3、置换液输入有三种模式可供选择：前稀释、后稀释、前后同时稀释，且三种模式间可以随意切换，使治疗在滤器保护和清除效果两方面达到最佳的平衡。 ▲4、高效内置式卷管置换液加热系统，每小时能使6升置换液达到37度。 ▲5、具有再循环模式，治疗过程中暂时中断治疗，待需要时重新连接患者按继续治疗。保障治疗过程中如遇突发情况－如：调整/更换导管、病人推去做检查等，不需要“关机－拆换管路－重新开机－安装管路”等程序。 ▲6、10.4吋TFT彩色屏幕，可选中文操作模式；可旋转270度。 7、自动预冲和再预冲功能。更加充分的预冲滤器，使滤器的纤维孔充分开放。自动排气。 ▲8、管路、血液滤过器可分离。 ▲9、无需拆换管路，可以根据病情变化随意切换治疗模式，多种治疗只需在同一套管路下完成。 10、自检时间短，5分钟内完成，为危重症患者赢得抢救时间。 11、有后备储电系统，在断电的情况下仍能保证机器正常运行30分钟。 ▲12、完善的监测系统：有换液提示、空气监测及漏血监测；管路中设置4个非侵入性压力传感器，压力感应无需与血液直接接触，准确连续监测滤器及管路内压力的变化，减少血液污染的机会。 ▲13、自动除气装置（ADU），可监测到最小体积为1μl的气泡。 ▲14、可以开展小儿治疗模式，有小儿专用的管路、血液滤过器；可做体重低至3KG的小儿CRRT治疗。 15、拥有强大的软件升级空间，满足当下临床和未来的需求。 二、技术参数要求： 1、血泵精度：5%。 2、血流速率：10～450ml/min（10ml/min可调）。 3、前稀释模式：0-100～10000ml/h。 4、后稀释模式：0-100～10000ml/h。 5、透析液：0-100～10000ml/h。 6、滤过液：0-100～12000ml/h。 7、净超滤率：0-10～2000ml/h。 8、称重： （1）液体平衡报警：20克～50克； （1）置换液称：0～20千克（最大负荷23千克）； （1）滤过液称重量：0～20千克（最大负荷23千克）； （1）液体加温器：关闭或350C～390C（每0.5℃ 可调）。 9、监测部分： （1）回路：-50+350mmHg； （1）滤器前：-150+500mmHg； （1）滤过液：-500+500mmHg； （1）空气监测：超声监测； （1）漏血监测：2～4ml血液/1L滤过液（血球压积为32%）。 |
| 95 | 内脏脂肪测量装置 | 1套 | 一、检测参数： 1、内脏脂肪面积。 ▲2、内脏脂肪等级及腹部剖面图对应。 3、内脏脂肪面积与步数的变化趋势。 4、内脏脂肪面积与血压的变化趋势。 5、内脏脂肪分析：躯干脂肪总量、内脏脂肪水平。 6、脂肪率分析≥5个部位。 7、内脏脂肪等级≥2个级别。 8、脂肪率：1.0～75.0%（0.1%单位）。 二、技术要求： ▲1、功能：能够检测出内脏脂肪面积，并以数值和标尺的形式显示。 ▲2、测量方式：生物电阻抗技术识别脂肪组织以外和皮下脂肪，从而得出内脏脂肪面积 ▲3、检测无创：检测无痛、无创、无辐射。 4、检测时间：检测快速，≥5分钟即可出检测结果，且与X线CT具有同等可信度。 5、网络功能： （1）可实现局域网和广域网连接，检测数据能够多单位、多科室网络化共享； （2）可对测量数据进行电子文件处理，支持数据分析，并可通过镜像备份数据，降低数据丢失风险。 6、中文系统。 7、彩色液晶显示屏，触摸操作。 8、全中文操作系统，中文打印报告，且报告简单易懂。 |
| 96 | 臭氧治疗仪 | 1台 | ▲1、臭氧浓度：0～80µg/ml。 ▲2、臭氧浓度误差：±4%。 3、氧流速：10毫升/秒，（0.6L/min）。 4、内部压力：35kPa（5.1psi）。 5、工作温度：10℃到40℃（50°F到104°F）。 6、湿度：35%到90%RH，不凝固。 7、储存温度：-10℃到60℃（14°F到140°F）。 8、臭氧取气方式：注射器自动取气治疗模式。 9、具有臭氧残气回收净化装置。 10、组成必须包括压力校正器。 11、具有气路压力校正及控制装置，本装置不能用气路压力流量校正及控制装置代替。 12、臭氧灌注口必须有光电控制装置，保证不泄露。 ▲13、重量不大于6千克，便于门诊、病房、手术室移动使用。 14、具有连续取气功能。 15、臭氧浓度显示方式：按键式数字显示。 16、仪器正常工作后，空气中臭氧浓度不能超过0.16mg/m³。 |
| 97 | 射频控温热凝器 | 1台 | 1、电阻抗模式: 优于人体生物阻抗特性的0-2999欧姆宽频数据显示范围； 2、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能； （1）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V，精度0.1V； （2）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-8.00mA，精度0.1mA。 ▲3、射频治疗模式：具有单路应用、双极应用、双路应用等功能模式 双路模式下分别实时显示两个电极温度，并分别控制每个电极的温度，保证治疗的安全，可以同时治疗不同部位。 连续射频模式：温度范围: 30℃-95℃； ▲4、脉冲射频模式： （1）高温脉冲射频温度：30-95℃ （2）高电压脉冲射频模式：20-70V （3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms 5、电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz,电脉冲宽度范围0.1-3ms。 6、测温范围：20℃-105℃ 7、连续射频时间设定0-10min; 脉冲射频时间设定0-30min ▲8、射频输出功率：50W 9、工作模式：正常模式、阶段跳跃连续模式 10、热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ 三、产品性能： 1、全触摸屏模式：8寸全触摸屏操控，简便直观，界面简洁、切换自如，配合飞梭旋钮操作更加方便快捷 2、工作显示界面：具有数字式、图示式两种 3、负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好。 4、常用参数储存功能：可存储5组常用电刺激和射频参数 ▲5、有术前测试狗测试功能：测试狗可以对主机和电极测试，检测主 机和电极状态是否良好，提前避免术中故障。 6、人工智能模式：设备根据自动检测并识别电极的连接数量和情况，智能选择进入单极、双极、双路射频模式，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组，方便操作。 7、系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。 8、射频控温软件V1.0，软件证书一套。带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。 9、工作过程中温度可直接调节，无需停机。 10、自动工作模式（阶跃模式）：可以预先设定要全部手术过程后，启动后自动操作。 11、双路工作中第二路延迟启动模式：双路治疗时，可以根据病情和治疗部位的不同，选择不同时间开始每个电极的治疗。 ▲四、手术射频电极技术要求： 1、手术电极能接受高温高压消毒灭菌方式。 2、德国原装进口一次性无菌包装套管针完全匹配手术电极。 |
| 98 | 超声波治疗仪 | 1台 | 1、产品分类：II 类医用超声仪器 2、安全类别：I 类 3、防护类型：B 型 4、电源电压：a.c.220V、50Hz 5、输入功率：≦300VA ▲6、超声频率： 840KHz±5% ▲7、脉冲调制波——其调制频率用于治疗为： a） 小脉冲（每秒钟50次） b） 大脉冲（每分钟75次、每分钟85次、每分钟95次、每分钟105次） c） 每分钟次数由医师设置与患者心率同步 8、治疗处方：39 个常用处方，1 个医生自定义处方 ▲9、输出通道：双通道输出，可同时治疗两位病人 10、治疗头配置：组合式治疗头（一套）、心脏治疗头（一套） ▲11、治疗头类型：硅胶囊治疗头 ▲12、有效辐射面积：15cm2±6%（组合式治疗头）、15cm 2 ±6%（心脏治疗头） 13、探头数量：5个（组合式治疗头）、5个（心脏治疗头） ▲14、最大声强：≤2W/cm2 15、有效声强：从0.1～2W/cm2 任意选择 16、治疗时间：10min/15min/20min（可预置），超时自动停止工作 ▲17、工作模式：循环扫描式工作（每个超声治疗探头工作2秒、3秒或5秒；间隔0.2秒后切换至下一 个治疗头；工作时间可预置） 18、显示方式：17寸液晶显示屏 19、控制方式：计算机控制 20、电脑配置：高配置电脑 ▲21、软件功能：可预置治疗处方、治疗方案、治疗头工作模式；可随时调出、储存、查找历史病历报告 22、辅助功能：彩色喷墨打印、音乐播放、预置网络接口 |
| 二、商务要求表 |
| ▲质保期 | 按生产厂家承诺：自设备安装完毕验收合格之日起质保期限不少于一年，质保期内免费保修，设备终身维护。 |
| 售后服务要求 | 1、免费送货上门并安装调试，并提前提供设备平面布置图。 2、设备发生故障时，在接到报修通知后，30分钟内响应，24小时内到达现场，终身提供技术支持。 3、提供专业化技术培训：装机使用培训≥2天，跟进强化培训≥1天，保证使用人员正常操作设备的各种功能：维修保养培训：医院现场≥1天，安排2次生产商组织的国内技术培训，每次1人。 4、定期回访以及对设备维修。 5、在广西地区有完善的售后体系，应设有售后服务点，并写明详细的售后服务点地址及联系人、联系方式。 |
| ▲交货时间及地点 | 1、交付使用时间：国产产品在签订合同之日起30天内全部设备安装完毕并交付使用；进口产品在签订合同之日起45天内全部设备安装完毕并交付使用。 2、 交货地点：在南宁市内采购单位指定的地点。 |
| ▲付款条件 | 合同签订后甲方在10个工作日内支付合同总金额的30%预付款给乙方，设备到达并安装调试后支付通过验收部分的65%，其余5%作为质量保证金，质保期满一年后，10天内若无质量问题，则一次性支付完剩余货款（不计利息）。 |
| 核心产品 | 本项目第 86 项设备“ 能量平台 ”为核心产品（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 其他要求 | 1、本项目第44、83、84、86、87、88、91、92、94、95、96项设备接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，其余设备均不接受进口产品参与投标。 2、本项目第83、84、86、88、91、92、94、95、96项设备必须提供厂家或合法代理商出具针对本项目的授权书和售后服务承诺书原件。 |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 政策性加分条件 | 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品。 |
| 其它加分条件 | 详见评标办法及标准 |

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：GXZC2019-G1- -KWZB |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准下浮20%向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：10万元。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 质疑：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交 质疑联系部门及联系方式：广西科文有限公司招标部，联系电话：0771-2023903 通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表 1 份； 资格文件：正本 1 份；副本 6 份 资信/商务文件：正本 1 份；副本 6 份 技术文件：正本 1 份；副本 6 份 投标报价文件：正本 1 份；副本 6 份 其中投标报价文件中的《开标一览表》必须独立装订成册，并单独包装、单独密封递交。资格文件必须独立装订成册，其余尽量装订成一册或根据自身情况多册装订。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2019年 月 日14时前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2019年 月 日14时在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.ccgp-guangxi.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxzbtb.cn（广西公共资源交易中心网）。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 15 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 16 | 投标文件有效期：60天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接收联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表规定的时间以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 （格式见第六章）。

（2）投标人有效的营业执照副本复印件

（3）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（投标截止时间前查询结果截图加盖单位公章）。

（4）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

（5）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

（6）投标人2017年度或2018年度的财务状况报告。

（7）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书：投标人医疗产品经营许可证（或医疗器械生产许可证）复印件。

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明。

（2）法定代表人身份证和法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）。

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（4）商务响应表（格式见第六章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（6）投标人的信誉、荣誉证书或文件。

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（10）投标人情况介绍。

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（14）广西工业产品声明函。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告。

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（5）设备配置清单（均不含报价）。

▲（6）技术响应表。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

▲（9）项目实施人员一览表。

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将作无效投标处理。

2.保证金交纳形式：汇票、电汇、转帐等非现金形式。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金（应提供两份合同副本给采购代理机构）。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件装订成册成正本1份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本六份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 （投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中），在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

## 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

## （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

## （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

## （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

## （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

## （5）不同投标人的投标文件相互混装；

## （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

## 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

## （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

## （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

# （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准下浮20%向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标办法及标准

本项目评标方法：综合评分法

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（五）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………45分

价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价

某投标人价格分=                                  ×45分

某投标人有效评标报价

2、技术分………………………………………………………………………………26分

（1）基本分（满分10分）

投标产品参数完全满足招标文件要求的得10分，一般参数（不带▲号的条款）有负偏离的每一项扣2分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值。

（2）货物性能分（满分16分）（投标产品有负偏离本项计0分）

①投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，无正偏离的得3分；

②投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有1-5项参数为正偏离的得8分；

③投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有6-10项参数为正偏离的得12分；

④投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有11项以上参数为正偏离的得16分。

3、售后服务分………………………………………………………………………… 12分

①按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，到达现场处理故障时间为12小时以内，一般排除故障时间为4小时以内，售后服务综合评定相对一般的得4分；

②比招标文件要求延长二年以内（不含）免费质保期，保修期满后维修零配件有一定优惠，到达现场处理故障时间为8小时以内，一般排除故障时间为3小时以内，无法排除故障时5日内提供替换产品，售后服务综合评定相对良好的得8分；

③比招标文件要求延长二年以上（含二年）免费质保期，保修期满后维修零配件有较大优惠，到达现场处理故障时间为4小时以内，一般排除故障时间为2小时以内，无法排除故障时2日内提供替换产品，售后服务综合评定相对良好的得12分。

4、信誉业绩分…………………………………………………………………………13分

（1）投标人2015年以来获得省、部级或以上重合同守信用先进企业等与企业生产经营相关的荣誉证书的每项得0.5分，满分2分（应提供复印件）。

（2）投标人或其主要投标产品生产厂家通过ISO18001、ISO9001、ISO14001管理体系认证的，每提供一份得1分，满分3分（应提供复印件）。

（3）业绩分（满分8分）以投标人自2014年以来的类似项目业绩计算，每提供一份类似业绩的得1分，最高得6分。（以采购合同复印件为加分依据，合同原件备查）

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）…………………………………………4分

（1）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购节能产品的，得1分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（2）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购环境标志产品的，得1分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得2分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

6、总得分=1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。