东莞市凤岗医院

招 标 文 件

项目编号：441900-23-201906-2321005-0003

项目名称：医疗设备采购

东莞市聚福招标代理有限公司

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  用户需求书	7

第三章  投标人须知	21

一、说明	22

1.	定   义	22

2.	招标范围及资金来源	22

3.	合格的投标人要求	22

4.	踏勘现场	22

5.	合格的货物、服务及验收	23

6.	投标费用	23

二、招标文件	24

7.	招标文件的组成	24

8.	招标文件的澄清和修改	24

三、投标文件的编制	25

9.	投标文件语言和计量单位	25

10.	投标文件的组成	25

11.	投标文件的编写	25

12.	投标报价	25

13.	投标文件的装订、封装和签署	26

14.	投标样品	27

15.	投标有效期	27

16.	投标保证金	27

四、投标文件的递交	29

17.	递交投标文件要求	29

18.	投标文件的修改和撤回	29

五、开标和评标	29

19.	开标	29

20.	评标过程的保密性	30

21.	评标委员会	30

22.	评标原则	30

23.	评标方法和程序	30

24.	投标文件的初审	31

25.	投标文件的澄清	31

26.	投标文件的详细评审	32

六、授予合同	35

27.	中标通知书	35

28.	文件核对	35

29.	质疑与回复	35

30.	签署合同	36

31.	履约保证金	36

32.	招标代理服务费	36

33.	融资担保	37

34.	废标条款	37

35.	解释权	37

第四章  合同格式	38

第五章  投标文件组成及参考格式	44

一、唱标信封（参考格式）	45

开标一览表	46

分项报价表	47

投标保证金汇入情况说明	48

二、投标文件（参考格式）	49

评分内容索引	51

投标函	52

承诺书	53

享受政府采购政策的证明材料和货物清单表	54

法定代表人证明书	57

法定代表人授权委托书	58

资格文件声明函	59

投标人基本情况	60

交纳服务费承诺书	61

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	62

商务条款响应一览表	63

项目业绩	64

项目负责人及管理技术人员	65

货物清单	66

技术条款“▲”参数响应一览表	67

技术条款一般参数响应一览表	68

政府采购投标担保函（包  ）	69

政府采购履约担保函（包   ）	71

# 第一章  投标邀请

投标邀请

东莞市聚福招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市凤岗医院（以下简称“采购人”）的委托，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，对医疗设备采购项目以公开招标方式进行采购，欢迎有实施能力和符合资格条件的国内供应商参加投标。现将该项目招标文件进行公示，公示日期为2019年06月13日至2019年06月20日。

一、项目内容

- 项目编号：441900-23-201906-2321005-0003

- 项目名称：医疗设备采购

- 采购内容、需求及需要落实的政府采购政策：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 电子鼻咽喉镜系统 | 1套 | 150万元 |
|  | 射频等离子体手术系统 | 1套 |  |
| B | 低频电子脉冲/红外治疗仪 | 1台 | 130万元 |
|  | 高频电灼仪 | 1台 |  |
|  | 自动组织脱水机 | 1台 |  |
| C | 呼吸机 | 1台 | 130万元 |
|  | 纤维支气管镜 | 1套 |  |
|  | 免散瞳眼底照相机 | 1台 |  |

备注：1）本项目的技术参数要求等详见招标文件“第二章  用户需求书”。

2）需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、节能产品、环保产品。

二、投标人资格要求：

- 在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供书面声明）；

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 所投产品为医疗器械的，投标人为制造商的应依法取得《医疗器械生产企业许可证》或国家规定的相关证件，为代理商或经销商的应依法取得《医疗器械经营企业许可证》或国家规定的相关证件，食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人应提供《医疗器械注册证》（含附件）。

- 采购代理机构会在投标截止日当天通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并做好信用信息查询记录和证据留存。采购代理机构对供应商的信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 本项目不接受联合体。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

- 获取招标文件方式：现场购买。

- 获取招标文件时间：2019年06月13日至2019年06月20日（节假日除外），9:00-12:00，14:00-17:00（北京时间）。

- 获取招标文件地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

- 投标人在购买招标文件时（自带U盘拷贝招标文件电子文档）须携带营业执照或事业单位法人证书副本、税务登记证国税地税副本、企业组织机构代码证副本（或“统一社会信用代码”的营业执照）的证件复印件（加盖单位公章）。

- 招标文件售价：人民币150元（售后不退）。

- 依据《关于做好政府采购供应商建档入库的通知》，凡参与东莞市政府采购活动的供应商，应在采购结果公示前自行通过东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）或东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）进行建档入库，已在市公共资源交易中心入库（企业身份为“政府采购类”）的除外。供应商如未在省采购系统注册，也需要在采购结果公示前自行在省采购系统进行注册。由于供应商注册不及时而导致采购结果公示推迟的，由供应商承担相关责任。

- 购买了招标文件而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

四、递交投标文件、投标截止及开标时间及地点

- 递交投标文件时间：2019年07月04日09:00-09:30（北京时间）。

- 投标截止及开标时间：2019年07月04日09:30（北京时间）。

- 递交投标文件及开标地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

- 开标事宜：届时请投标人的法定代表人或授权代表务必携带有效身份证明出席开标会。

五、本项目收取投标保证金，投标保证金须严格按招标文件“第三章投标人须知第16点”要求提交，未按规定提交投标保证金的将作为无效投标处理。

六、采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式：

采购人名称：东莞市凤岗医院

地    址：东莞市凤岗镇凤平路13号

联 系 人：杨主任

电    话：0769-82856616

采购代理机构名称：东莞市聚福招标代理有限公司

地    址：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

联 系 人：张小姐

电    话：0769-88871018

传    真：0769-88870738

# 第二章  用户需求书

注：1、以下所提供的技术参数其目的仅是为了使投标人更加准确地了解招标技术要求，不构成对投标人所报品牌的任何约束。

2、本项目A包核心产品为电子鼻咽喉镜系统；B包核心产品为低频电子脉冲/红外治疗仪；C包核心产品为呼吸机。核心产品为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（得分相同的，推荐投标报价最低的；得分且投标报价相同的，推荐技术得分最高的），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第一部分  总体要求

  - 交货期：签定合同后三个月内供货，所供设备为出厂日期一年内生产。

（交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期）

  - 付款方式：

签订合同后10日内采购人支付合同总金额的30%的预付款，合同设备到采购人指定地点交付并安装后，试运行一个月内组织验收，验收合格后凭：

1)合同；

2)供应商开具的正式全额发票；

3)验收调试合格及培训报告；

4)中标通知书；

5)收货证明（销售单）；

上述资料起10日内采购人再付合同金额的65%；质保期满后一个月内支付余下的5%。

  - 交货地点：东莞市凤岗医院或采购人指定地点。

  - 售后服务与技术支持：

  - 免费送货及安装调试，免费提供培训。货物保修期按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（技术需求中另有要求的除外）（用户单位验收之日起计算）且终身维护，具体要求详见技术需求。

  - 投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。

六、 如有耗材请列明报价作为参考。

七、本项目A包的电子鼻咽喉镜系统，C包的呼吸机、纤维支气管镜和免散瞳眼底照相机可采购进口产品，其他设备采购本国产品。

第二部分  技术需求

A包：

一、电子鼻咽喉镜系统   1套

（一）总体要求：

1、拥有厂家办事机构，可以及时协调临床培训、售后服务。

2、▲拥有厂家开设的维修站，负责内镜维修。

3、至少拥有两个省级教学医院和厂家合作的培训中心，负责用户的内镜使用技术培训指导。

（二）技术参数要求：

1、影像处理系统

1.1 ▲支持HDTV、SDTV、数字信号输出、图像可采用1080P线图片信息有效扫描线（可选DVI输出），提高病灶的检出率；

1.2 影像处理中心与光源一体化设计，便于移动，重量≤11kg；

1.3 ▲具备可输出电子染色技术：可经滤光片过滤后输出415nm至540nm之间波长的窄波光用于照射黏膜以获得窄波光成像画面；

1.4 照明光线颜色转换：通过切换专用滤光片得以实现，通过面板按键进行切换；

1.5 ▲光源：LED灯，持续照明≥40000小时；

1.6 降噪：图像处理过程中自动降噪，保证输出高保真图像；

1.7 对比度：可以将对比度设定为三种模式；

1.8 预冻结：在进行冻结操作和显示前，可以从设定的时间内抓取的图像中选择最清晰的图像；

1.9 自动增益功能，自动调整图像亮度；

1.10 测光模式分为两种：平均、峰值，保证任何时候都可获得良好的观察环境；

1.11 构造强调功能：能突出病变部位的图案和构造；

1.12 轮廓强调功能：能突出病变范围和轮廓；

1.13 电子放大功能：能将正常显示的光学图像放大≥1.8倍；

1.14 显示记录状态：在显示器上可以显示周边设备的记录状态；

1.15 图像记录和回放：可选择在监视器上来自内镜的图像或来自其他周边设备的图像；

1.16 具备自动白平衡功能；

1.17 患者数据录入功能：使用键盘可以存贮≥50名患者资料数据；

1.18 数据存储功能：可通过机器缓存存储或者便携存储工具通过主机直接存储图片；

1.19 记忆功能：色调、 测光模式、图像强调模式、色彩强调模式、对比度、自动增益功能、色彩模式、 白平衡、亮度调节方法、亮度、送气等设定可在关机后任被记忆。

2、电子鼻咽喉镜

2.1 光学系统：视野角度≥90度，景深2-40mm；

2.2 插入部先端部外径为≤4.8mm，软性部外径≤4.9mm；

2.3 弯曲部：弯曲角向上≥130度，向下≥130度；

2.4 管道内径：≥2.0 mm，最小可视距离≤3mm；

2.5 全长为≥635mm，工作长度≥365mm；

2.6 ▲镜子操作部有大于等于四个遥控按钮，可预设至少15种功能；

2.7 激光兼容性：LD/YAG；

2.8 ▲兼容电子染色成像诊断。

3、液晶监视器

3.1 尺寸：≥21寸；

3.2 面板级别：医用10bit面板、彩色还原：≥1670万色；

3.3 分辨率：≥1920×1080、视角：≥170°、响应时间：≤8ms；

3.4 数字接口：DVI；模拟接口：VGA, CVBS, S-VIDEO，RGB；

3.5 外壳材质：白色外壳，全封闭设计，符合手术室净化和抗屏蔽要求；

3.6 工作温度：0℃to 40℃。

4、台车、工作站

4.1 配备内镜专用台车一台；

4.2 配备高清图文系统一套。

5、配置要求：

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影像处理系统 | 1台 |
| 2 | 电子鼻咽喉镜 | 1条 |
| 3 | 台车 | 1台 |
| 4 | 监视器 | 1台 |
| 5 | 高清工作站 | 1台 |
| 6 | 测漏器 | 1个 |
| 7 | 活检钳 | 1把 |
| 8 | 异物钳 | 1把 |

二、射频等离子体手术系统	1套

- 临床用途：适用于鼻黏膜出血、鼻窦成型术、鼻甲肥大消融术、鼻炎症、糜烂、过敏性鼻炎、 鼻息肉、面部赘物消融切除术、体表部血管瘤消融、睡眠呼吸暂停综合症（鼾症）、悬雍垂腭咽成形术，舌根减容术、扁桃扁桃体部分切除、扁桃体全切术、扁桃腺消融术、咽淋巴滤泡增生、咽部白斑、腺样体切除术等耳鼻喉科常规手术，配合窥镜支撑喉镜做喉深部声带肉、增生、结结等切除术、以及在耳鼻喉科配合窥镜做颅底肿瘤切除等手术。

- 性能指标：

- 电源：220V/50-60Hz   4A；

- ▲工作频率：100kHz±10% ；

- 额定功率：300W+20%；

- 储备功率：580W-600W；

- 输出功率：

等离子汽化切割：1-9档可调整；

等离子汽化消融：1-9档可调整；

等离子汽化打孔：1-9档可调整；

等离子汽化凝血：1-6档可调整。

- ▲主机外壳为全金属防电磁辐射设计；

- ▲输出电路：19-27路 ；

- 程控输出：手术电极(刀头)自动识别功能支持用户启动预设好的程序及切割与凝血混合输出模式；

- 输出电压：0-360Vrms；

- 最大电流：10 A；

- ▲界面显示和指示操作：按键式操作界面，LED数码管显示，简洁易用。面板密封防水设计。报警功能：多功能声光报警系统：国际通用的标准，用不同的颜色和声音来指示设备的工作状态以及故障警告信息；

- 具有热损毁自动侦测系统术电极(刀头)自动识别功能，符合国家相关射频等离子体手术系统技术标准要求,工作温度40-70℃，创面无碳化，周边组织热损伤小；

- ▲国家药品食品监督管理局三类医疗器械产品注册证。手术电极（刀头）与设备为同一厂家注册证；

- ▲脚踏开关：IP×8级防水  3键控制（须有调节档位键）；

- ▲手术电极（刀头）具有国家级发明专利。

- 性能特点：

- 能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠；

- 多种刀头可供选择：根据不同病症、不同部位、不同手术需求可提供配备不同长短、粗细、角度、能量级的手术电极（刀头）；

- 一把手术电极（刀头）可同时实现低温消融、切割、止血、凝固；

- 主机设备具有声音调整功能，可区分切割消融与凝血、凝固、止血声音不同，避免脚踏误操作；

- 切割温度：40-50℃自动恒温控制，温度系统自动调节功能；

凝血温度：50-70℃热凝温度可全自动控制。

- 系统射频保护：自动安全保护，当阻抗值大于设定值或接近金属器件有短路风险时，可有效保护主机设备和内窥镜系统；

- 组织热穿透深度：≤1mm ，等离子作用范围：100μm；

- 手术电极（刀头）电缆线不低于3m；

- ▲具有多极吸引切割、凝血手术电极（刀头），可达隐藏部位，治疗深喉部、气管等部位；

- ▲可提供儿童手术专用电极（刀头）。

- 系统配置：

- 系统主机（声光数字显示及控制系统）；

- 脚踏控制器（IP×8级防水，3键多功能）；

- 电源电缆连接线；

- 生理盐水流量控制系统（根据手术操作控制生理盐水流量多少）；

- 具有一次性双极射频等离子体手术电极（刀头）。

- 产品适用范围：用于外科手术中的软组织解剖、汽化切除、止血。

- 目前耳鼻喉科开展最常见手术：

- 适用于鼻黏膜出血、鼻窦成型术、鼻甲肥大消融术、鼻炎症、糜烂、过敏性鼻炎、 鼻息肉、面部赘物消融切除术、体表部血管瘤消融、睡眠呼吸暂停综合症（鼾症）、悬雍垂腭咽成形术，舌根减容术、扁桃扁桃体部分切除、扁桃体全切术、扁桃腺消融术、咽淋巴滤泡增生、咽部白斑、腺样体切除术等耳鼻喉科常规手术，配合窥镜支撑喉镜做喉深部声带肉、增生、结结等切除术、以及在耳鼻喉科配合窥镜做颅底肿瘤切除等手术；

- 适用于甲状腺切除手术。

- 匹配设备：可与鼻窦镜、支撑喉镜各种影像内窥镜系统工作。

- 产品专用功能：

- 专用于鼻粘膜出血治疗；

- 专用于鼻窦成型术；

- 专用于血管瘤消融手术；

- 专用于面部肿瘤、赘物等美容手术；

- 专用于颅底肿瘤手术等等。

- 配置清单：

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机控制器 | 1个 |
| 2 | 脚踏开关 | 1个 |
| 3 | 电源线 | 1条 |
| 4 | 流量控制器 | 1个 |
| 5 | 双极电极 | 1个 |
| 6 | 各种治疗刀头 | 1套 |

B包：

一、低频电子脉冲/红外治疗仪   1台

- ▲具备与乳管灌注器配合使用，完成导管治疗的功能。

- ▲临床治疗部位：1）乳腺 2）腹部。

- 低频脉冲输出：双路4通道，可同时治疗2个病人，互不影响。

- 低频脉冲输出调节：0～100分级可调，输出调节步距为1。

- 红外输出：光谱范围： 800nm～2500nm。

- ▲红外探头电极温度范围：16级可调；温度分别对应为：35℃、36℃、38℃~51℃，误差±1℃。

- ▲固定贴身电极可加热，电脑控制，电极极限温度：40℃±2℃。

- 治疗时间控制：

- 乳房：40分钟、60分钟、80分钟；

- 腹部：20分钟、30分钟、40分钟。

- 治疗穴位电脑自动图示及声音提示，穴位图形液晶实时引导，治疗参数随时显示。

- ▲治疗处方：10套；其中4套专用于乳管灌注。

- 标配红外治疗探头：2支，与LED治疗器并联。

- 标配固定贴身电极：2片（可加热）。

- 标配手持式微电脑遥控器：2只，对应双路治疗。

- ▲输出波形的基本参数：

- A波：频率110Hz，误差±15%；脉宽320us，误差±15%；

- B波：频率800Hz，误差±15%；脉宽625us，误差±10%；调制波频率50Hz～400Hz，高低端点频率误差±18%；调制波脉宽1.25ms～10ms，高低端点脉宽误差±18%；

- C波：发出不等幅脉冲串，脉冲频率2.5kHz，误差±15%；串间隔0.4s，误差±15%；其中短波串持续0.1s，误差±15%；长波串持续0.8s，误差±15%。

- 输出电压：

- A波：

探头电极：0～20V分级可调（负载阻抗500W时峰-峰值，满幅误差±15%）

固定电极：0～30V分级可调（负载阻抗500W时峰-峰值，满幅误差±15%）

- B波：

探头电极：0～35V分级可调（负载阻抗500W时峰-峰值，满幅误差±15%）

固定电极：0～55V分级可调（负载阻抗500W时峰-峰值，满幅误差±15%）

- C波：

探头电极：0～25V分级可调（负载阻抗500W时峰-峰值，满幅误差±15%）

固定电极：0～45V分级可调（负载阻抗500W时峰-峰值，满幅误差±15%）

- 治疗界面：实时穴位提示，每三分钟蜂鸣器发声提醒更换治疗部位。

- 治疗过程中≥3种基本治疗参数可调整。

- 治疗参数的编程：可设置治疗时间，治疗部位，红外光强度，电生物场刺激强度。

- 具备开机自检报警功能。

- 具备输出过载自动关机功能。

- 液晶屏：具备背光显示功能。

- 配置清单：

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治疗仪主机 | 1台（包括线缆支架2个，熔断器2支，电源线1条） |
| 2 | 半圆形固定贴身电极片 | 3只（其中1只备用） |
| 3 | 半圆形固定贴身电极线 | 3条（其中1条备用） |
| 4 | 方形固定贴身电极片 | 1对（2片） |
| 5 | 方形固定贴身电极线 | 1条 |
| 6 | 红外治疗探头 | 3只（其中1只备用） |
| 7 | LED光动力治疗器 | 2只（含2个转换器） |
| 8 | 遥控器 | 2个 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 保修卡 | 1张 |
| 11 | 合格证 | 1张 |
| 12 | 治疗仪操作简明指南 | 1本 |
| 13 | 磁疗绑带 | 2套 |
| 14 | 显微杆（不锈钢乳孔扩张探针） | 10支 |
| 15 | 科普宣传画 | 2套（每套7张） |

二、高频电灼仪   1台

- 性能要求：多功能治疗设备，适用于去除病变组织或者改变局部组织形态，来达到组织凝固、汽化的目的；临床适用于：

- 各类型痤疮、痤疮疤痕等；

- 毛孔粗大、痤疮疤痕、肤色暗沉等。

- 技术参数：

- RF输出功率：0-45W可调；

- RF输出频率：1MH；

- RF输出模式：连续 、脉冲输出；

- 脉宽：50-5000ms连续可调；

- Pure模块：

- 功率：2-20W；

- 输出时间：50ms-5000ms（步进10ms）；

- 电极型号：1.5mm,2.0mm,3.5mm,6.0mm等。

- ScanRF模块：

- 输出强度(档)：1-10；

- 治疗面积：12mm×8.5mm；

- 手持件附件型号：80Pin。

- ScanJet手柄：

- 能量档位：1—5档；

- 治疗模式：滑动模式；

- 滑动模式输出时间范围：1—30min。

- 具有自动计数功能；

- 输出强度误差：≤±20％；

- 输入电压：220V、50Hz；

- 输入功率：200VA；

- 主机尺寸：290mm × 391mm × 400mm（长、宽、高；不含支架）；

- 具有远程可升级功能。

- 配置清单：

| 标 准 件 |
| --- |
| 部件名称 | 数量 | 备注 |
| 主机 | 1台 | SN: |
| 台车 | 1个 | SN: |
| Pure支架 | 1个 |  |
| 手持件 | 1支 | Pure手持件 |
| ACNE-Ⅰ-2.0电极 | 25支 |  |
| 脚踏开关组件 | 1套 |  |
| 回路板 | 2片 |  |
| 电源线 | 1根 |  |
| 玻璃保险管（T3.15A 250V） | 2只 |  |
| SD授权卡 | 1个 |  |
| 产品合格证 | 1份 |  |
| 产品保修卡 | 1份 |  |
| 装箱单 | 1份 |  |
| 设备验收单 | 3份 |  |
| 选 配 件Ⅰ |
| 部件名称 | 数量 | 备注 |
| Scan Jet支架 | 1个 |  |
| 手持件 | 1支 | II 蓝极光；Scan Jet手持件 |
| 高频手术电极 | 1支 | Scan Jet滚轮治疗头 |
| 选 配 件Ⅱ |
| 部件名称 | 数量 | 备注 |
| ScanRF支架 | 1个 |  |
| 手持件 | 1支 | 点阵；ScanRF手持件 |
| 高频手术电极 | 1个 | ScanRF电极 |

三、自动组织脱水机   1台

- 主要技术参数：

- 试剂瓶容量：3.2L；

- 液瓶10只，清洗瓶2只，蜡缸3只；

- 组织处理缸容积： 5.3L/；

- 试剂温度范围：30℃—70℃；

- 蜡缸温度：室温—80℃±1℃；

- 浸浴设定时间：0—99小时59分；

- 搅拌时间：1分钟；

- 搅拌时间间隔：10分钟；

- 运行方式：手动、自动两种；

- 输入功率：1000W；

- 电源电压：220V 50Hz。

- 性能特点：在处理标本时可以选择加温、加压、真空、常压等模式，具有对所处理的标本达到优质的保证系统。

- ▲工作和静止处于全密闭的状态，能有效避免试剂的挥发和损耗；

- ▲处理标本时，标本处于全密闭状态 ，换液不换缸，有效避免组织损坏；

- 组织处理箱全部采用不锈钢制造，可存放5.3L试剂，软件控制，三级排放系统和处理瓶设计；

- ▲采用彩色液晶显示器作为用户界面，完全中文化，便于人机对话；

- 有定时自动运行功能，可在一个月内设置任意一天的任意时间自动开机；

- 工作结束后，机器有声音和屏幕提示；

- 电脑控制系统灵敏可靠，备有8套用户程序，供用户设定并选择使用；

- 液路和气路控制系统灵敏可靠，可完全抽空试剂瓶内的液体；

- ▲具有意外加热失控的超温保护功能；

- ▲有断电保护功能，断电后重新来电仪器能自动从断点按序工作；

- 每次可处理200个组织标本。标本处理篮取放标本篮单手即可完成操作。

- 配置清单：

| 序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱水机 | 1台 | / |
| 2 | 电源线 | 1根 | / |
| 3 | 吊篮 | 1副 | 整机配件 |
| 4 | 出蜡软管 | 2根 | / |
| 5 | 液体桶 | 12个 | / |

C包：

一、呼吸机   1台

- 通气模式：

- 辅助/控制 (A/C)：

- 容量控制（VCV）；

- 压力控制（PCV）。

- 同步间歇强制通气 (SIMV)：容控型SIMV，压控型SIMV；

- 自主呼吸 (SPONT)：

- 压力支持(PSV)；

- 持续气道正压通气(CPAP)，持续气道正压通气+压力支持(CPAP+ PSV)。

- 无创通气 (NIV)；

- ▲双水平气道正压通气(Bi-Level或BIPAP)和压力释放通气(APRV)。

- 参数设置：呼吸机可以根据病人体重自动设置呼吸机工作参数、报警参数、窒息后备通气参数，方便医生快速操作。

- ▲潮气量：25～2200ml（容控时）；

- 呼吸频率：1～100/min（A/C和SIMV模式）；

- 吸气压力：5～85 cmH2O；

- 支持压力：0～65 cmH2O；

- 呼气末正压：0～40 cmH2O；

- 峰值流速：3～150 L/min；

- 压力触发： 0.1～20 cmH2O；

- 流速触发：0.5～20 L/min；

- 吸气时间：0.2～30s；

- 平台时间：0.0～2.0s；

- 呼气时间：0.2～10.0s；

- 吸呼比：1:299～149:1；

- 氧气浓度：21%～100%；

- 容控时可调流量波形：方波、递减波；

- 压控时可设定呼吸定时光柱条：可选择固定吸气时间、呼气时间或吸呼比；

- 窒息报警时间间隔：10～60s，窒息后备通气双向自动转换；

- 流量加速百分比：1～90%，可避免压力过冲，或加速气体弥散；

- 脱管灵敏度：20～95%，适合于无创通气(鼻、面罩)和无气囊气管插管；

- ▲呼气灵敏度：1～80%，调节病人在自主呼吸时吸气时间。

- 监测项目：

- ▲15”以上中文彩色触摸显示屏，设置与监测界面分屏显示，互不冲突、不覆盖，屏幕可上下左右不同角度转动，方便各个角度观察，显示屏可与主机分离，可上吊塔；

- 具有压力、流速、容量波形，向量环等的监测和实时显示，呼吸波形中吸气、呼气、自主呼吸、吸气暂停以4种不同颜色标记；

- 压力、容量和时间参数：自主呼出潮气量、自主分钟通气量，浅快呼吸指数，Ti/Ttotal等；

- 肺力学参数：肺顺应性、气道阻力、内源性PEEP。

- 其它功能：

- ▲吸入、呼出端都有可重复消毒式细菌过滤器, 呼出端还有加热功能，防止交叉感染；

- 智能分级警报系统，能提示报警信息、产生报警的原因并提供故障排除建议；

- 吸气阀：比例电磁阀；

- 呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗；

- ▲流量传感器：内置高精度晶体热膜式，非外置式，非消耗品, 无需消毒和经常定标；

- ▲供气方式：非涡轮供气系统，可选配压缩机或连接中心供气；

- 具备系统顺应性补偿；

- 具有自动漏气补偿功能，最大可补偿65L/Min；

- 有后备电源。

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机主机 | 1 | 台 |
| 2 | 专用台车 | 1 | 台 |
| 3 | 湿化器 | 1 | 套 |
| 4 | 湿化罐 | 1 | 个 |
| 5 | 雾化器 | 1 | 套 |
| 6 | 病人管道 | 1 | 套 |
| 7 | 模拟肺 | 2 | 个 |

二、纤维支气管镜  1套

- 总体要求：

- 拥有厂家办事机构，协调市场推广、销售、售后服务等工作；

- 拥有厂家开设的维修站，专门负责内镜维修；

- 拥有两个以上，省级教学医院和厂家合作的培训中心，负责用户的内镜使用技术培训指导；

- 拥有售前、售后服务办事处。

- 参数：

- 视野角度：120°；

- 视野方向：0°直视；

- ▲先端部外径：4.9mm；

- 插入部外径：5.0mm；

- 有效长度：600mm；全长：900mm；

- ▲景深：3-50mm；

- ▲钳子管道内径：2.2mm；

- 钳子管道最小可视距离：内镜前端5mm；

- ▲弯曲角度：上180度，下130度；

- 可拆卸的吸引阀及吸引连接口，方便内镜清洗消毒，吸引阀可高温高压消毒；

- ▲可升级增加同品牌主机系统连接显示器，达到高清高画质，有效保证图像不失真；

- 自带摄像系统可显示实时图像。

- 配置清单：

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纤维支气管镜（自带可移动摄像系统） | 1套 |
| 2 | 光源 | 1台 |
| 3 | 测漏器 | 1个 |
| 4 | 异物钳 | 1把 |
| 5 | 吸引按钮 | 10个 |

三、免散瞳眼底照相机   1台

- 操作模式：全自动、手动。

- 操作者方位：病人侧、对侧、旁侧。

- 视场角：45度、30度。

- ▲瞳孔直径：自动小瞳探测模式下可达3.3mm。

- 屈光度补偿范围：0设定：－13D到+12D；－设定：－12D到－33D；+设定：+11D到+40D。

- 内固视标：采用液晶点阵，8种固视标类型，其中周边模式有9点固视标。

- 闪光强度：15档可控制，可自动曝光。

- ▲自动聚焦：可轻松实现自动聚焦，并保证获得清晰完美的图像。

- ▲自动曝光：自动调整曝光强度，照明强度造当，即能获得高质量图像。

- ▲自动拍照：可自动拍照，不需按触发按钮相机软件根据不同的患者校正所有参数。

- ▲数码相机：内置高质量医学CCD专业数码相机。

- ▲监视器：10.4英寸360度旋转触摸控制屏。

- 图像显示：在主机监视器可多幅图像显示（4幅、9幅、16幅）。

- 图像传输控制：通过快捷键控制，照相、CF储存和USB传输可轻松切换。

- 数据保存（16M软盘）：JPEG 1/4 压缩－10幅图象，JPEG 1/8 压缩－20幅图象，JPEG 1/16 压缩－40幅图象。

- ▲专业中文操作软件，中文报告。提供数字眼底图像采集、保存、查询、打印诊断报告的完整解决方案。

- 扩展性：系统扩展性强，将来能与各种眼科设备实现连接。

- 设备具有DICOM3.0数字接口，且提供“DICOM设备的一致性说明”，满足采购人完成该设备接入PACS及HIS的工作；非DICOM设备连接及数据采集功能,可以与医院HIS、PACS系统对接，满足数据交互需要。

# 第三章  投标人须知

## 一、说明

### 定   义

  - 采购人：东莞市凤岗医院

  - 采购代理机构：东莞市聚福招标代理有限公司

  - 投标人：符合招标文件的要求、响应招标参加投标竞争的供应商。

  - 监管部门：东莞市财政局政府采购监管科

  - 中标人：经法定程序确定并授予合同的投标人。

  - 评标委员会：依据《中华人民共和国政府采购法》等法规组建的专门负责本次评标工作的临时性组织。

  - 日期：除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。

  - 时间：指北京时间。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

### 招标范围及资金来源

  - 招标范围：详细要求见本招标文件第二章“用户需求书”。投标人必须对所参投包的全部内容进行报价，不得缺漏。

  - 资金来源：自筹资金。

### 合格的投标人要求

  - 满足招标文件第一章“投标邀请”中第二点的投标人资格要求。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 踏勘现场

- 除非招标文件第二章“用户需求书”中有要求集中踏勘现场和答疑，否则请投标人自行到实地踏勘考察。

- 投标人踏勘现场所发生的费用自理。投标人自行负责在踏勘现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害。

- 采购人和采购代理机构提供的有关现场的数据和资料（如有），是采购人和采购代理机构现有的能被投标人利用的资料，采购人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

### 合格的货物、服务及验收

- 投标人提供的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- 投标人提供的服务包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门的检验。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 投标人应保证,采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时,采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

- 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 验收：

- 采购人应当自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收。验收工作由用户（或用户指定的单位）和供应商共同进行。

- 在验收时，供应商应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料，严格按采购人提出的方式验收。

- 由采购人对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

### 投标费用

投标人承担参加本次项目有关的所有费用，无论投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 招标文件的组成

- 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清和修改文件组成：

  - 投标邀请

  - 用户需求书

  - 投标人须知

  - 合同格式

  - 投标文件组成及参考格式

  - 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清和修改文件等

- 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为无效投标。

### 招标文件的澄清和修改

- 本项目不举行集中答疑会，任何要求对招标文件进行询问的供应商，均应在投标截止时间以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所询问的内容予以答复。

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

- 修改后的内容是招标文件的组成部分，招标文件的澄清和修改文件以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人或在相关网站上公告，并对潜在投标人具有约束力。

- 潜在投标人在收到澄清和修改文件24小时内，应当以书面形式确认并回函至采购代理机构，潜在投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意确认招标文件澄清和修改的内容。

- 招标文件及其澄清和修改文件将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、东莞市公共资源交易网（www.dgzb.com.cn）、东莞市政府采购网（dggp.dg.gov.cn）及采购代理机构网站上公布，请各投标人密切留意。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件语言和计量单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。

### 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 唱标信封

- 投标文件

- 电子文档

详见第五章“投标文件组成及参考格式”。

### 投标文件的编写

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求的内容和格式编写（表格可以按同样格式扩展），必须对招标文件提出的实质性要求作出响应，并提交完整的投标文件。

- 投标文件要有明显的指引目录，除插页外，每页应有页码。

- 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

- 本项目不允许提交备选方案，否则以无效投标处理。

### 投标报价

- 投标人应就所参投包的所有货物及服务进行报价。

- 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为无效投标。

- 投标报价应包含项目产品及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、装卸、保险、现场仓储、税费（包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从国外进口所有税款，含进口关税、增值税、商检费、报关费、仓储杂费等）以及安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期内的设备、零配件更换）和快速的维修保养服务、安全防护、文明施工措施费用等；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。服务类项目包括服务所需的费用（人工、材料、机械设备、税金及其他费用等）。

- 投标人必须以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。只以其它货币报价的投标将以无效投标处理。

- 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。如无特别要求，投标价是有选择的报价的投标文件将以无效投标处理。

- 招标代理服务费不在投标报价中单列。

### 投标文件的装订、封装和签署

- 投标人的投标文件都必须按以下清单内容装订及封装：

| 序号 | 名称 | 数量 | 封装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唱标信封 | 1份 | 单独密封包装 |
| 2 | 投标文件（正本） | 1套 | 一起密封包装 |
| 3 | 投标文件电子文档（用光盘或U盘储存） | 1份 |  |
| 4 | 投标文件（副本） | 5套 | 按实际情况进行密封包装 |

- 投标文件封面需注明“正本”和“副本”字样，投标文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

- 投标文件正本必须用计算机打印或用不褪色墨水书写，并按招标文件的要求加盖单位公章，投标文件侧部加盖骑缝章。副本可以复印正本并加盖封面和骑缝章。

- 投标文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由投标人的法定代表人或授权代表在旁边签章或签字。

- 如果由于密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，采购代理机构概不负责，并将投标文件退还给投标人。

- 投标人应在密封袋上标明以下内容并在封口处加盖单位公章：

正本/副本/唱标信封 收件人名称： 项目编号： 项目名称： 参投包号： 投标人名称： 投标人地址： 此文件在本项目规定的开标时间之前不得启封。

### 投标样品

本项目不需要提供样品。

### 投标有效期

- 投标文件在递交投标文件截止日后90天内有效。投标有效期比规定时间短的可以视为非响应投标按无效投标处理。

- 中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

- 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不会被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但要求其相应延长投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

### 投标保证金

- 投标人必须向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：

| 包号 | 投标保证金 |
| --- | --- |
| A | ￥30,000.00元 （叁万元整） |
| B | ￥25,000.00元 （贰万伍仟元整） |
| C | ￥25,000.00元 （贰万伍仟元整） |

- 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标供应商与交款人名称必须一致，非投标供应商交纳的投标保证金无效。

- 投标保证金提交方式说明：

(1) 政府采购投标担保函：

- 由供应商自主选择专业担保机构出具，具体格式详见附件。

- 投标担保函有效期应与投标有效期一致。

- 《政府采购投标担保函》与投标文件一起提交，未按要求提交的将导致无效投标。

- 投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构或商业银行按照担保函的约定履行担保责任。

(2)电汇、银行转账：

账户名称：东莞市聚福招标代理有限公司

开户银行：东莞农村商业银行南城元美分理处

银行账号：110 110 1900 1001 6698

联行号：402602011016

- 投标人以其投标人的名称汇入到保证金专用账户（以银行到账为准），在投标文件提交以后才到账的将导致无效投标。

- 供应商在汇出投标保证金时在备注或用途中注明该项目编号。

- 投标保证金到账查询：

联系人：张小姐                    联系电话：0769-88871018

- 投标保证金的退还条件：

- 未中标的投标人，投标保证金将在本项目的《中标通知书》发出后5个工作日内退还（不计利息）。投标保证金将自动转账退至投标人原汇入账户。

- 中标的投标人，其投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人与采购人签订合同后5个工作日内退还（不计利息）。

- 下列情况投标保证金将会被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标的；

- 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的；

- 中标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订采购合同或交纳履约保证金的；

- 中标人拒绝与采购人签订合同的。

## 四、投标文件的递交

### 递交投标文件要求

- 投标人应在招标文件的《投标邀请》中规定的递交投标文件时间内将投标文件递交到指定地点并签名报到。

- 采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后提交的任何投标文件。

- 采购人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。

### 投标文件的修改和撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效终止时间前，投标人不得撤回其投标。

- 采购代理机构对不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

## 五、开标和评标

### 开标

- 采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在招标文件的《投标邀请》中规定日期、时间和地点组织公开开标。

- 开标时，由投标人或者其推选的代表对所有投标文件的密封情况进行检查。经检查确认密封情况完好后，由采购代理机构人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的其他内容。

- 采购代理机构做好开标记录并打印出纸质文件给各投标人代表和相关工作人员签字确认后存档备案。

- 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

- 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

- 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 投标文件必须符合下列情况要求，否则资格审查不通过，被认定为无效投标：

- 按招标文件规定提交合格的投标保证金；

- 符合合格投标人的要求及资格证明文件齐全。

### 评标过程的保密性

- 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及意见等，均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

- 采购人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

### 评标委员会

- 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人（或以上）单数组成，其中专家不得少于成员总数的三分之二，所有专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。

- 评标专家名单在中标前严格保密。

- 评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，并向采购人推荐中标候选人。

### 评标原则

评标委员会按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 评标方法和程序

- 本项目的评标方法采用综合评分法。

- 评审程序：

- 首先由评标委员会对投标人的投标文件进行符合性审查，对未能通过符合性审查的投标文件不再进入下一阶段评审。

- 评标委员会对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。

- 依据评分标准，评标委员会成员单独就每个投标人的商务状况、技术状况进行比较和评价，评出其商务、技术得分。

- 对投标人的价格进行复核，并对有效投标人的投标报价进行价格评分。

- 将各评委对投标人的商务、技术打分的算术平均值和价格得分相加得出投标人的总分，并按总分高低排出名次（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。评标委员会根据得分情况推荐综合得分排名前三的投标人为中标候选人。

- 评标委员会根据评审结果编写评标报告。

### 投标文件的初审

- 符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 投标文件必须符合下列情况要求，否则符合性审查不通过，被认定为无效投标：

- 投标报价符合招标文件规定且不高于采购预算；

- 投标文件已按招标文件规定盖章或签署；

- 投标函已提交并符合招标文件要求；

- 提供法定代表人授权委托书（投标人代表为法定代表人的除外）；

- 对用户需求书中“★”号条款的响应无负偏离；

- 投标文件中无招标文件规定的被视为无效投标的条款；

- 投标文件中无采购人不能接受的条件；

- 符合法律、法规规定的其他实质性要求。

- 根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致无效投标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“无效投标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

### 投标文件的澄清

- 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

- 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

- 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标人报价如有漏项，则视为此漏项已经包含在其他项目的报价中。评标委员会以书面形式给到投标人确认。如果投标人不同意或有条件的承诺（要求增加报价等），则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 若投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，并有可能影响该采购项目质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会的要求在合理的时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 对于评标委员会提出的相关问题，投标人澄清时不能合理说明理由、不能提供相关证明材料或者拒不按照要求进行说明、补正的，则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 投标人的澄清文件为其投标文件的组成部分。

### 投标文件的详细评审

- 评标委员会将对通过资格审查和符合性审查的投标文件进行比较和评价，包括商务、技术和价格的详细评审。

- 各评委依据评分标准针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行技术、商务评分，评出得分后，取各评委的技术、商务评分的算术平均值为各投标人的技术、商务得分。将投标人的技术、商务和价格得分相加，计算得出各投标人的综合得分。

- 评分标准（总分100分）：

- 商务分（14分）+技术分（56分）

| 序号 | 评分内容 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| （一）商务部分（满分14分） |
| 1 | 项目业绩 （8分） | 2014年至今投标人完成的本项目所参投包号中任意一款设备的业绩，每提供一个得2分，最高得8分，没有业绩此项目不得分，须提供合同复印件作为证明材料（以合同签定日期为准）。 |
| 2 | 财务状况 （2分） | 根据投标人2016、2017、2018年度财务审计报告财务盈利状况进行评分， 2年或以上盈利得2分，只有1年盈利得1分，其他得0分。（以会计事务所审计的财务报表复印件为准） |
| 3 | 质保期及售后服务安排 （4分） | 1、售后服务响应时间在1小时以内的得3分，在1-2小时以内的得2分，在2-3小时以内的得1分，大于3小时的得0分。（需提供承诺书，本项目不接受外包形式的服务） 2、所有设备都在用户要求质保期基础上每增加半年递增0.5分，最高得分1分。 |
| （二）技术部分（满分56分） |
| 1 | 技术响应情况 （22分） | 依据投标人对用户需求书中的技术要求逐条响应情况进行比较评分，全部满足得22分，有“▲”参数负偏离或不响应的每一项扣1分。 |
| 2 | 技术先进性 （10分） | 优（10分）：设备设计及配置优于项目要求； 良（7分）：设备设计及配置符合项目要求； 中（4分）：设备设计及配置与项目要求有细微偏差； 差（1分）：设备设计及配置差。 |
| 3 | 技术可靠性 （10分） | 优（10分）：设备及用材可靠性高，实用性、耐用性好； 良（7分）：设备及用材可靠性较高，实用性、耐用性较好； 中（4分）：设备及用材可靠性一般，实用性、耐用性一般； 差（1分）：设备及用材可靠性差，实用性、耐用性差。 |
| 4 | 使用操作及维护保养 （10分） | 优（10分）设备操作、使用非常简单，保养、维修非常便利； 良（7分）：设备操作、使用较为简单，保养、维修较为便利； 中（4分）：设备操作、使用较为复杂，保养、维修不便利； 差（1分）：设备操作、使用很复杂，保养、维修不便利。 |
| 5 | 服务承诺（4分） | 优（4分）：承诺优于项目要求，完善全面； 良（2分）：承诺满足项目要求，完善全面； 中（1分）：承诺基本满足项目要求，内容简单； 差（0分）：未提供承诺或承诺不能满足项目要求。 |

- 价格分（30分）

- 价格分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（精确到0.01）。

- 小型和微型企业产品价格扣除。

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准。（中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准）。

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

  - 参加政府采购活动的小型或微型企业应当提供《小型或微型企业声明函》（格式见第五章）。

  - 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《小型或微型企业声明函》。

  - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小微企业，残疾人福利性单位投标的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五章），不再提供《小型或微型企业声明函》。

- 节能、环境标志产品价格扣除

  - 采购产品为《节能产品品目清单》内的，给予5%的价格扣除，须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书及该产品的报价。

  - 采购产品为《环境标志产品品目清单》内的，给予5%的价格扣除，须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书及该产品的报价。

  - 投标产品中仅有部分节能、环境标志产品的，则按所投节能、环境标志产品的价格予以扣除。

## 六、授予合同

### 中标通知书

  - 采购人依法按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人确定后，中标结果将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、东莞市公共资源交易网（www.dgzb.com.cn）、东莞市政府采购网（dggp.dg.gov.cn）及采购代理机构网站上公告。在发布公告的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

  - 中标人需在中标结果公告结束后15日内按规定领取中标通知书。

### 文件核对

发出结果公告后3个工作日内，中标人必须提交在投标文件中提供的资质证明文件、业绩等主要证明文件原件到采购代理机构进行有效性核对（如中标人授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，需提供中标人与分支机构关系的法律证明材料）。如果审查通过，则将合同授予该中标人；如果审查没有通过，则其投标文件被拒绝。

### 质疑与回复

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 质疑供应商需提供符合规定的质疑函（格式见中国政府采购网-下载专区-政府采购供应商质疑函范本）和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。

- 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 质疑函接收方式：快递或现场提交给联系人。

- 采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式见第一章“投标邀请”。

### 签署合同

- 采购人与中标人在投标有效期内及自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 在订定合同过程中，如中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或采购人发现中标人弄虚作假，骗取中标的，采购人可以取消其中标资格，确定排名第二的中标候选人为中标人并签订采购合同，也可以重新进行招标。

- 采购人必须凭中标通知书与中标人签订该项目的采购合同。

- 中标人应在合同签订之日起五个工作日内将合同副本送交到采购代理机构进行备案。

### 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

### 招标代理服务费

中标人须向采购代理机构交纳招标代理服务费，收费标准如下：

  - 以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数。

  - 招标服务费按差额定率累进法计算。

  - 招标服务费币种为人民币。

  - 本项目按货物招标类收费

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9 (万元)

### 融资担保

- 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。中标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

- 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构作为中标（成交）供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。

- 试点地区专业担保机构：东莞市金鼎融资担保公司、在东莞市财政局备案同时签订合作框架协议的商业银行。

### 废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

### 解释权

本招标文件的解释权属本采购代理机构。

# 第四章  合同格式

政府采购

合 同 书

项目编号：

项目名称：

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据               项目（项目编号：      ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《合同法》的规定，以及招标文件、招标文件补充或澄清文件，乙方的投标文件及各种书面承诺，在平等自愿的基础上，一致同意签订本合同。

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的货物的供应、售后服务责任；

2、乙方完成在投标书中所列的货物、服务的全部承诺；

二、货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、价格

1、合同总价：（人民币）大写                （￥             ）。

2、总价包括了货物及所需附件、包装、运费、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、付款方式

五、货物的要求

1、货物为全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、产品必须具备出厂合格证。

4、乙方应将所供货物的售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

六、交货日期：

1、合同签订后      内完成。

2、交货地点：甲方用户指定地点

七、包装、运输、保险

1、乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑交货地区的气候特点。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

5、货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

八、安装与调试

乙方必须在交货的同时，按本合同的技术规格、技术规范的要求向甲方提供安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

九、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不能把本合同下的项目转包或分包给其他单位实施。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十、验收方式及质保期、售后服务要求

1、在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

2、验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据制定的方案进行安装、调试，确保通过有关部门的验收。

3、验收按国家有关规定、规范进行。验收时发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形的，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

4、甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则，鉴定费由乙方承担。

5、除“合同主要条款”规定外，合同项下货物的质量保证期按生产厂家的标准执行。在质保期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知 1 小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②对问题件进行包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

6、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题货物，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。甲乙双方均不能修理或调换的，按不能交货处理，乙方应退回相应的货款。

7、乙方应提供交货地点所在地的货物报修电话及联系人。

十一、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，甲方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十二、违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十三、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十六、其它

1、本合同之所有附件和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1、本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

2、本合同一式陆份，具有同等法律效力。本合同共  页，正本一式   份，合同双方各执叁份。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					    		 传真：

开户银行：	                        开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：

签约地点：

# 第五章  投标文件组成及参考格式

## 一、唱标信封（参考格式）

需放入以下文件：

    - 开标一览表

    - 分项报价表

    - 投标保证金汇入情况说明或者投标担保函原件

    - 法定代表人授权委托书（如有）

格式1

## 开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 包号 | 货物名称及数量 | 投标总报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写：人民币 小写：￥ |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

注：

1. 请严格以此报价一览表格式填写相关内容；价格以外的任何文字说明均填入备注栏。

2. 唱标信封中得《开标一览表》的投标总价与投标文件的投标报价不一致，以唱标信封中得《开标一览表》为准。

格式2

## 分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 产地/品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |

投标人名称（公章）：

日期：

注：

1、投标人可根据实际情况调整表格格式。

2、所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其他分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

格式3

## 投标保证金汇入情况说明

致：东莞市聚福招标代理有限公司

本单位已按       项目（项目编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：        ，账号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）

账    号：  （必须是投标时使用的账号）

开户银行：    省    市

联行号：  （必须是开户银行的联行号）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：              联系人手机：

注：需在后面附上投标保证金汇款凭证复印件并加盖单位公章。

## 二、投标文件（参考格式）

正本/副本

投 标 文 件

项目编号:

项目名称：

包    号：

投标人名称：

地址：

日    期：

目录表

| 序号 | 文件名称 | 提交情况 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 评分内容索引 |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 |  |  |  |
| 3 | 分项报价表 |  |  |  |
| 4 | 投标函 |  |  |  |
| 5 | 承诺书 |  |  |  |
| 6 | 营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证副本（或“统一社会信用代码”的营业执照）复印件 |  |  |  |
| 7 | 其他需提供的合格投标人证明资料复印件 |  |  |  |
| 8 | 享受政府采购政策的证明材料和货物清单表 |  |  |  |
| 9 | 投标保证金汇入情况说明或投标担保函复印件 |  |  |  |
| 10 | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 11 | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 12 | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 13 | 投标人基本情况 |  |  |  |
| 14 | 交纳服务费承诺书 |  |  |  |
| 15 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 16 | 商务条款响应一览表 |  |  |  |
| 17 | 项目业绩 |  |  |  |
| 18 | 项目负责人及管理技术人员 |  |  |  |
| 19 | 货物清单 |  |  |  |
| 20 | 技术条款“▲”参数响应一览表 |  |  |  |
| 21 | 技术条款一般参数响应一览表 |  |  |  |
| 22 | 实施方案及承诺 |  |  |  |
| 23 | 维修点证明材料 |  |  |  |
| 24 | 货物简要说明书 |  |  |  |
| 25 | 其他需提供的证明资料 |  |  |  |
| 注：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |

格式4

## 评分内容索引

| 评分内容 | 评分细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
| 技术部分 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

日期：

格式5

## 投标函

致：东莞市聚福招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    （项目编号：        ）的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式授权　（代表人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

      - 全部货物之供应和有关服务的报价都包含在投标总价内（详见开标一览表）；

      - 本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

      - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力；

      - 我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

      - 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

      - 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

      - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

      - 保证投标文件中所有资料均真实有效，否则按无效投标处理，并愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理；

      - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

电　　话：　　　　　　　　　　　		传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

投标人全称（盖公章）：

地  　址：

格式6

## 承诺书

致：东莞市聚福招标代理有限公司

1、我方已完整阅读了                      项目（项目编号：           ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方不再对上述文件内容进行询问或质疑。

2、我方依法缴纳税收和社会保障资金良好，无违法、不良记录及违反商业道德的行为。

3、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及东莞市聚福招标代理有限公司。

4、我方及附属机构，非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

地址：

电话：

传真：

## 享受政府采购政策的证明材料和货物清单表

格式7-1

小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日　　　期：

说明：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。不符合其中相关规定的，可不提供本函。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

格式7-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       （采购人名称）的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日    期：

说明：

1、填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。不符合其中相关规定的，可不提供本函。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

格式7-3

货物清单表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 货物制造商名称 | 商标名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业产品 |
| 金额总计 |  |
| 节能、环境标志产品 |
| 金额总计 |  |

投标人名称（公章）：

日期：

说明：

1、本表用于计算小型、微型企业和节能、环境标志产品应享受的政策功能价格扣除。

2、“单价”栏为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供相关证明资料及未按上述要求填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

格式8

## 法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位/公司        职务，为法定代表人，特此证明。

日期：

单位名称（盖章）：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

附：必须提供法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式9

## 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（投标人名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，就项目编号为（        ）的               项目招标的投标和合同执行，作为投标人代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

职    务：

投标人授权代表签字或盖章：

职    务：

附：必须提供被授权代表身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式10

## 资格文件声明函

致：东莞市聚福招标代理有限公司

关于贵方     年   月   日               项目（项目编号：       ）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的投标文件和说明是准确的和真实的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

投标人名称（公章）：

日期：

格式11

## 投标人基本情况

一、公司基本情况

1、公司名称：                电话号码：

2、地  址：                  传  真：

3、注册资金：                经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业执照注册号（或信用代码）：

6、经营范围：

7、公司简介：

8、公司财务情况：(提供财务报表复印件)

| 年份 | 年营业总值 | 净利润 | 资产负债率 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：

格式12

## 交纳服务费承诺书

致：东莞市聚福招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的               项目（项目编号：            ）中被确定为中标人，我公司保证按照招标文件规定交纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意东莞市聚福招标代理有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

日期：

格式13

## 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市聚福招标代理有限公司

我方参加               项目（项目编号：            ）的政府采购活动，并声明：

本公司在参加本采购项目政府采购前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（公章）：

日期：

注：较大数额罚款标准以作出行政处罚机构所在地规定金额标准确定，广东省对法人或者其他组织较大数额罚款标准为10万元（含）以上罚款，对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和公安机关、国家安全机关的较大数额罚款标准，国家有关行政主管部门另有规定的，从其规定。

格式14

## 商务条款响应一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 商务条款 | 投标响应文件 商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、偏离情况项填写“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，说明项中填写原因。

2、商务条款包括但不限于合格投标人条件、交货期、付款方式、合同内容等要求。

3、如商务条款均满足招标文件要求,请在表内“偏离”栏填写“全部内容无偏离，完全响应招标文件要求”。

投标人名称（公章）：

日期：

格式15

## 项目业绩

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此业绩必须按招标文件要求提供相关证明材料。

2、如被发现虚假将取消中标资格。

投标人名称（公章）：

日期：

格式16

## 项目负责人及管理技术人员

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人需附上有关个人学历、职称等证明文件复印件

投标人名称（公章）：

日期：

格式17

## 货物清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 产地 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

格式18

## 技术条款“▲”参数响应一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 技术条款 | 投标响应文件 技术条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、偏离情况项填写“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”。

2、本表必须对应招标文件第二章“用户需求书”中的“▲”技术要求填写，未列明的按负偏离处理。

投标人名称（公章）：

日期：

格式19

## 技术条款一般参数响应一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 技术条款 | 投标文件 技术条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、偏离情况项填写“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”。

2、本表必须对应招标文件第二章“用户需求书”中的一般技术要求填写。

3、如技术条款均满足招标文件要求,请在表内填写“全部内容无偏离，完全响应招标文件要求”。

投标人名称（公章）：

日期：

附件1

## 政府采购投标担保函（包  ）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于              （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的        项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币            元（大写               ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起      个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                   法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

附件2

## 政府采购履约担保函（包   ）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于      年      月      日签定编号为的《                   政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在                   年          月            日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                    。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的       %数额为      元（大写      ），币种为          。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后      日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供             部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料。在             工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部门免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为     法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日