附件：

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动组织脱水机 | 产品为原装进口。 | 徕卡ASP300S | 套 | 1 | 288000 |
|  |  | 可处理≥300个标准包埋筐样品，方形脱水篮，和石蜡包埋机配套使用，WINDOWS主菜单和子菜单全中文操作系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 配置金属脱水篮3个，不易破损。 |  |  |  |  |
|  |  | 彩色防腐蚀液晶触摸屏，图像化实时监测，包括工作缸液面高度探测，当前灌注状态、脱水缸内温度、压力、石蜡缸温度，石蜡缸和脱水缸加热系统状态等实时监控功能 |  |  |  |  |
|  |  | 全封闭设计，所有试剂瓶包括废液瓶均为密封设计，与机器接口处均有密封设计，具有抽真空、加压功能 |  |  |  |  |
|  |  | 工作缸容量≥4.3L |  |  |  |  |
|  |  | 试剂瓶容量≥4.3L |  |  |  |  |
|  |  | 石蜡缸容量≥4.3L |  |  |  |  |
|  |  | 机器配置试剂瓶数量≥14个 |  |  |  |  |
|  |  | 石蜡温度：40-65℃，试剂温度：30-55℃ |  |  |  |  |
|  |  | 真空：-70pa(g)、压力+35pa(g) |  |  |  |  |
|  |  | 用户自定义程序数≥15个，每个程序≥13个步骤 |  |  |  |  |
|  |  | 清洁程序≥4个，清洁试剂≥3种，具有主动石蜡清洁程序 |  |  |  |  |
|  |  | 试剂相溶性监视系统，在更换试剂时如果试剂之间相互不相溶则提示用户，可防止误操作引起的试剂交叉污染 |  |  |  |  |
|  |  | 具有预检测功能 |  |  |  |  |
|  |  | 脱水缸排空速度：可选（80，120，140秒），3步 |  |  |  |  |
|  |  | 剂具有外接自动灌注和排放功能，石蜡外接排放，所有试剂瓶可拔下清洗 |  |  |  |  |
|  |  | 具有废气、废液处理系统 |  |  |  |  |
|  |  | 具有增强试剂管理系统（RMS），可根据试剂使用天数、使用次数，处理的蜡快数提示更换试剂 |  |  |  |  |
|  |  | 具有文档处理功能，能够记录工作日志，能够备份和恢复程序及所有仪器状态设定 |  |  |  |  |
|  |  | 具有两个外接报警连接，二级密码保护 |  |  |  |  |
|  |  | 实现实时应用和维护支持的RemoteCare系统 |  |  |  |  |
| 合计 人民币（大写）： 贰拾捌万捌仟 元整 （小写） 288000 元 |