莎车县艾力西湖镇卫生院生物显微镜采购项目询价招标公告KSSCX(XJ)2019-281号第二次参数

项目联系人：喀哈尔·艾山    联系电话：13899169021

产品名称: 荧光生物显微镜

1.	工作条件

工作环境温度：10-40℃

工作环境湿度：< 90%

电源： 220VAC±10%/50Hz±1%。

2. 技术要求

2.1、光学系统：无限远色差校正光学系统。

2.2、机架：一体化金属机架。

2.3、双目观察筒，瞳距调节范围：50mm-75mm, 铰链组可360度旋转, 在标准60mm瞳距时，可通过旋转双目筒。可将眼点高度提升30mm以上。

*2.4、目镜：PL10X宽视野高眼点平场目镜，带视度补偿，视野范围≥22mm，有效出瞳距≥19mm。

2.5、物镜转换器：≥4孔物镜转换器,内定为内倾式结构。

*2.6、物镜（内容需在检测报告中体现）：专业荧光物镜，无限远平场半复消色差。荧光观察时，无背景杂光，无盖玻片设计。

10X：数值孔径≥0.30,成像清晰圆直径≥17mm。

20X：数值孔径≥0.50,成像清晰圆直径≥16mm。

40X：数值孔径≥0.75，成像清晰圆直径≥16mm。

100X：数值孔径≥1.28，成像清晰圆直径≥14mm。

物镜齐焦：10→20X，不超过±0.025mm，20→40X，不超过±0.025mm，40→100X，不超过±0.018mm。

2.7、载物台：右手低位同轴手柄操作，载物台面积不小于140X140mm，移动范围76x50mm，配置阻尼式双切片夹，方便对比观察。

2.8、聚光镜：多功能聚光镜，数值孔径：N.A.1.25 柯拉照明聚光镜组（带相衬、暗场附件接口），数值孔径：N.A.≥0.9 (干镜状态)； 聚光镜中心可调。

2.9、调焦机构：粗微调同轴，载物台上下行程≥30mm，带随机可调式平台上限位装置，全金属齿轮齿条调焦机构，微调精度0.002mm。

2.10、透射照明电源：LED 光源，亮度可连续调节，带独立开关。显微镜换灯时，无需将整个显微镜翻转过来。

*2.11、落射LED荧光装置：455nm LED 模块组，光源亮度可调，明场与荧光观察采用一键式切换。

*2.12、随机附件：内六角扳手、荧光专用浸油等。

3.产品质量标准：产品符合中华人民共和国国家检测标准，并提供省级以上检测机构的检测报告。通过CE电器安全认证。

* 4、产品装箱单：

| 序号 | 组件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 （包含转换器、机械平台、电器系统） | 台 | 1 |  |
| 2 | PL10X/22mm视度可调目镜 | 个 | 2 | 带防护眼罩 |
| 3 | 物镜Plan Fluor 10X/0.30 | 个 | 1 |  |
| 4 | 物镜Plan Fluor 20X/0.50 | 个 | 1 |  |
| 5 | 物镜Plan Fluor 40X/0.75 | 个 | 1 |  |
| 6 | 物镜Plan Fluor 100X/1.28 | 个 | 1 |  |
| 7 | 30度倾斜铰链式双目观察头 | 个 | 1 |  |
| 8 | N.A.1.25柯拉照明聚光镜（含荧光挡光板） | 个 | 1 |  |
| 9 | 落射照明LED荧光中间模组 | 个 | 1 |  |
| 10 | 100-240VAC_50/60Hz DC7.5V2A变压器 | 个 | 1 |  |
| 11 | 内六角扳手（M3、M1.6) | 支 | 2 |  |
| 12 | 荧光专用浸油（30ml） | 瓶 | 1 |  |
| 13 | 擦镜纸/防尘罩/产品保修卡/ 使用说明书/合格证 | 套 | 1 |  |

*5.其它要求：

5.1、产品通过医疗器械注册，具有医疗器械注册证及登记表。

5.2、产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（第32号）环保要求，提供证明材料。

5.3、生产企业通过ISO9001、ISO14001、ISO13485、OHSAS18001体系认证。

# *6、技术服务

6.1、安装指导、调试 ：乙方协调厂家技术服务工程师现场调试。

6.2、操作维护人员培训：乙方协调厂家技术服务工程师现场培训。

6.3、质量保证与故障处理：质保期一年，质保期内故障响应时间不超过24小时。

6.4、相关费用：质保期内免费提供技术服务及免费修理。

*备注：*1、提供原件彩页，彩页上设备型号和参数上的必须一致，彩页上主要技术参数可以看清。

2、《*》为必须满足项，若一项不满足废标处理，（急救生命设备要求非常严格）。

3、付款方式：分期付款，签合同时再订。

4、投标单位必须看现场，并领取现场勘察证明。不看现场废标处理。

5、含税、包安装、安装中遇到问题自行解决不追加任何款项。